|  | WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

ZP/UR/173/2014     							        Załącznik nr 1.1 do siwz

Zadanie 4: Dostawa chromatografu gazowego z detekcją spektrometrii masowej.

Opis przedmiotu zamówienia  -  oferowany przedmiot zamówienia

| Nazwa przedmiotu zamówienia |  | Oferowany przedmiot zamówienia (podać np. typ, model, nr katalogowy producenta oraz producenta*) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Poz. nr 1 Gazowy chromatograf z detekcją spektrometrii masowej (GC-MS) |  | * |  |  |
| Lp. | Wymagane funkcje oraz parametry techniczne przedmiotu zamówienia: wymagania dla chromatografu gazowego | Funkcje oferowanego przedmiotu zamówienia |  | Parametry oferowanego przedmiotu zamówienia |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |
| 1. | Umożliwia rozbudowę do trzech portów nastrzykowych | TAK / NIE |  | XXXX |
| 2. | Umożliwia rozbudowę do dwóch detektorów chromatograficznych | TAK / NIE |  | XXXX |
| 3. | Zakres temperatur pieca: +4oC powyżej temperatury otoczenia do co najmniej 450oC | XXXX |  |  |
| 4. | Szybkość chłodzenia pieca od 450 do 50C w czasie nie dłuższym niż 3,5 min | XXXX |  |  |
| 5. | Pojemność komory pieca co najmniej 13,7 L |  |  |  |
| 6. | Możliwość zastosowania podczas analizy co najmniej 20 programów (narostów) temperaturowych | XXXX |  |  |
| 7. | Programowalny zakres szybkości zmiany temperatury, co najmniej w zakresie od -250oC do 250oC/min | XXXX |  |  |
| 8. | Dozownik typu „split/splitless” sterowany komputerowo z maksymalną temperaturą pracy co najmniej do 450oC | TAK / NIE |  | XXXX |
| 9. | Stosunek podziału na dozowniku od 0 do co najmniej 9999,9 | TAK / NIE |  | XXXX |
| 10. | Programowanie przepływu i ciśnienia – przynajmniej 7 stopni programowania | TAK / NIE |  | XXXX |
| 11. | Wyposażony w systemy automatycznego i komputerowego sterowania przepływami i ciśnieniami o dokładności ustawień ciśnienia nie gorszej niż 0,01 PSI | XXXX |  |  |
| 12. | Zakres przepływu co najmniej w zakresie: 0-1200 ml/min | XXXX |  |  |
| Lp. | Wymagane funkcje oraz parametry techniczne przedmiotu zamówienia: wymagania dla detektora mas | Funkcje oferowanego przedmiotu zamówienia | Parametry techniczne oferowanego przedmiotu zamówienia |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |
|  | Detektor mas z jonizacją elektronową (EI) z dwoma żarnikami (filamentami) oraz jonizacją chemiczną pozytywną (PCI) | TAK / NIE | XXXX |  |
|  | Metalowy analizator kwadrupolowy z prefiltrem dla ochrony analizatora przed zanieczyszczeniami | TAK / NIE | XXXX |  |
|  | Zakres mas detektora minimum m/z= 1,5 – 1090 amu | XXXX |  |  |
|  | Zakres energii źródła jonizacji co najmniej: 10 – 200 eV, regulacja temperatury co najmniej od 140oC do 300oC | XXXX |  |  |
|  | Czułość przyrządu Scan: EI S/N ≥ 1500 (RMS) dla 1 pg OFN (dla He), EI S/N ≥ 300 (RMS) dla 1pg OFN (dla H2) | XXXX |  |  |
|  | System próżniowy – wbudowana w przyrząd pojedyncza dwukanałowa pompa turbomolekularna o wydajności co najmniej 360 l/s dla He | XXXX |  |  |
|  | Pompa wstępna rotacyjna wraz z zestawem instalacyjnym o wydajności minimum 30 l/minutę (60Hz) | XXXX |  |  |
|  | Możliwość pracy z kolumnami 0,53 mm „wide bore” | TAK / NIE | XXXX |  |
|  | Maksymalny przepływ przez kolumnę nie mniejszy niż 15 ml/min | XXXX |  |  |
|  | Możliwość podłączenia dwóch kolumn do spektrometru mas | TAK / NIE | XXXX |  |
|  | Praca w trybie SCAN, SIM, SCAN/SIM | TAK / NIE | XXXX |  |
|  | Tryb SIM: pomiar co najmniej 64 kanałów z możliwością oznaczania co najmniej 128 grup w każdym kanale | XXXX |  |  |
|  | Szybkość skanowania nie mniejszy niż 20 000 amu/sec | XXXX |  |  |
|  | System do szybkiej wymiany wkładki szklanej w dozowniku, bez konieczności odpowietrzania próżni detektora mas | TAK / NIE | XXXX |  |
|  | Możliwość rozbudowy do systemu wielowymiarowej chromatografii | TAK / NIE | XXXX |  |
|  | Zakres dynamiczny: co najmniej 8 x 106 | TAK / NIE | XXXX |  |
|  | Stabilność sygnału co najmniej: 0,1 amu/48h | XXXX |  |  |
|  | Źródło bezpośredniego dozowania do spektrometru mas z pominięciem GC z zakresem ustawienia temperatury w zakresie od temp. otoczenia do co najmniej 500oC oraz programowalną szybkością grzania | XXXX |  |  |
| Lp. | Wymagane funkcje oraz parametry techniczne przedmiotu zamówienia: wymagania dla automatycznego podajnika próbek | Funkcje oferowanego przedmiotu zamówienia | Parametry techniczne oferowanego przedmiotu zamówienia |  |
| 1 | Taca na co najmniej 150 próbek | XXXX |  |  |
| 2 | Objętość nastrzyku w zakresie co najmniej: 0,1 do 200 l, | XXXX |  |  |
| 3 | Możliwość zastosowania strzykawek w zakresie co najmniej od 10 l do 250 l | XXXX |  |  |
| 4 | Możliwość do 99 powtórzeń dla tej samej próbki | XXXX |  |  |
| 5 | Możliwość zdefiniowania próbki priorytetowej w trakcie pracy sekwencyjnej | TAK/NIE | XXXX |  |
| 6 | Możliwość pobrania przez strzykawkę próbki, powietrza i rozpuszczalnika | TAK / NIE | XXXX |  |
| 7 | Możliwość pobrania przez strzykawkę próbki, standardu wewnętrznego i rozpuszczalnika | TAK / NIE | XXXX |  |
| 8 | Możliwość derywatyzacji próbki na kolumnie | TAK / NIE | XXXX |  |
| 9 | Możliwość rozbudowy automatycznego dozownika próbek ciekłych o drugą wieżę nastrzykową pozwalającą na jednoczesny nastrzyk do dwóch gniazd nastrzykowych | TAK / NIE | XXXX |  |
| Lp. | Wymagane funkcje oraz parametry techniczne przedmiotu zamówienia: wymagania dla kolumn chromatograficznych dostarczonych wraz z chromatografem | Funkcje oferowanego przedmiotu zamówienia | Parametry techniczne oferowanego przedmiotu zamówienia |  |
| 1 | Kolumna kapilarna o długości co najmniej 30 m i średnicy 0,25 mm dostosowana do analiz z użyciem spektrometru mas | XXXX |  |  |
| 2 | Kolumna kapilarna typu non-polar o długości 15 m, średnicy 0,25 mm i grubości filmu 0,15 µm dostosowana do analiz z użyciem spektrometru mas | XXXX |  |  |
| Lp. | Wymagane funkcje oraz parametry techniczne przedmiotu zamówienia: wymagania dla oprogramowania (kompatybilne z posiadanym systemem windows) | Funkcje oferowanego przedmiotu zamówienia | Parametry techniczne oferowanego przedmiotu zamówienia |  |
| 1 | Umożliwia pełną kontrolę całym zestawem, zbieranie i opracowywanie danych, przeszukiwanie biblioteki widm, tworzenie własnych bibliotek, tworzenie raportów | TAK / NIE | XXXX |  |
| 2 | Posiada funkcję automatycznego procesu derywatyzacji próbki | TAK / NIE | XXXX |  |
| 3 | Uwzględnia wpływ zmiany długości kolumny na czas retencji przy zachowaniu wartości ciśnienia i przepływu w metodzie | TAK / NIE | XXXX |  |
| 4 | Daje możliwość stosowania liniowego indeksu retencji do identyfikacji związków | TAK / NIE | XXXX |  |
| 5 | Najnowsza biblioteka NIST | TAK / NIE | XXXX |  |
| 6 | Biblioteka zawierająca widma mas leków, narkotyków, związków psychotropowych | TAK / NIE | XXXX |  |
| 7 | Baza danych zawierająca widma mas oraz pliki z opisem metod, które określają warunki i parametry analizy dla aminokwasów i kwasów tłuszczowych zarówno w jonizacji elektronowej oraz chemicznej, uwzględniająca liniowy indeks retencji do identyfikacji tych związków | TAK / NIE | XXXX |  |
| Lp. | Wymagane funkcje oraz parametry techniczne przedmiotu zamówienia: wymagania dla zestawu komputerowego | Funkcje oferowanego przedmiotu zamówienia | Parametry techniczne oferowanego przedmiotu zamówienia |  |
| 1 | Procesor, zaprojektowany do pracy w komputerach stacjonarnych osiągający w teście PassMark CPU Mark wynik min. 4800 pkt według wyników ze strony http://www.cpubenchmark.net/ (aktualny wynik z 2014), min. 4 GB pamięci RAM, dysk twardy co najmniej 0,5 TB, SATA, nagrywarka DVD, mysz optyczna, klawiatura, 24” kolorowy monitor LCD, drukarka laserowa monochromatyczna, oprogramowanie dedykowane do obsługi funkcji urządzenia | TAK / NIE | XXXX |  |
| Lp. | Wymagane funkcje oraz parametry techniczne przedmiotu zamówienia: wymagania dodatkowe | Funkcje oferowanego przedmiotu zamówienia | Parametry techniczne oferowanego przedmiotu zamówienia |  |
| 1 | Zestaw eksploatacyjny na co najmniej 1 rok pracy (strzykawki do automatycznego podajnika 10µl – 2 szt., uszczelki wysokotemperaturowe – 1op., uszczelki O-ring 4D – 5szt., wkładki szklane do dozownika – 2szt., filamenty do źródła jonów – 2szt., ferule do kolumn kapilarnych – 10szt., papier ścierny do czyszczenia źródła – 1szt., izolator ceramiczny do źródła jonów – 1szt., trójnik 316 SS 1/8” – 10szt., rękawiczki bawełniane do czyszczenia źródła jonów – 5 kompletów, olej do pompy wstępnej – 2L, fiolki do automatycznego podajnika 2ml – 100szt) | TAK / NIE | XXXX |  |
| 2 | niezbędne części instalacyjne do podłączenia gazów (rurki, złączki, reduktory | TAK / NIE | XXXX |  |
| 3 | Gwarancja min 24 miesiące od dnia podpisania protokołu, (Gwarancja stanowi kryterium oceny ofert) | XXXX |  |  |
| 4 | W cenie koszt instalacji, transport, bezpłatne 2-dniowe szkolenie instalacyjne z obsługi aparatu i oprogramowania oraz bezpłatne 1-dniowe doszkolenie po około 3-miesięcznym okresie użytkowania, polska i angielska instrukcja obsługi | TAK / NIE | XXXX |  |
| 5 | Minimum 10 lat dostępności części | TAK / NIE | XXXX |  |
| 6 | Czas reakcji serwisowej – maksymalnie 48 godzin | TAK/NIE | XXXX |  |
| 7 | Czas naprawy – maksimum 14 dni od zgłoszenia | TAK / NIE | XXXX |  |
| 8 | Zestaw narządzi do wykonywania konserwacji i wymiany części eksploatacyjnych | TAK / NIE | XXXX |  |

UWAGA !!

- W rubryce obok nazwy przedmiotu zamówienia podanej przez Zamawiającego, Wykonawca obowiązkowo wpisuje typ, model, nr katalogowy producenta oraz producenta oferowanego przedmiotu zamówienia.

- W kolumnie 3 należy przekreślić odpowiedni znacznik TAK lub NIE zostawiając właściwy, odpowiadający prawidłowej odpowiedzi.

- W kolumnie 4 należy wpisać wszystkie parametry oferowanego przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem z kolumny 2.

- Niespełnienie choćby jednego z parametrów lub funkcji wymaganych w opisie (kolumna 2) spowoduje odrzucenie oferty.

- Zamawiający prosi o dołączenie do oferty np. prospektów, folderów, katalogów oferowanych przedmiotów.

Opis kryteriów wyboru oferty.

Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie (w %):

A. Cena brutto oferty :		80 %

B. Gwarancja : 		20 %

- Minimalny czas gwarancji: 24 miesiące. Poniżej tego okresu oferta zostaje odrzucona.

- Oferty uzyskują maksymalną ilość punktów w kryterium „gwarancja”, gdy oferowany czas gwarancji wynosi 48 miesięcy lub więcej.