|  | WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

ZP/UR/173/2014     					                 Załącznik nr 1.1 do siwz

Zadanie 6: Dostawa zestawu do rozdziału i transferblottingu białek wraz z zasilaczem i 			      membranami, zestawem do przyrządzania żeli poliakryalamidowych.

Opis przedmiotu zamówienia  -  oferowany przedmiot zamówienia

| Nazwa przedmiotu zamówienia | Oferowany przedmiot zamówienia (podać np. typ, model, nr katalogowy producenta oraz producenta*) |
| --- | --- |
| Zestaw do rozdziału i transferblottingu białek wraz z zasilaczem i membranami, zestawem do przyrządzania żeli poliakrylamidowych | * |
| Lp. | Wymagane funkcje oraz parametry techniczne przedmiotu zamówienia | Funkcje oferowanego przedmiotu zamówienia | Parametry oferowanego przedmiotu zamówienia |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Przeznaczony do szybkiego i wydajnego elektrotransferu białek i kwasów nukleinowych na membrany (PVDF, nitroceluloza) | TAK / NIE | XXXX |
| 2. | Powierzchnia transferu max. (25 cm x 20 cm) | XXXX |  |
| 3. | Maksymalna objętość buforu: 200 ml | XXXX |  |
| 4. | Katoda ze stali nierdzewnej | TAK / NIE | XXXX |
| 5. | Anoda z tytanu pokrytego warstwą platyny | TAK / NIE | XXXX |
| 6. | Równomierny docisk katody za pomocą systemu sprężyn | TAK / NIE | XXXX |
| 7. | Musi posiadać ramę umożliwiającą transfer z użyciem żeli agarozowych | TAK / NIE | XXXX |
| 8. | Musi zapewniać transfer białek oraz kwasów nukleinowych: a/ Białka w zakresie masy od 15 kDa do 100 kDa lub szerszym b/ RNA do 3.5 kb – max. 35 min. c/ DNA do 15 kb – max. 10 min. d/ Oraz transfer fragmentów DNA o masie do 23 kb | XXXX |  |
| 9. | Urządzenie musi być dostarczone z minimalną ilością papieru filtracyjnego do transferu o 4 różnych wymiarach arkuszy, kompatybilnych z urządzeniem, nie większych niż: 7 ( 8,5 cm (60 szt.), 8 ( 13,5 cm (60 szt.), 14 ( 16 cm (30 szt.), 19 ( 18,5 cm (30 szt.) | XXXX |  |
| 10. | Zasilacz z programowalnym napięciem i natężeniem prądu oraz programowalną mocą wyjściową prądu | TAK / NIE | XXXX |
| 11. | Minimalny zakres napięcia wyjściowego: 5 – 250 V lub szerszy, z regulacją co 1 V | XXXX |  |
| 12. | Minimalny zakres natężenia prądu wyjściowego w zakresie: 0,01 – 3,0 A lub szerszym, z regulacją co max. 0,01 A | XXXX |  |
| 13. | Minimalny zakres mocy wyjściowej prądu 1-300 W z regulacją co max. 1 W | XXXX |  |
| 14. | Powinien posiadać minimalnie 4 wyjścia równoległe do jednoczesnego podłączenia co najmniej 4 aparatów do elektroforezy | XXXX |  |
| 15. | Ze względów bezpieczeństwa styki gniazd wyjściowych umieszczone co najmniej 2 cm pod powierzchnią obudowy zasilacza | TAK / NIE | XXXX |
| 16. | Programowanie stałego napięcia lub stałego natężenia prądu | TAK / NIE | XXXX |
| 17. | Zakres programowania czasu w zakresie: od 1 do 99 godz. lub szerszym | TAK / NIE | XXXX |
| 18. | Funkcja pauzy/podjęcia pracy umożliwiająca zmianę parametrów programu w trakcie jego przebiegu | TAK / NIE | XXXX |
| 19. | Pamięć podtrzymywana bateryjnie umożliwiająca automatyczny powrót do ostatniego zadanego programu pracy po awarii zasilania | TAK / NIE | XXXX |
| 20. | Opcja wykrywania braku obciążenia, wykrywania gwałtownych zmian obciążenia oraz wykrywanie spięcia/przeciążenia powyżej maksymalnego dopuszczalnego obciążenia | TAK / NIE | XXXX |
| 21. | Min. 16 znakowy dwuliniowy wyświetlacz parametrów LCD | XXXX |  |
| 22. | Możliwość pracy w chłodni w zakresie temp. 0-40 st.C lub szerszym i przy wilgotności 0-95% lub zakresie szerszym` | TAK / NIE | XXXX |
| 23. | Zestaw musi zawierać w komplecie aparat do elektroforezy białek | TAK / NIE | XXXX |
| 24. | Aparat do elektroforezy białek musi składać się z komory z pokrywą oraz przewodami elektrycznymi | TAK / NIE | XXXX |
| 25. | Komora aparatu musi być odlewem plastikowym bez elementów klejonych | TAK / NIE | XXXX |
| 26. | Min. dwa wkłady do umieszczania w zakresie od 1 do min. 4 żeli w komorze | XXXX |  |
| 27. | Akcesoria aparatu muszą umożliwić wylanie różnej ilości żeli jednocześnie, w zakresie 1 do 4 lub szerszym. System musi zawierać statywy z uszczelkami (min. 4 szt.), klamry do przytrzymania 2 szyb (min. 4 szt.) każda | XXXX |  |
| 28. | Zestaw musi zawierać min. 5 szt. grzebieni 10-zębowych o standardowej grubości 1.0 mm oraz min. 5 szt. grzebieni 15-zębowych o standardowej grubości 1.0 mm | XXXX |  |
| 29. | Zestaw musi zawierać min. 5 zestawów szyb o wymiarach kompatybilnych z aparatem: Rozmiar krótszych szyb max. 10,5 x 7,5 cm | XXXX |  |
| 30. | Zestaw musi zawierać min. 5 zestawów szyb o wymiarach kompatybilnych z aparatem: Większe szyby z przekładkami (o grubości 1.0 mm) - max. 10,5 x 8,5 cm. Przekładki muszą być umocowane do płytek na stałe | XXXX |  |
| 31. | Musi umożliwiać rozdział od 1 do 4 żeli jednocześnie w jednej komorze | TAK / NIE | XXXX |
| 32. | Dostępność w ofercie szyb z przekładkami o grubości 0,75 i 1,5 mm oraz grzebieni 5-, 9-zębowych oraz grzebienia 1 zębowego do 2D | TAK / NIE | XXXX |
| 33. | Dostępność w ofercie 9-, 10-, 12- i 15- dołkowych prowadnic ułatwiających lokalizację dołków w żelu i nałożenie prób | TAK / NIE | XXXX |
| 34. | Musi umożliwiać rozdział do 60 próbek podczas jednej elektroforezy w jednej komorze | TAK / NIE | XXXX |
| 35. | Typowy czas elektroforezy dla SDS-PAGE w jednej komorze do 45 min (dla 200 V) | TAK / NIE | XXXX |
| 36. | Aparat musi umożliwiać elektroforezę na żelach gotowych | TAK / NIE | XXXX |
| 37. | Aparat musi zawierać wkład do elektrotransferu żeli metodą półsuchą. | TAK / NIE | XXXX |
| 38. | Wkład musi umożliwiać transfer metodą półsuchą dwóch żeli o wielkości max. 10x7.5 cm jednocześnie w komorze elektroforezera. | TAK / NIE | XXXX |
| 39. | Koszty transportu, instalacji oraz instruktażu z zakresu obsługi urządzenia u Zamawiającego pokrywa Wykonawca | TAK / NIE | XXXX |
| 40. | Pełna gwarancja na wszystkie oferowane urządzenia wchodzące w skład oferowanego aparatu min. 12 miesięcy od daty protokolarnego odbioru urządzenia w miejscu instalacji u Zamawiającego (*Gwarancja stanowi kryterium oceny ofert) | XXXX | * |
| 41. | Minimum 10 letni okres gwarantowania dostępności części zamiennych | TAK / NIE | XXXX |
| 42. | Czas reakcji serwisowej max. 72 godz. | TAK / NIE | XXXX |
| 43. | Czas naprawy max. 21 dni w przypadku dłuższego czasu naprawy zapewnienie sprzętu zastępczego | TAK / NIE | XXXX |

UWAGA !!

- W rubryce obok nazwy przedmiotu zamówienia podanej przez Zamawiającego, Wykonawca obowiązkowo wpisuje typ, model, nr katalogowy producenta oraz producenta oferowanego przedmiotu zamówienia.

- W kolumnie 3 należy przekreślić odpowiedni znacznik TAK lub NIE zostawiając właściwy, odpowiadający prawidłowej odpowiedzi.

- W kolumnie 4 należy wpisać wszystkie parametry oferowanego przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem z kolumny 2.

- Niespełnienie choćby jednego z parametrów lub funkcji wymaganych w opisie (kolumna 2) spowoduje odrzucenie oferty.

- Zamawiający prosi o dołączenie do oferty np. prospektów, folderów, katalogów oferowanych przedmiotów.

Opis kryteriów wyboru oferty dla zadania nr 6.

Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie (w %):

A. Cena brutto oferty :		80%

B. Gwarancja (w miesiącach): 	20%

Minimalny czas gwarancji: 12 miesięcy. Oferty  z okresem gwarancji poniżej wymaganego zostaną odrzucone.

Oferty uzyskują maksymalną ilość punktów w kryterium „Gwarancja”, gdy oferowany czas gwarancji wynosi 36 miesięcy lub więcej.