|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **E:\ZNAKI_PROGRAMOW\FORMY_PODSTAWOWE\KOLOROWE\JPG\PROGRAM_REGIONALNY.jpg** | herbWOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE |  |  |

**ZP/UR/173/2014 Załącznik nr 1.1 do siwz**

**Zadanie 7: Dostawa wag analitycznych i precyzyjnych**

**Opis przedmiotu zamówienia - oferowany przedmiot zamówienia**

|  |  |
| --- | --- |
| **Nazwa przedmiotu zamówienia**  | **Oferowany przedmiot zamówienia (podać np. typ, model, nr katalogowy producenta oraz producenta\*)** |
|  |  |
| ***Poz. nr 1* Waga analityczna -2 sztuki** | \* |
| **Lp.** | **Wymagane funkcje oraz parametry techniczne przedmiotu zamówienia** | **Funkcje oferowanego przedmiotu zamówienia** | **Parametry oferowanego przedmiotu zamówienia** |
| *1* | *2* | *3* | *4* |
| 1. | Waga umożliwia ważenie z dokładnością 0,01 mg/0,1 mg lub precyzyjniej | XXXX |  |
| 2. | Działka legalizacyjna: 1 mg | XXXX |  |
| 3. | Kalibracja wewnętrzna | TAK / NIE | XXXX |
| 4. | Całkowicie automatyczne poziomowanie z wizualizacją | TAK / NIE | XXXX |
| 5. | Waga wyposażona w jonizator wbudowany w komorę wagową i sterowany z poziomu wyświetlacza  | TAK / NIE | XXXX |
| 7. | Zakres ważenia nie mniejszy niż 60/120 g, waga dwuzakresowa | XXXX |  |
| 8. | Średni czas pomiaru – ≤ 6 s | XXXX |  |
| 9. | Minimalna naważka z zachowaniem dokładności odczytu 0,01 mg – nie większa niż 60 g  | XXXX |  |
| 10. | Wyświetlacz odczytu dotykowy kolorowy | TAK / NIE | XXXX |
| 13. | Instalacja i uruchomienie wagi | TAK / NIE | XXXX |
| 14 | Wielkość szalki nie większa niż 85 x 85 mm  | XXXX |  |
| 15. | Wysokość komory wagowej nie mniejsza niż 261 mm  | XXXX |  |
| 16. | Komora wagowa automatycznie otwierana z funkcją zapamiętywania odległości i kolejności otwierania osłon  | TAK / NIE | XXXX |
| 17. | Komora wagowa bez belkowa (przy otwartych osłonach) umożliwiająca ergonomiczną pracę na wadze  | TAK / NIE | XXXX |
| 18. | Dodatkowy zestaw szalkowy umożliwiający ważenie w różnych naczyniach wagowych np. kolby, zlewki, lub ważenie filtrów  | TAK / NIE | XXXX |
| 19. | Menu wyświetlacza w języku polskim  | TAK / NIE | XXXX |
| 20 | Czas reakcji serwisowej- maksymalnie 48 godzin | TAK/NIE | XXXX |
| 21 | Czas naprawy maks. 21 dni | XXXX |  |
| 22 | Legalizacja | TAK / NIE | XXXX |

|  |  |
| --- | --- |
| ***Poz. nr 2* Waga laboratoryjna – 2 sztuki** | \* |
| **Lp.** | **Wymagane funkcje oraz parametry techniczne przedmiotu zamówienia** | **Funkcje oferowanego przedmiotu zamówienia** | **Parametry techniczne oferowanego przedmiotu zamówienia** |
| 1 | Dokładność: 1 mg lub precyzyjniejsza | XXXX |  |
| 2 | Działka legalizacyjna: 10 mg  | XXXX |  |
| 3 | Kalibracja wewnętrzna, automatyczna pod wpływem temperatury i upływu czasu  | TAK / NIE | XXXX |
| 4 | wyświetlacz ciekłokrystaliczny kolorowy dotykowy, z podziałem pionowym na procesy i aplikacje | TAK / NIE | XXXX |
| 5 | Zakres ważenia nie większy niż 510 g  | XXXX |  |
| 6 | Średni czas pomiaru – ≤ 3 s | XXXX |  |
| 7 | Szalka okrągła o średnicy nie większej niż: 180 mm  | XXXX |  |
| 8 | Menu wyświetlacza w języku polskim | TAK / NIE | XXXX |
| 9 | waga z możliwością bezpośredniego transferu danych do komputera (bez dodatkowego oprogramowania) w formie tabularycznej i tekstowej | TAK / NIE | XXXX |
| 10 | Waga wyposażona w pełną pamięć raportów kalibracji/adjustacji uszeregowanych ze względu na datę i czas wykonania | TAK / NIE | XXXX |
| 11 | Waga wyposażona w komorę wagową nie wyższą niż 209 mm | XXXX |  |
| 12 | Czas reakcji serwisowej- maksymalnie 48 godzin | TAK/NIE | XXXX |
| 13 | Czas naprawy maks. 21 dni | XXXX |  |
| 14 | Legalizacja | TAK / NIE | XXXX |

|  |  |
| --- | --- |
| Wymagana min. gwarancja na wszystkie wagi z poz. 1 i 2: min. 24 miesiące\*(\*Gwarancja stanowi kryterium oceny ofert) | Oferujemy gwarancję: |

 **UWAGA !!**

1. **W rubryce obok nazwy przedmiotu zamówienia podanej przez Zamawiającego, Wykonawca obowiązkowo wpisuje typ, model, nr katalogowy producenta oraz producenta oferowanego przedmiotu zamówienia.**
2. **W kolumnie 3 należy przekreślić odpowiedni znacznik TAK lub NIE zostawiając właściwy, odpowiadający prawidłowej odpowiedzi.**
3. **W kolumnie 4 należy wpisać wszystkie parametry oferowanego przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem z kolumny 2.**
4. **Niespełnienie choćby jednego z parametrów lub funkcji wymaganych w opisie (kolumna 2) spowoduje odrzucenie oferty.**
5. **Zamawiający prosi o dołączenie do oferty np. prospektów, folderów, katalogów oferowanych przedmiotów**

 **Opis kryteriów wyboru oferty dla zadania nr 7**

**Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie (w %):**

A. Cena brutto oferty : 70%

B. Gwarancja (w miesiącach): 30%

Minimalny czas gwarancji: 24 miesiące. Oferty z zaoferowanym okresem gwarancji poniżej wymaganego zostanie odrzucona.

W okresie gwarancji bezpłatna walidacja i legalizacja wag.

Oferty uzyskują maksymalną ilość punktów kryterium „gwarancja”, gdy oferowany czas gwarancji wynosi 48 miesięcy lub więcej.