|  | WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

ZP/UR/173/2014     							        Załącznik nr 1.1 do siwz

Zadanie 8: Dostawa komory do przygotowywania reakcji PCR

Opis przedmiotu zamówienia  -  oferowany przedmiot zamówienia

| Nazwa przedmiotu zamówienia |  | Oferowany przedmiot zamówienia (podać np. typ, model, nr katalogowy producenta oraz producenta) |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Komora do przygotowywania reakcji PCR |  |  |  |
| Lp. | Wymagane funkcje oraz parametry techniczne przedmiotu zamówienia | Funkcje oferowanego przedmiotu zamówienia | Parametry oferowanego przedmiotu zamówienia |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Komora zapewniająca sterylne warunki pracy i ochronę obrabianego materiału od zanieczyszczeń zewnętrznych, ze szczególnym przeznaczeniem do przygotowywania reakcji PCR | TAK/NIE | XXXX |
| 2. | Laminarny, pionowy przepływ powietrza | TAK/NIE | XXXX |
| 3. | Filtry: wstępny poliamidowy oraz główny absolutny HEPA | TAK/NIE | XXXX |
| 4. | Skuteczność filtracji HEPA min. 99,997% dla cząstek MPPS (most penetrating particle size) | XXXX |  |
| 5. | Przepływ powietrza: wlot min. 0,50 m/s przestrzeń robocza min. 0,35 m/s | XXXX |  |
| 6. | Blat roboczy wykonany ze stali nierdzewniej, kwasoodpornej | TAK/NIE | XXXX |
| 7. | Powierzchnia robocza o wymiarach: szerokość min. 900 mm głębokość min. 700 mm wysokość min. 650 mm | XXXX |  |
| 8. | Lampa oświetlająca przestrzeń roboczą, intensywność oświetlenia >1200 lux | XXXX |  |
| 9. | Min. 3 lampy bakteriobójcze UV, w tym min. 2 z możliwością przepływowej sterylizacji powietrza podczas pracy; moc każdej z lamp min. 18 W | XXXX |  |
| 10. | Licznik czasu pracy komory | TAK/NIE | XXXX |
| 11. | Licznik czasu pracy lampy UV | TAK/NIE | XXXX |
| 12. | Min. 1 gniazdo elektryczne (220/240 V) w obudowie komory | XXXX |  |
| 13. | Szyba frontowa wykonana z materiału nieprzepuszczalnego dla promieni UV, o grubości min. 5 mm | TAK/NIE |  |
| 14. | Możliwość pełnego zamknięcia obszaru roboczego | TAK/NIE | XXXX |
| 15. | Panel sterujący z wyświetlaczem ciekłokrystalicznym | TAK/NIE | XXXX |
| 16. | Sterowanie w celu przygotowania komory do pracy w trybie automatycznym i manualnym | TAK/NIE | XXXX |
| 17. | Potwierdzenie przeprowadzenia badania integralności filtrów, prędkości oraz przepływu powietrza (dołączyć protokół) | TAK/NIE | XXXX |
| 18. | Poziom głośności <55db | XXXX |  |
| 19. | Stolik pod komorę, dopasowany do wymiarów i wagi komory laminarnej | TAK/NIE | XXXX |
| 20. | Gwarancja min. 24 miesiące* (Stanowi kryterium oceny ofert) | XXXX |  |
| 21. | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny | TAK/NIE | XXXX |
| 22. | Czas reakcji serwisowej max. 72 godz. | XXXX |  |
| 23. | Czas naprawy max. 21 dni w przypadku dłuższego czasu naprawy zapewnienie sprzętu zastępczego | XXXX |  |
| 24. | Bezpłatne szkolenie, dostawę i instalację w siedzibie Zamawiającego | TAK/NIE | XXXX |

UWAGA !!

- W rubryce obok nazwy przedmiotu zamówienia podanej przez Zamawiającego, Wykonawca obowiązkowo wpisuje typ, model, nr katalogowy producenta oraz producenta oferowanego przedmiotu zamówienia.

- W kolumnie 3 należy przekreślić odpowiedni znacznik TAK lub NIE zostawiając właściwy, odpowiadający prawidłowej odpowiedzi.

- W kolumnie 4 należy wpisać wszystkie parametry oferowanego przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem z kolumny 2.

- Niespełnienie choćby jednego z parametrów lub funkcji wymaganych w opisie (kolumna 2) spowoduje odrzucenie oferty.

- Zamawiający prosi o dołączenie do oferty np. prospektów, folderów, katalogów oferowanych przedmiotów.

Opis kryteriów wyboru oferty.

Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie (w %):

A. Cena brutto oferty :		80%

B. Gwarancja (w miesiącach): 	20%

Minimalny czas gwarancji: 24 miesiące. Poniżej tego okresu oferta zostaje odrzucona.

Oferty uzyskują maksymalną ilość punktów w kryterium „gwarancja”, gdy oferowany czas gwarancji wynosi 48 miesięcy lub więcej.