|  |  | WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

ZP/UR/111/2014                                                                                                                                                                                  ZAŁĄCZNIK NR 1.1.1  do  SIWZ

MODYFIKACJA Z DNIA 17.09.2014r.

POZYCJA NR 1 – Rezonans Magnetyczny 1.5 T

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

(oferowany przedmiot zamówienia (podać np. typ, model, nr katalogowy producenta  oraz producenta)

SPECYFIKACJA - ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNO - UZYTKOWYCH

| Lp. | Nazwa parametru | ## Parametr wymagany |  | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I. | MAGNES |  |  |  |
|  | System chłodzenia magnesu |  | Zamknięty; chłodzenie helem |  |
|  | Natężenie pola |  |  1,5 T, podać wartość |  |
|  | Rozkład linii 0,5 mT (5 Gauss) w osiach x, y i z od izocentrum |  | oś x ≤ 2.5 m, oś y ≤ 2.5 m, oś z ≤ 4.0 m, podać wartości |  |
|  | Aktywne ekranowanie przed wpływem zewnętrznych zmiennych interferencji pola magnetycznego (np. wywołanych poruszającymi się obiektami ferromagnetycznymi lub zakłóceniami z transformatorów – destabilizującymi stałe pole magnetyczne) funkcjonujące w trakcie wykonywania akwizycji danych |  | Tak, podać nazwę |  |
|  | Średnica otworu pacjenta (magnes z systemem „shim”, cewkami gradientowymi i cewką całego ciała) |  | ≥ 60 cm; podać wartość |  |
|  | Długość magnesu wraz z obudowami |  | Podać wartość |  |
|  | Typowa homogeniczność pola w małej kuli o średnicy 10 cm mierzona metodą VRMS |  | ≤ 0,01 ppm; podać wartość |  |
|  | Typowa homogeniczność pola w małej kuli o średnicy 20 cm mierzona metodą VRMS |  | ≤ 0,04 ppm; podać wartość |  |
|  | Typowa homogeniczność pola w dużej kuli o średnicy 30 cm mierzona metodą VRMS |  | ≤ 0,2 ppm; podać wartość |  |
|  | Typowa homogeniczność pola w dużej kuli o średnicy 40 cm mierzona metodą VRMS |  | ≤ 1,2 ppm; podać wartość |  |
|  | Typowe zużycie helu przy rutynowej pracy |  | ≤ 0,01 l/godz., podać wartość |  |
|  | Korekta homogeniczności pola (po wprowadzeniu do magnesu pacjenta i cewek odbiorczych) sprzętowa lub programowa, konieczna i wystarczająca do uzyskania wysokiej jakości w spektroskopii 2D CSI, 3D CSI |  | Tak |  |
|  | System redukcji hałasu |  | Tak, opisać |  |
| II. | SYSTEM GRADIENTOWY |  |  |  |
| 1. | Cewki gradientowe chłodzone wodą |  | Tak |  |
| 2. | Maksymalna amplituda dla jednej osi w maksymalnym polu widzenia FOV w każdej osi równocześnie |  | ≥ 33 mT/m; podać wartość |  |
| 3. | Max efektywna wartość gradientu (rozumiana jako wypadkowa wektorów we wszystkich osiach |  | ≥ 57 mT/m; podać wartość |  |
| 4. | Maksymalna szybkość narastania gradientów (Slew Rate) w każdej osi możliwa do zastosowania dla wartości amplitudy z punktu II.2 (tj. co najmniej 34 mT/m) |  | ≥ 120 T/m/s; podać wartość |  |
| 5. | Max efektywna wartość Slew Rate dla wartości gradientu |  | ≥ 207T/m/s |  |
| III. | SYSTEM RF |  |  |  |
| 1. | # Liczba równoległych cyfrowych kanałów odbiorczych z pełną ścieżką cyfrową (pełna ścieżka cyfrowa oznacza linię: wzmacniacz, przetwornik analogowo-cyfrowy, rekonstruktor). |  | ≥ 16; podać wartość |  |
| 2. | # Max szerokość pasma dla każdego cyfrowego kanału odbiorczego |  | ≥ 1000 kHz; podać wartość |  |
| 3. | # Cyfrowa transmisja odebranego sygnału MR pomiędzy pomieszczeniem badań a maszynownią (rekonstruktorem) zapewniający zmniejszenie zaszumienia sygnału i wzrost stosunku SNR wynikowego obrazu oraz umożliwiający przesył znacznej ilości danych (np. potrzebnych do zaawansowanych aplikacji 3D) |  | Tak, podać nazwę |  |
| 4. | # Tor transmisji odebranego sygnału MR pomiędzy pomieszczeniem badań a maszynownią (rekonstruktorem) zbudowany w technologii optycznej (niegalwanicznej) zapewniający zmniejszenie zaszumienia sygnału i wzrost stosunku SNR wynikowego obrazu. |  | Tak, podać nazwę |  |
| 5. | # Rozdzielczość odbiornika |  | ≥ 16 bit |  |
| 6. | # Cyfrowa filtracja RF. |  | Tak |  |
| IV. | CEWKI |  |  |  |
| 1. | Cewka nadawczo-odbiorcza do badania całego ciała ogólnego przeznaczenia zabudowana w tunelu pacjenta |  | Tak, podać nazwę |  |
| 2. | Cewka przeznaczona do badań głowy, badań spektroskopowych (1H) mózgu, spolaryzowana kołowo lub kwadraturowa |  | Tak, podać nazwę |  |
| 3. | Cewka wielokanałowa typu array przeznaczona do badań głowy w tym badań fMRI, o wysokiej rozdzielczości, minimum 8 kanałowa, pozwalająca na akwizycje równoległe |  | Tak, podać nazwę |  |
| 4. | Cewka wielokanałowa typu array (lub zestaw cewek) przeznaczona do zaawansowanych badań głowy i szyi pozwalająca na akwizycje równoległe, minimum 16 kanałowa |  | Tak, podać nazwę |  |
| 5. | Cewka wielokanałowa typu array (lub zestaw cewek) przeznaczona do badań całego ośrodkowego układu nerwowego (głowa i cały kręgosłup) z przesuwem stołu pacjenta sterowanym automatycznie z protokołu badania, bez repozycjonowania pacjenta i przekładania lub przepinania cewek, posiadająca minimum 12 elementów pomiarowych. |  | Tak, podać nazwę |  |
| 6. | Cewka wielokanałowa typu array (lub zestaw cewek) przeznaczona do badań całego ośrodkowego układu nerwowego (głowa i cały kręgosłup) z przesuwem stołu pacjenta sterowanym automatycznie z protokołu badania, bez repozycjonowania pacjenta i przekładania lub przepinania cewek, posiadająca minimum 12 elementów pomiarowych obrazujących jednocześnie |  | Tak, podać nazwę |  |
| 7. | Cewka wielokanałowa typu array (lub zestaw cewek) przeznaczona do badań w obszarze tułowia w zakresie max. FoV (klatka piersiowa lub jama brzuszna), bez repozycjonowania pacjenta, cewki oraz przesuwu stołu, pozwalająca na stosowanie w obrębie całego badanego obiektu akwizycji równoległych. Zaoferowana cewka lub zestaw cewek powinny co najmniej zapewnić pokrycie w maksymalnym FoV dostępnym dla oferowanego aparatu i posiadać minimum 8 elementów pomiarowych obrazujące jednocześnie. Cewka lub zestaw cewek inne niż uniwersalne cewki typu flex lub loop. |  | Tak, podać nazwę |  |
| 8. | Cewka wielokanałowa, elastyczna (płachtowa) lub sztywna przeznaczona do badań barku, minimum 3 elementy pomiarowe |  | Tak, podać nazwę |  |
| 9. | Cewka wielokanałowa, elastyczna (płachtowa) lub sztywna (dopasowana anatomicznie) przeznaczona do badań nadgarstka, minimum 4 kanałowa |  | Tak, podać nazwę |  |
| 10. | Cewka wielokanałowa elastyczna (płachtowa) lub sztywna (dopasowana anatomicznie) przeznaczona do badań stawu kolanowego, minimum 8 kanałowa |  | Tak, podać nazwę |  |
| 11. | Cewka wielokanałowa, elastyczna (płachtowa) lub sztywna (dopasowana anatomicznie) przeznaczona do badania stopy i stawu skokowego, minimum 8 kanałowa |  | Tak, podać nazwę |  |
| 12. | Wielokanałowa dedykowana cewka sztywna (dopasowana anatomicznie) do badań mammograficznych w tym spektroskopii sutka, umożliwiająca wykonywanie biopsji, posiadająca min. 7 elementów pomiarowych obrazujących jednocześnie, pozwalająca na akwizycje równoległe |  | Tak, podać nazwę |  |
| V. | POZYCJONOWANIE I NADZÓR PACJENTA |  |  |  |
| 1. | Obciążenie płyty stołu łącznie z ruchem pionowym |  | ≥ 150 kg, podać wartość |  |
| 2. | System rejestracji sygnałów fizjologicznych pacjenta ( EKG, puls, oddech) dla wypracowywania sygnałów synchronizujących |  | Tak |  |
| 3. | Dwukierunkowy Interkom umożliwiający komunikację z badanym pacjentem ze sterowni |  | Tak |  |
| 4. | Dwa identyczne funkcjonalnie panele sterujące umieszczone na obudowie magnesu po obu stronach łóżka pacjenta. |  | Tak |  |
| 5. | # Nawiew powietrza w tunelu pacjenta |  | Tak |  |
| 6. | # Oświetlenie tunelu pacjenta |  | Tak |  |
| 7. | # Zakres badania bez konieczności repozycjonowania pacjenta ≥ 180 cm |  | Tak |  |
| 8. | # Sygnalizacja dodatkowa (np. gruszka, przycisk). |  | Tak |  |
| 9. | # Automatyczny przesuw stołu pacjenta inicjowany software’owo z protokołu podczas akwizycji danych umożliwiający badanie dużych obszarów ciała przy użyciu cewek dłuższych niż max FoV i/lub kilku cewek jednocześnie |  | Tak, dla pola badania ≥ 180 cm, podać wartość |  |
| VI. | APLIKACJE KLINICZNE |  |  |  |
| 1. | Badania neurologiczne |  |  |  |
| 1.1. | Rutynowe badania neurologiczne |  | Tak |  |
| 1.1.1. | Badania obszaru głowy |  | Tak |  |
| 1.1.2. | Badania kręgosłupa i rdzenia kręgowego |  | Tak |  |
| 1.1.3. | Sekwencja Steady State (stanu ustalonego) do badań OUN 2D/3D. |  | Tak |  |
| 1.1.4. | Izotropowe sekwencje 3D pozwalające w postprocessingu 3D na uzyskanie rekonstrukcji dowolnej płaszczyzny bez straty jakości |  | Tak, podać nazwę sekwencji oraz typ techniki (np. FSE/TSE, GRE) oraz uzyskiwane kontrasty |  |
| 1.1.5. | Sekwencja 3D do obrazowania zależnego od podatności magnetycznej tkanki (typu ,,susceptibility weighted imaging’’ |  | Tak, podać nazwę |  |
| 1.1.6. | Automatyczne pozycjonowanie i ułożenie przekrojów skanu lokalizującego głowy na podstawie cech anatomicznych głowy |  | Tak, podać nazwę |  |
| 1.2. | Obrazowanie dyfuzji w obszarze neurologicznym |  | Tak |  |
| 1.2.1. | Obrazowanie dyfuzji w oparciu o sekwencje single-shot EPI |  | Tak |  |
| 1.2.2. | Obrazowanie dyfuzji z wysoką rozdzielczością w oparciu o sekwencje non-single-shot |  | Tak, podać nazwę |  |
| 1.2.3. | Max wartość b w badaniach dyfuzyjnych |  | ≥ 10000 s/mm2, podać wartość |  |
| 1.2.4. | Obliczanie i prezentacja map dyfuzyjnych typu ADC na konsoli operatora |  | Tak |  |
| 1.2.5. | Zaawansowane badania dyfuzyjne mózgu, charakteryzujące się zwiększonym stosunkiem sygnał/szum (np. dzięki zastosowaniu akwizycji radialnej i wykorzystaniu sekwencji TSE lub FSE), inne niż obrazowanie dyfuzyjne zaoferowane w punkcie 1.2.1. |  | Tak, podać nazwę |  |
| 1.3. | Obrazowanie perfuzji mózgowej |  | Tak |  |
| 1.3.1. | Obrazowanie perfuzji w oparciu o sekwencje single-shot EPI |  | Tak |  |
| 1.3.2. | Obliczanie i prezentacja map perfuzyjnych typu TTP, MTT, CBV i CBF, na konsoli operatora |  | Tak |  |
| 1.3.3. | Bezkontrastowa perfuzja mózgu (Arterial Spin Labeling) 2D lub 3D |  | Tak, podać nazwę techniki, oraz jej typ (np. FSE/TSE, GRE, EPI) |  |
| 1.3.4. | Aplikacje do postprocessingu badań ASL na konsoli operatora |  | Tak |  |
| 1.4. | Obrazowanie Tensora Dyfuzji |  | Tak |  |
| 1.4.1. | DTI w oparciu o Single Shot EPI |  | Tak |  |
| 1.4.2. | Pomiary DTI z różnymi kierunkami ≥ 100 kierunków |  | Tak, podać liczbę kierunków |  |
| 1.4.3. | Aplikacje do postprocessingu badań DTI na konsoli operatora |  | Tak |  |
| 1.4.4. | Aplikacje do traktografii na konsoli operatora |  | Tak |  |
| 1.5. | Obrazowanie spektroskopowe |  | Tak |  |
| 1.5.1. | Spektroskopia wodorowa Single Voxel (SVS) |  | Tak |  |
| 1.5.2. | Chemical Shift Imaging (CSI), 2D, 3D |  | Tak |  |
| 1.5.3 | Aplikacje do postprocessingu badań spektroskopii Single Voxel oraz CSI 2D, 3D na konsoli operatora |  | Tak |  |
| 1.6. | Badania funkcjonalne |  | Tak |  |
| 1.6.1. | Badania funkcjonalne w oparciu o techniki BOLD |  | Tak |  |
| 1.6.2. | fMRI z automatyczną wizualizacją 2D lub 3D w czasie rzeczywistym (tworzenie map pobudzeń, t-test) w czasie rzeczywistym (odpowiednio do nomenklatury producenta) |  | Tak, podać nazwę |  |
| 1.6.3. | Nakładanie map pobudzeń w badaniach fMRI w czasie rzeczywistym |  | Tak | Wykreślenie dokonane na podstawie udzielonych odpowiedzi na pytania z dnia 17.09.2014r. |
| 1.6.4. | Korekcja zniekształceń geometrycznych EPI (EPI Distortion). |  | Tak |  |
| 1.6.5. | Maksymalna liczba obrazów w jednej akwizycji |  |  40 000; podać wartość |  |
| 1.6.6. | Wyzwalanie sekwencji obrazujących z zewnętrznego urządzenia (trigger in) |  | Tak |  |
| 1.6.7. | Wysyłanie przez skaner sygnału synchronizacji do zewnętrznego urządzenia (trigger out). |  | Tak |  |
| 2. | Badania naczyniowe |  |  |  |
| 2.1. | Angiografia techniką Time-of-Flight |  | Tak |  |
| 2.2. | Angiografia techniką Phase Contrast |  | Tak |  |
| 2.3. | Techniki bezkontrastowej angiografii 3D (inne niż ToF i PC) o wysokiej rozdzielczości przestrzennej do obrazowania naczyń peryferyjnych i abdominalnych pozwalające na różnicowanie naczyń tętniczych i żylnych |  | Tak, podać nazwę |  |
| 2.4. | Angiografia techniką Contrast-enhanced MRA |  | Tak |  |
| 2.5. | Angiografia dynamiczna 3D |  | Tak |  |
| 2.6. | Śledzenie kontrastu (zgodnie z nazewnictwem producenta) |  | Tak, podać nazwę |  |
| 2.7. | Dynamiczne badania angiograficzne 4D (3D dynamiczne w czasie) obszarów takich jak tętnice szyjne, naczynia peryferyjne i. np. z wysoką rozdzielczością przestrzenną i czasową pozwalające na wizualizację dynamiki napływu i odpływu środka kontrastowego z obszaru zainteresowania |  | Tak, podać nazwę |  |
| 2.8 | Obrazowanie wyników w 3D, MIP, MPR, rekonstrukcje powierzchniowe (SSD) i objętościowe (VRT), na konsoli operatora |  | Tak |  |
| 3. | Badania jamy brzusznej i onkologiczne |  |  |  |
| 3.1. | Obrazowanie dyfuzji w obszarze jamy brzusznej |  | Tak, podać nazwę |  |
| 3.2. | Dynamiczne badania wątroby |  | Tak |  |
| 3.3. | Cholangiografia MR |  | Tak |  |
| 3.4. | Zaawansowane badania dyfuzyjne jamy brzusznej, charakteryzujące się zwiększonym stosunkiem sygnał/szum, inne niż obrazowanie dyfuzyjne zaoferowane w punkcie 3.1. |  | Tak, podać nazwę |  |
| 3.5. | Sekwencje do wykrywania koncentracji żelaza w wątrobie i innych tkankach wraz z oprogramowaniem postprocessingowym |  | Tak, podać nazwę |  |
| 3.6. | Elastografia MR, pełny zestaw z oprogramowaniem do badań wątroby |  | Tak, podać nazwę |  |
| 3.7. | Zaawansowane sekwencje pozwalające na ocenę stopnia stłuszczenia wątroby |  | Tak, podać nazwę |  |
| 4. | Badania ortopedyczne |  |  |  |
| 4.1. | Protokoły i sekwencje do badań stawów |  | Tak; podać nazwę |  |
| 4.2. | Badania stawu kolanowego |  | Tak |  |
| 4.3. | Badania barku |  | Tak |  |
| 4.4. | Badania nadgarstka |  | Tak |  |
| 4.5. | Badania stawu skokowego |  | Tak |  |
| 4.6. | Sekwencja pozwalająca na uzyskanie podczas jednej akwizycji czterech obrazów : in-phase, out-of-phase, water-only, fat-only wykorzystywana m.in. do badań szyi, mięśnio-szkieletowych (np. kolano) |  | Tak, podać nazwę |  |
| 4.7 | Kalkulacja map parametrycznych dla właściwości T2 obrazowanej tkanki wraz z protokołami dla w pełni zautomatyzowanego mapowania, pozwalający na otrzymanie obrazów kodowanych barwnie w celu wyróżnienia struktur ze zwiększona zawartością wody |  | Tak |  |
| 5. | Badania piersi |  |  |  |
| 5.1. | Protokoły i sekwencje do badań mammograficznych |  | Tak; podać nazwę |  |
| 5.2. | Pakiet do szybkiego, dynamicznego obrazowania piersi z wysoką rozdzielczością piersi, pozwalający na wykorzystanie technik równoległych |  | Tak, podać nazwę |  |
| 5.3. | Dedykowana spektroskopia piersi |  | Tak, podać nazwę |  |
| 6. | Badania kardiologiczne |  |  |  |
| 6.1. | Cardiac Morphology (morfologia serca) |  | Tak |  |
| 6.2. | Functional Imaging/CINE (obrazowanie czynności serca z opcją dynamiczną) |  | Tak |  |
| 6.3. | Dark Blood (obrazowanie z tłumieniem sygnału krwi) |  | Tak |  |
| 7. | Badania całego ciała |  |  |  |
| 7.1. | Badanie całego ciała – whole body MR |  | ≥ 180 cm; podać wartość |  |
| 7.2. | Badania dyfuzyjne w obszarze ciała |  | Tak |  |
| 8. | Obrazowanie równoległe |  |  |  |
| 8.1 | Obrazowanie równoległe realizowane w oparciu o algorytmy przetwarzania obrazów |  | Tak; podać nazwę |  |
| 8.2. | Obrazowanie równoległe realizowane w oparciu o algorytmy przetwarzania przestrzeni k |  | Tak; podać nazwę |  |
| 8.3. | Max współczynnik przyspieszenia dla obrazowania równoległego |  | ≥ 3; podać wartość |  |
| 9. | Techniki spektralnie selektywne |  |  |  |
| 9.1. | Częstotliwościowo selektywna saturacja tłuszczu |  | Tak |  |
| 9.2. | Częstotliwościowo selektywna saturacja wody |  | Tak |  |
| 10. | Techniki redukcji artefaktów |  |  |  |
| 10.1. | Technika redukcji artefaktów ruchowych przy obrazowaniu głowy wspierająca protokoły generujące obrazy T1 FLAIR, T2, T2 FLAIR, PD - ważone |  | Tak; podać nazwę |  |
| 10.2. | Eliminacja artefaktów powstałych na styku tkanki miękkiej i powietrza (artefaktów typu "susceptibility") w badaniu DWI |  | Tak; podać nazwę |  |
| 10.3 | Kompensacja przepływu krwi, ruchów oddechowych i czynnościowych (np. perystaltycznych; ruchów serca) |  | Tak |  |
| 10.4 | Bramkowanie oddechowe i EKG (również retrospektywne) . |  | Tak |  |
| VII. | SEKWENCJE |  |  |  |
| 1. | Spin Echo (SE) |  | Tak |  |
| 2. | Inversion Recovery (IR) |  | Tak |  |
| 3. | Gradient Echo (GRE) |  | Tak |  |
| 3.1. | 2D i 3D Fast GRE z impulsami preparacyjnymi |  | Tak |  |
| 3.2. | Szybkie 3D GRE z „quick fat saturation” (tj. tylko jeden impuls saturacji tłuszczu na cykl kodowania 3D) dla wysokorozdzielczego obrazowania 3D w obszarze brzucha przy zatrzymanym oddechu |  | Tak |  |
| 3.3. | 2D GRE z full transverse rephrasing |  | Tak |  |
| 3.4. | 3D GRE z full transverse rephrasing |  | Tak |  |
| 4. | Turbo Spin Echo, Fast Spin Echo (TSE, FSE) |  | Tak |  |
| 4.1. | Multi-Shot |  | Tak |  |
| 4.2. | Single-Shot |  | Tak |  |
| 4.3. | Turbo IR |  | Tak |  |
| 5. | Sekwencje 3D Constructive Interference in Steady State |  | Tak |  |
| VIII. | PARAMETRY OBRAZOWANIA |  |  |  |
|  | Min. FoV we wszystkich osiach (x, y, z) |  | ≤ 1 cm; podać wartość |  |
|  | Max. FoV w osiach x, y |  | ≥ 50 cm; podać wartość |  |
|  | Max. statyczny FoV w osi z (efektywny zakres skanowania w osi wzdłużnej pacjenta w automatycznych krokach sterowanych z protokołu badania) |  | ≥ 45 cm; podać wartość |  |
|  | Maksymalny efektywny zakres skanowania w osi wzdłużnej pacjenta w automatycznych krokach sterowanych z protokołu badania |  | ≥ 180 cm; podać wartość |  |
|  | Matryca akwizycyjna min.1024 x 1024, bez interpolacji |  | Tak |  |
|  | Min. grubość warstwy – skany 2D |  | ≤ 0,5 mm; podać wartość |  |
|  | Min. grubość warstwy – skany 3D |  | ≤ 0,1 mm; podać wartość |  |
|  | Max współczynnik przyspieszenia dla sekwencji Turbo Spin Echo/Fast Spin Echo (TSE, FSE) |  | ≥ 512; podać wartość. |  |
|  | Czasy akwizycji możliwe do uzyskania podczas normalnej pracy klinicznej (widoczne w parametrach sekwencji) |  |  |  |
| 9.1. | Min TR dla 3D GRE (256x256 matryca) |  | ≤ 1,2 ms; podać wartość |  |
| 9.2. | Min TE dla 3D GRE (256x256 matryca) |  | ≤ 0,3 ms; podać wartość |  |
| 9.3. | Min TR dla EPI (256x256 matryca) |  | ≤ 10,0 ms; podać wartość |  |
| 9.4. | Min TE dla EPI (256x256 matryca) |  | ≤ 2,4 ms; podać wartość |  |
| 9.5. | Echo Spacing (czas pomiędzy kolejnymi echami) dla EPI (matryca 256x256) |  | ≤ 0,72 ms; podać wartość |  |
| IX. | KONSOLA AKWIZYCYJNA APARATU |  |  |  |
| 1. | Komputer sterujący (procesor, system operacyjny) |  | Opisać |  |
| 1.1. | Pamięć RAM |  | ≥ 6 GB; podać wartość |  |
| 1.2. | Liczba obrazów w matrycy min. 256x256 bez kompresji możliwych do archiwizacji na HD |  | ≥ 110 000 obrazów; podać wartość |  |
| 1.3. | Archiwizacja obrazów na CD-R oraz DVD z dogrywaniem DICOM’owego viewer’a umożliwiającego odtwarzanie obrazów na PC |  | Tak |  |
| 2. | Komputer obrazowy (procesor, system operacyjny) |  | Opisać |  |
| 2.1. | Matryca rekonstrukcyjna |  | 1024 x 1024 |  |
| 2.2. | Szybkość rekonstrukcji dla obrazów w matrycy 256 x 256 przy 100% FOV |  | ≥ 5 000 obrazów/s; podać wartość |  |
| 3. | Monitor |  |  |  |
| 3.1. | Monitor w technologii LCD |  | Tak |  |
| 3.2 | Przekątna monitora |  | Min. 19”; podać wartość |  |
| 3.3. | Matryca monitora |  | Min. 1280 x 1024; podać wartość |  |
| 4. | Oprogramowanie aplikacyjne |  |  |  |
| 4.1. | Wykresy time-intensity dla badań z kontrastem |  | Tak |  |
| 4.2. | Rekonstrukcje 3D MPR |  | Tak |  |
| 4.3. | Rekonstrukcje 3D MIP |  | Tak |  |
| 4.4. | Rekonstrukcje 3D SSD |  | Tak |  |
| 4.5. | Oprogramowanie do łączenia obrazów z poszczególnych kroków badania obszarów rozległych w jeden obraz działające w sposób całkowicie automatyczny |  | Tak; podać nazwę |  |
| 4.6. | Filtr obrazów |  | Tak |  |
| 4.7. | Pozostałe oprogramowanie postprocessingowe, jak wymienione w punkcie VI Aplikacje kliniczne |  | Tak |  |
| 5. | Praca w sieci |  |  |  |
| 5.1. | DICOM 3.0 – SEND/RECEIVE |  | Tak |  |
| 5.2. | DICOM 3.0 – QUERY/RETRIEVE |  | Tak |  |
| 5.3. | DICOM 3.0 – DICOM PRINT |  | Tak |  |
| 5.4. | DICOM 3.0 – Storage Commitment |  | Tak |  |
| 5.5. | DICOM 3.0 – Modality Worklist |  | Tak |  |
| 5.6. | DICOM 3.0 – MPPS |  | Tak |  |
| X. | KONSOLA DIAGNOSTYCZNA |  |  |  |
| 1. | Komputer sterujący (procesor, system operacyjny). |  | Opisać |  |
| 1.1. | Konsola działająca po całkowitym wyłączeniu konsoli głównej (podstawowej) aparatu - konsola nie może być realizowana jako tzw. „cienki klient” dla konsoli operatorskiej. |  | Tak. Podać nazwę konsoli postprocessingowej. |  |
| 1.2. | Pamięć RAM |  | ≥ 12 GB; podać wartość |  |
| 1.3. | Pojemność HDD |  | ≥ 500 GB; podać wartość |  |
| 1.4. | Liczba obrazów w matrycy 256x256 bez kompresji możliwych do archiwizacji na HD konsoli |  | ≥ 500 000; podać wartość |  |
| 1.5. | Archiwizacja obrazów na CD-R oraz DVD z dogrywaniem DICOM’owego viewer’a umożliwiającego odtwarzanie obrazów na PC |  | Tak |  |
| 1.6. | Konsola postprocessingowa tego samego producenta, co zaoferowany system rezonansu magnetycznego |  | Tak, Podać nazwę konsoli |  |
| 2. | Monitor |  |  |  |
| 2.1. | Dwa monitory w technologii LCD |  | Tak |  |
| 2.2 | Przekątna monitorów |  | Min. 19”; podać wartość |  |
| 3. | Oprogramowanie aplikacyjne |  |  |  |
| 3.1. | Rekonstrukcje wielopłaszczyznowe i 3D (powierzchniowe i objętościowe, volume rendering technique). |  | Tak |  |
| 3.2. | Pomiary geometryczne (odległości, kąty, powierzchnie, objętość) |  | Tak |  |
| 3.3. | Analiza dyfuzji, mapy ADC |  | Tak |  |
| 3.4. | Oprogramowanie do ilościowej analizy badań perfuzji (neuro), a w szczególności kalkulacja i prezentacja w kolorze następujących wskaźników: - TTP (Time-to-Peak) - relMTT (relative Mean Transit Time) - relCBV (relative Cerebral Blood Volume) - relCBF (relative Cerebral Blood Flow) |  | Tak |  |
| 3.5. | Obróbka badań spektroskopowych SVS, 2D i 3D CSI |  | Tak |  |
| 3.6. | Analiza perfuzji bezkontrastowej ASL |  | Tak |  |
| 3.7. | Oprogramowanie do analizy 2D i 3D tensora dyfuzji oraz wizualizacji 2D i 3D traktografii tensora dyfuzji |  | Tak |  |
| 3.8 | Oprogramowanie do fuzji obrazów z tomografii komputerowej, rezonansu magnetycznego, medycyny nuklearnej, PET i obrazów morfologicznych MR z obrazami dyfuzyjnymi MR |  | Tak |  |
| 3.9. | Łączenie obrazów sagitalnych lub koronalnych dla badań kręgosłupa |  | Tak |  |
| 3.10 | Oprogramowanie do analizy 2D i 3D badań fMRI: - Nakładanie kolorowych map pobudzeń na obrazy morfologiczne w 2D. - Nakładanie kolorowych map pobudzeń na obrazy morfologiczne w 3D (wizualizacja 3D) |  | Tak, podać nazwę |  |
| 3.11 | Możliwość nałożenia map DTI na podgląd 2D badań fMRI |  | Tak, podać nazwę |  |
| 3.12 | Możliwość nałożenia map DTI i traktografii tensora dyfuzji na podgląd 3D badań fMRI |  | Tak, podać nazwę |  |
| 4. | Praca w sieci |  |  |  |
| 4.1. | DICOM 3.0 – SEND/RECEIVE |  | Tak |  |
| 4.2. | DICOM 3.0 – QUERY/RETRIEVE |  | Tak |  |
| 4.3. | DICOM 3.0 – DICOM PRINT |  | Tak |  |
| 4.4. | DICOM 3.0 – Storage Commitment |  | Tak |  |
| XI. | WYPOSAŻENIE UZUPEŁNIAJĄCE |  |  |  |
|  | Klatka Faradaya (min. 1 okno podglądowe i 1 drzwi) – dostawa i montaż z kompletnym wykończeniem |  | Tak |  |
|  | Monitor poziomu tlenu w pomieszczeniu badań |  | Tak |  |
|  | Detektor implantów metalowych |  | Tak |  |
|  | Gaśnica niemagnetyczna |  | Tak |  |
|  | Dwutorowy wstrzykiwacz kontrastu zdolny do pracy w silnym polu magnetycznym |  | Tak, podać producenta i typ |  |
|  | Słuchawki tłumiące hałas dla pacjenta z podłączeniem do systemu muzycznego, do odsłuchu np. muzyki i komunikacji z pacjentem |  | Tak |  |
|  | System UPS podtrzymania napięcia systemu komputerowego dla Rezonansu Magnetycznego. |  | Tak, podać producenta i parametry |  |
|  | System monitorowania (podglądu) pacjenta w czasie badania– kamera , monitor |  | Tak |  |
|  | SyncBox – urządzenie do synchronizacji czasowej oprogramowania do prowadzenia badań fMRI ze skanerem MR |  | Tak |  |
| XII. | WYMAGANIA DODATKOWE |  |  |  |
| 1. | Uzupełnienie helu w magnesie do min. 95% przed przekazaniem uruchomionego systemu Zamawiającemu |  | Tak, w cenie oferty |  |
| 2. | Szkolenie aplikacyjne w siedzibie Zamawiającego. |  | szkolenia w miejscu instalacji dla min 2 lekarzy radiologów i 7 techników: w terminie uzgodnionym z zamawiającym, w wymiarze min. 15 dni x 8 godzin, w cenie oferty. |  |
| 3. | Zestaw fantomów do kalibracji i testowania aparatu także w zakresie spektroskopii MR wraz z niezbędnym oprogramowaniem do kontroli jakości |  | Tak |  |
| 4. | Dwa zestawy podgłówków i podkładek do pozycjonowania przy różnych badaniach z szafą na podgłówki i fantomy |  | Tak |  |
| 5. | Instrukcje obsługi w języku polskim w wersji papierowej i elektronicznej |  | Tak |  |
| 6. | Wykonanie testów natężenia pola magnetycznego |  | Tak |  |
| 7. | System fabrycznie nowy, nieużywany |  | Tak, rok produkcji 2014r. |  |
| 8. | Dostawa systemu do miejsca instalacji |  | Tak |  |
| 9. | Okres gwarancji |  | Minimum 12 miesięcy |  |
| 10. | W okresie pogwarancyjnym – możliwość korzystania z innego serwisu niż autoryzowany serwis producenta. |  | Tak, podać nazwy firm świadczących pogwarancyjne usługi serwisowe na terenie Polski, dla systemów MR oferenta | Wykreślono na podstawie udzielonych odpowiedzi na pytania z dnia 17.09.2014r. |
| 11. | 10 - letni okres gwarantowania dostępności części zamiennych oraz materiałów zużywalnych na cały zestaw MR, za wyjątkiem dostępności komputerów, części zamiennych do nich oraz oprogramowania w wersjach tożsamych z dostarczonymi przez Wykonawcę w wykonaniu niniejszej umowy, których dotyczy 5 – letni okres gwarantowania dostępności |  | Tak |  |
| 12. | Zdalna diagnostyka systemu za pośrednictwem łącza szerokopasmowego. |  | Tak, Autoryzację dołączyć do oferty |  |
|  | Możliwość zgłoszenia serwisowego 24h/dobę, 365 dni w roku. |  | Tak |  |
| 13. | Maksymalny czas oczekiwania na usunięcie awarii, bez konieczności sprowadzania części zamiennych, w dni robocze rozumiane jako dni od pn – pt z wyłączeniem dni wolnych od pracy od momentu zgłoszenia awarii - maks. 5 dni |  | Tak |  |
| 14. | Maksymalny czas oczekiwania na usunięcie awarii w przypadku konieczności sprowadzania części zamiennych, w dni robocze rozumiane jako dni od pn – pt z wyłączeniem dni wolnych od pracy od momentu zgłoszenia awarii – maks. 7 dni. |  | Tak |  |

POZYCJA NR 2 – TOMOGRAF KOMPUTEROWY 16 - RZĘDOWY

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

(oferowany przedmiot zamówienia (podać np. typ, model, nr katalogowy producenta  oraz producenta)

SPECYFIKACJA - ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNO - UZYTKOWYCH

| L.p. | Opis parametru | Wartość wymagana/graniczna | Wartość oferowana |
| --- | --- | --- | --- |
| I. | WYMAGANIA OGÓLNE |  |  |
| 1. | Tomograf spektralny tzn. umożliwiający wykonanie badania wieloenergetycznego. | Tak, opisać sposób realizacji skanu wieloenergetycznego |  |
| 2. | Urządzenie umożliwiające akwizycję: - min.16 warstw submilimetrowych, - min. 16 warstw ponad milimetrowych w czasie jednego pełnego obrotu lampy wokół pacjenta | Tak, podać ilość warstw |  |
| 3. | Urządzenie i wszystkie elementy wyposażenia fabrycznie nowe, nie regenerowane. | Tak |  |
| 4 | Całkowicie niezależne stanowiska pracy o rozdzielnych bazach danych: - stanowisko operatora, - stanowisko lekarska. | Tak |  |
| II. | GENERATOR, DETEKTOR I LAMPA RTG |  |  |
| 1. | Moc generatora, rozumiana jako iloczyn napięcia i prądu możliwego do ustawiania w protokole klinicznym [kW]. | ≥ 42 |  |
| 2. | Minimalne napięcie anodowe możliwe do zastosowania w protokołach badań umożliwiające badania pediatryczne i badania szczupłych pacjentów [kV] | ≤ 80 |  |
| 3. | Maksymalne napięcie anodowe, możliwe do zastosowania w protokołach badań umożliwiające badania otyłych pacjentów [kV] | ≥ 135 |  |
| 4. | Ilość możliwych do ustawienia w protokole klinicznym poziomów napięcia anodowego | ≥ 4 |  |
| 5. | Maksymalny prąd anody, możliwy do zastosowania w protokołach badań [mA] | ≥ 350 |  |
| 6. | Modulacja prądu anody w czasie rzeczywistym, jednocześnie w osiach x,y,z. | Tak |  |
| 7. | Detektory typu stałego – liczba rzędów detektora min. 16 | Tak |  |
| 8. | Grubość warstwy detektora w osi Z w odniesieniu do izocentrum [mm]. | ≤ 0,65 |  |
| 9. | Pojemność cieplna anody [MHU] | ≥ 3,5 |  |
| 10. | Maksymalna szybkość chłodzenia anody lampy [kHU/min] | ≥ 800 |  |
| 11. | Liczba ognisk lampy rtg | ≥ 2 |  |
| 12. | Automatyczny wybór ognisk | Tak |  |
| III. | SYSTEM SKANOWANIA |  |  |
| 1. | Najkrótszy czas pełnego obrotu (360º ) układu lampa rtg - detektor [s] | ≤ 0,8 |  |
| 2. | Maksymalny zakres badania bez elementów metalowych (akwizycja z maksymalną liczbą warstw) [cm] | ≥ 160 |  |
| 3. | Maksymalny czas trwania ciągłego skanu spiralnego [s] | ≥ 100 |  |
| 4. | Maksymalna wartość współczynnika pitch przy akwizycji min. 16 warstw w korekcją stożka | ≥ 1,5 |  |
| 5. | Minimalna grubość warstwy przy akwizycji min. 16 warstwowej w skanie spiralnym i sekwencyjnym | ≤ 0,65 |  |
| 6. | Maksymalna ilość nienakładających się warstw akwizycyjnych zbieranych jednocześnie podczas jednego pełnego obrotu | ≥ 16 |  |
| 7. | Wyświetlanie topogramu w czasie rzeczywistym z możliwością jego zatrzymania w dowolnym czasie | Tak |  |
| 8. | Możliwość wykonywania badań w technice spiralnej i sekwencyjnej przy pełnym pochyleniu gantry | Tak |  |
| 9. | Maksymalne, diagnostyczne pole obrazowania FOV [cm] | ≥ 50 |  |
| 10. | Matryca rekonstrukcyjna | Min. 512x512 |  |
| 11. | Matryca prezentacyjna | Min. 1024x1024 |  |
| 12. | Rozdzielczość wysokokontrastowa (przestrzenna) w płaszczyźnie x,y, mierzona w polu akwizycyjnym FOV=50 cm [pl/cm] | ≥ 15 |  |
| 13. | Rozdzielczość niskokontrastowa przy różnicy gęstości 3 HU, określona dla najkrótszego skanu pełnego zmierzona na fantomie CATHPAN o średnicy 20 cm, dla napięcia ≥ 120 kV, dla warstwy 10 mm [mm] | ≤ 5 |  |
| 14. | Szybkość rekonstrukcji obrazów w matrycy 512 x 512 [obrazy/s]. | ≥ 16 |  |
| 15 | Iteracyjny algorytm rekonstrukcyjny automatycznie przetwarzający dane surowe (RAW) w cyklach iteracyjnych, poprawiający min., jakość obrazu, rozdzielczość niskokontrastową i pozwalający na redukcję dawki promieniowania bez utraty jakości obrazu o co najmniej 40%, (odpowiednio do nomenklatury producenta) możliwy do wykorzystania dla każdego trybu pracy, każdego rodzaju badania oraz każdego czasu skanowania. | Tak |  |
| IV. | KONSTRUKCJA |  |  |
| 1. | Średnica otworu gantry [cm] | ≥70 |  |
| 2. | Kąt pochylania gantry | ≥ 30º |  |
| 3. | Możliwość sterowania pochylania gantry i sterowania stołu z min. 2 stron (prawej i lewej) | Tak |  |
| 4. | Możliwość sterowania ruchami stołu za pomocą przycisków nożnych | Tak |  |
| 5. | Programowany wskaźnik zatrzymania oddechu z licznikiem czasu pozostałego do końca skanu widoczny dla pacjenta oraz możliwość nagrywania poleceń słownych w języku polskim i automatyczne ich odtwarzanie w zależności od protokołów badań. | Tak |  |
| 6. | Maksymalne dopuszczalne obciążenie stołu przy jego pełnej funkcjonalności (kg) | ≥200 kg |  |
| 7. | Wyposażenie stołu w : - materac, - podpórkę pod głowę pozbawioną elementów metalowych, - podpórka pod kolana, - pasy unieruchamiające - podpórka pod głowę i ręce (elementy zużywalne w podwójnej ilości) | Tak |  |
| V. | STANOWISKO OPERATORA |  |  |
| 1. | Stanowisko operatorskie - wielozadaniowa, dwumonitorowa konsola akwizycyjna (umożliwiająca jednoczesne wyświetlanie różnej informacji na monitorach). | Tak |  |
| 2. | Przekątna kolorowych monitorów z aktywną matrycą ciekłokrystaliczną typu Flat ["] | ≥ 19 |  |
| 3. | Pojemność dysku twardego dla obrazów bez kompresji (512x512), wyrażona liczbą obrazów. | ≥ 250000 |  |
| 4. | Archiwizacja badań pacjentów na CD-R i DVD w standardzie DICOM 3.0 | Tak |  |
| 5. | Interfejs sieciowy zgodnie z DICOM 3.0 z następującymi klasami serwisowymi: - Send/Receive - Basic Print - Query/ Retrieve - Storage Commitment - Worklist - Structured Dose Report | Tak |  |
| 6. | Rekonstrukcje 2D,3D | Tak |  |
| 7. | MIP (Maximum Intensity Projection) | Tak |  |
| 8. | SSD (Surface Shaded Display) | Tak |  |
| 9. | Reformatowanie wielopłaszczyznowe (MPR), rekonstrukcje wzdłuż dowolnej prostej lub krzywej | Tak |  |
| 10. | Pomiary odległości, kąta, powierzchni, objętości. | Tak |  |
| 11. | Wielozadaniowość/wielodostęp, w tym możliwość automatycznej rekonstrukcji, archiwizacji i dokumentacji w tle (w trakcie skanowania). | Tak |  |
| 12. | Oprogramowanie do automatycznego startu badania spiralnego na podstawie automatycznej analizy napływu środka cieniującego w zadanej warstwie bez wykonywania wstrzyknięć testowych | Tak |  |
| VI. | STANOWISKO LEKARZA |  |  |
| 1. | Konsola lekarska, niezależna od konsoli operatorskiej (o rozdzielnej bazie danych obrazowych, umożliwiająca pracę lekarza diagnosty przy wyłączonej konsoli operatorskiej tomografu) połączona z tomografem poprzez sieć komputerową i otrzymującą obrazy z tomografu w standardzie DICOM 3.0 | Tak |  |
| 2. | Konsola dwumonitorowa z monitorami o przekątnych ≥ 19” | Tak |  |
| 3. | Pojemność dysku twardego dla obrazów (512 x 512) bez kompresji wyrażona liczbą obrazów | ≥ 500000 |  |
| 4. | Interfejs sieciowy zgodny z DICOM 3.0 zgodny z następującymi klasami serwisowymi: - Send / Receive - Basic Print - Query / Retrieve - Storage Commitment | Tak |  |
| 5. | Archiwizacja badań pacjentów na CD-R w standardzie DICOM 3.0 | Tak |  |
| 6. | Rekonstrukcje 2D,3D | Tak |  |
| 7. | MIP (Maximum Intensity Projection) | Tak |  |
| 8. | SSD (Surface Shaded Display) | Tak |  |
| 9. | VRT (Volume Rendering Technique) | Tak |  |
| 10. | Pomiary odległości, kąta, powierzchni, objętości. | Tak |  |
| 11. | Reformatowanie wielopłaszczyznowe (MPR), rekonstrukcje wzdłuż dowolnej prostej (równoległe lub promieniste) lub krzywej. | Tak |  |
| 12. | Automatyczne usuwanie struktur kostnych z pozostawieniem wyłącznie zakontrastowanego drzewa naczyniowego. | Tak |  |
| 13. | Automatyczne usuwanie zwapnień podczas analizy badań naczyniowych dla modelu MIP lub VRT (przy pomocy funkcji włącz/wyłącz obraz zwapnień). | Tak |  |
| 14. | Specjalizowane oprogramowanie do oceny tętnic obwodowych i domózgowych (rozwinięcie wzdłuż linii centralnej naczynia, pomiar średnicy, pola przekroju w płaszczyźnie prostopadłej, automatyczne wyznaczanie stenozy) | Tak |  |
| 15. | Oprogramowanie umożliwiające swobodny obrót rozwiniętego naczynia wokół osi centralnej oraz automatyczny pomiar światła naczynia w wybranych punktach. | Tak |  |
| 16. | Oprogramowanie do automatycznej segmentacji zmian ogniskowych w narządach miąższowych umożliwiające m.in. porównanie zmiany ogniskowej z poprzednim badaniem. | Tak |  |
| 17. | Oprogramowanie do analizy obrazów wieloenergetycznych umożliwiające m.in. fuzje obrazów o różnym poziomie energetycznym. | Tak |  |
| 18. | Oprogramowanie do automatycznej fuzji obrazów różnych modalności (CT, MR, PET, SPECT) | Tak |  |
| 19. | Oprogramowanie służące do zarządzania informacją o dawce promieniowania rentgenowskiego oraz optymalizacji dawki generowanej przez lampę RTG w trakcie badań z zakresu diagnostyki obrazowej i posiadające następujące funkcje: a. Pobieranie danych dozymetrycznych bezpośrednio z systemu TK oraz aparatów RTG. b. Archiwizacja danych dotyczących dawki promieniowania rentgenowskiego. c. Przeglądanie historii dawki w rozbiciu na: pacjentów, regiony anatomiczne rodzaje badań RTG osobę przeprowadzającą badanie zmiany pracy zespołu diagnostyki obrazowej (np. poranna, popołudniowa, wieczorna itd.) d. Ostrzeżenie o przekroczeniu progu zdefiniowanej dawki, które jest: wysyłane w czasie rzeczywistym w trakcie badania na adresy poczty elektronicznej wpisane na listę mailingową oprogramowania. możliwość wyjaśnienia przekroczenia dawki w formie komentarza również zapisywanego w archiwum. Zaawansowany system ostrzegania w podziale na segmenty według wieku / BMI / itd. .. i możliwość korzystania z RadLexicon (międzynarodowy leksykon), aby otrzymać znormalizowaną informację potrzebną do porównań.) e. Dostęp do listy pacjentów. Lista planowanych badań. Dostęp do historii pacjenta przed badaniem. Wirtualny podgląd docelowych wartości referencyjnych dawki. f. Generowanie zautomatyzowanych raportów dla użytkownika: Tygodniowych, miesięcznych lub na żądanie g. Analizy statystyczne: Miary tendencji centralnej. Możliwość tworzenia wykresów. Zaawansowane analizy porównawcze. h. W przypadku badań wykonanych na tomografie komputerowym możliwość wyliczenia SSDE (ang. Size-Specific Dose Estimate — szacowana wielkość dawki zależna od rozmiaru). Wartość SSDE jest wyliczana (dla każdej serii) w następujących krokach: Położenie akwizycji w momencie oceny Identyfikacja warstwy środkowej Pomiar średnicy pacjenta Średnica boczna do zwiadowczego zdjęcia scout twarzy (LAT) Średnica przednio-tylna do zwiadowczego zdjęcia scout profilu (AP) LAT+AP, czyli średnica rzeczywista effective diameter, kiedy dostępne są oba zdjęcia zwiadowcze scout Ocena szacunkowa współczynnika SSDE (fSSDE) SSDE = CDIvol * fSSDE i. W przypadku badań wykonanych na tomografie komputerowym możliwość wyliczenia przesunięcia poza izocentrum, które umożliwia weryfikację prawidłowości ułożenia pacjenta. j. W przypadku badań wykonanych na tomografie komputerowym możliwość wyliczenia wartości modulacji mA. Modulacja mA wyświetla tłumienie natężenia prądu na całej długości skanowania. Wyliczenie zawiera średnią mA, minimalną mA i maksymalną wartość mA w trakcie wybranej serii. k. Użytkowanie oprogramowania poprzez przeglądarkę internetową: MS Internet Explorer, Safari, Chrome, Mozilla na każdym komputerze podłączonym do serwera szpitalnego. l. Wsparcie aplikacyjne, szkolenia i serwis oprogramowania oraz serwera na miejscu u Klienta. m. Instalacja oprogramowania zdalna lub u klienta w przypadku braku możliwości instalacji zdalnej. n. Instalacja serwera, na którym zostanie zainstalowane oprogramowanie. o. 2 dni szkoleń aplikacyjnych dla użytkowników. p. Wsparcie merytoryczne oraz prezentacje możliwości oprogramowania dla personelu medycznego Zamawiającego. | Tak |  |
| VII. | INNE WYMAGANIA |  |  |
| 1. | Zestaw fantomów serwisowych do kalibracji i kontroli jakości obrazowania w zakresie testów podstawowych umożliwiający co najmniej ocenę jednorodności, szumu, rozdzielczości nisko i wysokokontrastowej, grubości warstwy itp. wraz z niezbędnym oprogramowaniem do kontroli jakości. | Tak |  |
| 2. | Automatyczny dedykowany wstrzykiwacz środka cieniującego | Tak |  |
| 3. | System UPS dla potrzymania napięcia systemu komputerowego i gantry Tomografu Komputerowego bez możliwości skanowania |  |  |
| 4. | System monitorowania pacjenta w TK (saturacja, EKG). |  |  |
| 5. | Instrukcja obsługi aparatu TK oraz instrukcje obsługi urządzeń wyposażenia - w języku polskim | Tak |  |
| 6. | Oferent nie później niż w ostatnim dniu trwania gwarancji protokolarnie przekaże wszystkie niezbędne kody, loginy i hasła oraz inne niezbędne informacje do wszystkich dostarczonych elementów przedmiotu zamówienia umożliwiające świadczenie usług serwisowych innym niż producent certyfikowanym firmom serwisowym. | Tak |  |
| 7. | Wykonanie testów akceptacyjnych po zainstalowaniu urządzenia– zawarte w cenie oferty | Tak |  |
| 8. | Certyfikaty i świadectwa dla tomografu komputerowego, konsoli lekarskiej i wstrzykiwacza: - deklaracja zgodności dla oferowanego modelu i typu - certyfikat CE wydany przez jednostkę notyfikowaną - zgłoszenie do rejestru wyrobów medycznych oferowanego modelu i typu | Tak, Załączyć do oferty |  |
| VIII. | SZKOLENIA, GWARANCJA I SERWIS POGWARANCYJNY |  |  |
| 1. | Szkolenia w miejscu instalacji dla min. 2 lekarzy radiologów i 7 techników: w terminie uzgodnionym z zamawiającym, w wymiarze 15dni x 8 godzin. | Tak |  |
| 2. | Gwarancja na wszystkie oferowane urządzenia wchodzące w skład oferowanego zestawu TK min. 12 miesięcy. | Tak |  |
| 3. | W okresie pogwarancyjnym – możliwość korzystania z innego serwisu niż autoryzowany serwis producenta. | Tak, podać nazwy firm świadczących pogwarancyjne usługi serwisowe na terenie Polski, dla systemów MR oferenta |  |
| 4. | Zdalna diagnostyka systemu za pośrednictwem łącza szerokopasmowego. | Tak, Autoryzację dołączyć do oferty |  |
| 5. | Min. 10 - letni okres gwarantowania dostępności części zamiennych oraz materiałów zużywalnych na cały zestaw TK, za wyjątkiem dostępności komputerów, części zamiennych do nich oraz oprogramowania w wersjach tożsamych z dostarczonymi przez Wykonawcę w wykonaniu niniejszej umowy, których dotyczy 5 – letni okres gwarantowania dostępności. | Tak |  |
| 6. | Wszystkie wymagane przez producenta oferowanego aparatu przeglądy w okresie gwarancji (podać ile ) – zawarte w cenie oferty | Podać |  |
| 7. | Maksymalny czas oczekiwania na usunięcie awarii, bez konieczności sprowadzania części zamiennych z zagranicy, w dni robocze rozumiane jako dni od pn – pt z wyłączeniem dni wolnych od pracy od momentu zgłoszenia awarii. | Maks. 5 dni |  |
| 8. | Maksymalny czas oczekiwania na usunięcie awarii w przypadku konieczności sprowadzania części zamiennych z zagranicy, w dni robocze rozumiane jako dni od pn – pt z wyłączeniem dni wolnych od pracy od momentu zgłoszenia awarii. | Maks. 7 dni |  |
| 9. | Możliwość zgłoszenia serwisowego 24h/dobę, 365 dni w roku | Tak |  |
| IX. | SYSTEM ARCHIWIZACJI PACS z systemem dystrybucji badań | Tak, Podać nazwę, producenta |  |
| 1. | Bezterminowa licencja na oprogramowanie systemu PACS | Tak |  |
| 2. | Nieogranczona liczba bezterminowych, jednoczesnych licencji pływających dostęp do oprogramowania diagnostycznego (interfejs WEB) | Tak |  |
| 3. | Pakiet nieograniczonych licencji na podłączenie aparatów diagnostycznych do systemu PACS (wysyłanie badań do systemu przez DICOM Send) | Tak |  |
| 4. | Architektura przechowywania badań on-line. Wszystkie obrazy wysłane do systemu PACS są dostępne on-line, bez konieczności przenoszenia do zewnętrznego archiwum opartego na nośnikach wymiennych (np. taśmy) | Tak |  |
| 5. | Przechowywanie danych obrazowych w postaci skompresowanej (bezstratnie, minimum 2-krotna kompresja bezstratna) | Tak |  |
| 6. | Obsługa protokołów DICOM C-Move, C-Find, C-Store SCU i SCP oraz DICOM Storage Commitment jako SCP | Tak |  |
| 7. | Pełna zgodność ze standardem DICOM 3.0 w zakresie komunikacji z urządzeniami medycznymi | Tak |  |
| 8. | System umożliwia integrację z innymi systemami poprzez protokół HL7 | Tak |  |
| 9. | Automatyczne tworzenie kopii bezpieczeństwa, co najmniej kompletnej bazy danych systemu na nośniku zewnętrznym | Tak |  |
| 10. | System dystrybucji obrazów działający w architekturze klient-serwer, kompletne dane obrazowe i badań przechowywane są wyłącznie na serwerze – aplikacja klienta systemu dystrybucji obrazów nie przechowująca lokalnie wyświetlanych obrazów badań | Tak |  |
| 11. | Centralne zarządzanie użytkownikami systemu | Tak |  |
| 12. | Funkcjonalność przydzielenia odpowiednich uprawnień do określonego typu roli użytkownika systemu. Rodzaje uprawnień (min.): - uprawnienia dostępu do narzędzi administracyjnych - kasowanie badań z systemu - zapisywanie zmian obrazu badania - importu badań z CD - skanowania i importowania obrazów - dostępu do zeskanowanych i zaimportowanych obrazów - importu i eksportu badania poprzez DICOM | Tak |  |
| 13. | Możliwość predefiniowania grup użytkowników o takich samych uprawnieniach umożliwiająca wspólne zarządzanie uprawnieniami w obrębie grupy | Tak |  |
| 14. | Możliwość predefiniowania łączenia grup uprawnień (nadania jednemu użytkownikowi uprawnień z dwóch grup) | Tak |  |
| 15. | Monitorowanie systemu poprzez system logowania wydarzeń | Tak |  |
| 16. | Udostępnianie i przesyłanie obrazów na stacje diagnostyczne i do aplikacji klienta systemu dystrybucji obrazów w formacie DICOM oraz skompresowanych bezstratnie (dla dostępu przez WEB) | Tak |  |
| 17. | Oprogramowanie do wypalania płyty z badaniem dla pacjenta na napędzie lokalnym i sieciowym duplikatorze CD/DVD wraz z przeglądarką DICOM | Tak |  |
| 18. | Konsultacje z użyciem systemu dystrybucji obrazów – zdalny dostęp do badań dla uprawnionych użytkowników spoza Ośrodka | Tak |  |
| 19. | Możliwość łączenia lekarzy kierujących w grupy – każdy lekarz z danej grupy ma dostęp do badań skierowanych przez każdego z członków grupy | Tak |  |
| 20. | Możliwość przydzielania (i cofania) dostępu tymczasowego do konkretnych badań dla konsultantów zewnętrznych | Tak |  |
| 21. | Transmisja danych między systemem PACS a klientami systemu z użyciem protokołu szyfrującego | Tak, podać rodzaj |  |
| 22. | Progresywne wyświetlanie obrazów – szybkie wyświetlanie obrazu w małej rozdzielczości (lub w dużej kompresji) i stopniowe zwiększanie rozdzielczości (zmniejszanie kompresji) w miarę przesyłania kolejnych danych aż do uzyskania obrazu w maksymalnej rozdzielczości (bezstratnej lub docelowej kompresji) | Tak |  |
| 23. | Automatyczne wyświetlanie badań na dostępnych monitorach. Możliwość pracy w konfiguracjach: - jednomonitorowej - dwumonitorowej - 3-monitorowej (jeden monitor niskiej, 2 wysokiej rozdzielczości) | Tak |  |
| 24. | System dystrybucji obrazów oraz serwer PACS pozwala wyszukać oraz wyświetlić co najmniej poniższe dane wraz z polskimi znakami diakrytycznymi: - imię i nazwisko pacjenta - nr pacjenta - rodzaj badania - numer badania - opis badania - data badania - status badania | Tak |  |
| 25. | Dostęp do dystrybucji obrazów stacji tylko po uprzednim zalogowaniu się | Tak |  |
| 26. | Aplikacja klienta systemu dystrybucji obrazów pozwala wyświetlić jednocześnie co najmniej 2 badania tego samego pacjenta w trybie porównania (badanie aktualne i poprzednie) | Tak |  |
| 27. | Aplikacja klienta systemu dystrybucji obrazów pozwala na podstawową obróbkę (zaczernienie, kontrast, obroty, powiększenia, pomiary) każdego obrazu | Tak |  |
| 28. | Aplikacja klienta dystrybucji obrazów pozwala na płynną regulację zaczernienia i kontrastu oraz umożliwia definiowanie własnych ustawień poziomu i okna (W/L) | Tak |  |
| 29. | Aplikacja klienta systemu dystrybucji obrazów pozwala na połączenie serii badań w jedną całość | Tak |  |
| 30. | Dostępna w aplikacji klienta systemu dystrybucji obrazów funkcja pomiaru odległości i kątów | Tak |  |
| 31. | Dostępna w aplikacji klienta systemu dystrybucji obrazów funkcja obrotu obrazu o 180º oraz o 90º w lewo lub w prawo | Tak |  |
| 32. | Możliwość inicjowania wysyłania badań obrazowych DICOM-Send | Tak |  |
| 33. | Interfejs użytkownika w języku polskim | Tak |  |
| 34. | Pełna gwarancja na wszystkie oferowane urządzenia wchodzące w skład SYSTEMU ARCHIWIZACJI PACS z systemem dystrybucji badań - min. 12 miesięcy. | Tak |  |

UWAGI

1. Wymogiem jest, aby Wykonawca zaoferował urządzenie, o parametrach CO NAJMNIEJ takich, jakie są przedstawione w specyfikacji. Niespełnienie tego warunku spowoduje odrzucenie oferty.

2. W tabeli w rubryce „parametr oferowany” należy podać dodatkowo numer strony oferty , na której można będzie dokonać weryfikacji zaproponowanego przez Wykonawcę parametru lub funkcji z odpowiednimi danymi z dołączonej dokumentacji przetargowej (katalogi techniczne, firmowe materiały informacyjne, specyfikacje handlowe, foldery, oświadczenia wykonawcy uprawnionego do składania oświadczeń w imieniu producenta w zakresie parametrów technicznych oferowanych urządzeń itp, w języku angielskim lub polskim, w oryginale lub kserokopie poświadczone za zgodność z oryginałem).

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo weryfikacji oferowanych parametrów z użyciem wszelkich dostępnych źródeł, w tym zapytania bezpośrednio u producenta sprzętu.

4. Zamawiający zastrzega sobie również możliwość zwrócenia się do Wykonawców, w celu potwierdzenia oferowanych funkcjonalności, o prezentację oferowanej konsoli satelitarnej (lekarskiej) w siedzibie Zamawiającego lub innej placówce stosującej tą konsolę satelitarną (lekarską). Brak możliwości prezentacji wymaganych funkcjonalności będzie jednoznaczny z niespełnieniem danego wymogu specyfikacji.

5. Oświadczenie, iż oferowany powyżej wyspecyfikowany sprzęt jest zgodny z wymogami SIWZ, kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

6. Do oferty dołączyć szczegółową  specyfikację oferowanego sprzętu i oprogramowania oraz wyposażenia dodatkowego.

Bardzo ważne:

8. Konsole diagnostyczne oraz oprogramowanie zarządzające danymi pobranymi z obu oferowanych urządzeń  (poz. nr 1 MR i poz. nr 2 TK) muszą być kompatybilne.