|  | WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

ZP/UR/11/2015  		Załącznik nr 1.1 do siwz – modyfikacja z dn. 25.03.2015r.

Opis przedmiotu zamówienia  -  oferowany przedmiot zamówienia

Zadanie 5: Dostawa zestawu do rejestracji i analizy w 3D z wykorzystaniem czujników 		           inercyjnych.

| Nazwa przedmiotu zamówienia |  | Oferowany przedmiot zamówienia (podać np. typ, model, nr katalogowy producenta oraz producenta) |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Poz. nr 1 Zestaw do rejestracji i analizy ruchu w 3D z wykorzystaniem czujników inercyjnych |  |  |  |
| Lp. | Wymagane funkcje oraz parametry techniczne przedmiotu zamówienia | Funkcje oferowanego przedmiotu zamówienia | Parametry oferowanego przedmiotu zamówienia |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Zestaw do rejestracji i analizy ruchu w 3D z wykorzystaniem czujników inercyjnych pozwalający na bezprzewodowe zbieranie danych i analizę danych przesyłanych w sposób bezprzewodowy | TAK / NIE | XXXX |
|  | Minimalne wymagania techniczne: |  |  |
| 2. | Urządzenie powinno pozwalać na rejestrację sygnału z min. 16 czujników inercyjnych z możliwością rozbudowy systemu do min. 36 czujników. | XXXX |  |
| 4. | Użyte każde dwa czujniki mogą funkcjonować jako wirtualny goniometr. | TAK / NIE | XXXX |
| 5. | Urządzenie powinno mieć możliwość synchronizacji z innymi urządzeniami taki jak: systemy EMG, platformy siłowe, systemy do analizy wideo, wkładki do butów z czujnikami siły nacisku. | TAK / NIE | XXXX |
| 6. | Zastosowane czujniki inercyjne powinny wykorzystywać technologię bezprzewodową do komunikacji z odbiornikiem (bez pośrednictwa kabli na żadnym etapie) oraz powinny być zasilane bateryjnie. | TAK / NIE | XXXX |
| 7. | System opcjonalnie powinien mieć możliwość rozbudowy o urządzenie do rejestracji danych na karcie pamięci. | TAK / NIE | XXXX |
| 8. | System powinien działać bez konieczności kalibracji przestrzeni pomiarowej, oraz powinien posiadać wzmacnianie wstępne sygnału zarejestrowanego z elektrod | TAK / NIE | XXXX |
| 9. | System powinien mieć możliwość bezprzewodowej transmisji danych w zasięgu minimum 25 metrów w obszarze kontaktu bezpośredniego. | XXXX |  |
| 10. | Połączenie odbiornika do komputera powinno być przewodowe za pomocą portu USB. | TAK / NIE | XXXX |
| 11. | System powinien mieć możliwość prowadzenia pomiaru w odległości od komputera rejestrującego sygnał (minimum 25 metrów), powinien posiadać bezprzewodową transmisję danych z czujników bezprzewodowych do odbiornika sygnału podłączonego do komputera. | XXXX |  |
| 12. | Zastosowane w systemie baterie powinny pozwalać na minimum 5 godzin ciągłe pracy z zasilania bateryjnego (czas ładowania baterii nie dłuższy niż 3 godziny). | XXXX |  |
|  | W skład systemu muszą wchodzić wszystkie niezbędne do prawidłowego funkcjonowania elementy i akcesoria w tym: |  |  |
| 13. | czujniki inercyjne bezprzewodowe nie mniej niż 16 sztuk | XXXX |  |
| 14. | Min. dwie ładowarki do czujników inercyjnych, | TAK / NIE | XXXX |
| 15. | dwa czujniki do oznaczania faz chodu typu footswitch | TAK / NIE | XXXX |
| 16. | ładowarka do czujników typu footswitch | TAK / NIE | XXXX |
| 17. | odbiornik sygnału na USB | TAK / NIE | XXXX |
| 18 | trwała walizka transportowa | TAK / NIE | XXXX |
| 19. | zestaw akcesoriów do mocowania czujników na pacjencie (naklejki, paski), | TAK / NIE | XXXX |
| 20 | oprogramowanie do rejestracji i analizy (2 licencje) | TAK / NIE | XXXX |
| 21 | urządzenie do rejestracji w trybie „holter” – Data Logger - urządzenie do rejestracji danych bez pośrednictwa komputera – 1 szt., | XXXX |  |
| 22 | przenośny komputer do analizy i gromadzenia danych. | TAK / NIE | XXXX |
|  | Szczegółowe wymagania techniczne systemu |  |  |
| 23 | Masa jednego czujnika nie większa niż 50g, | XXXX |  |
| 24 | częstotliwość próbkowania do min. 200Hz, | XXXX |  |
| 25 | dokładność rejestracji zmian kątowych w płaszczyźnie czołowej i strzałkowej i poprzecznej: maks. od +/- 1 stopnia | XXXX |  |
|  | Ogólne wymagania dla oprogramowania do rejestracji i analizy: |  |  |
| 27 | Obserwacja w czasie rzeczywistym sygnału i kompleksowa analiza sygnału | TAK / NIE | XXXX |
| 28 | biofeedback podczas treningu | TAK / NIE | XXXX |
| 29 | oprogramowanie bazujące na segmentowym modelu człowieka, posiadające min. 15 predefiniowanych segmentów (lokalizacji) czujników | XXXX |  |
| 30 | możliwość rejestracji i analizy przyspieszeń liniowych i orientacji czujników 3D | TAK / NIE | XXXX |
| 31 | możliwość pomiaru zmian kątów pomiędzy segmentami | TAK / NIE | XXXX |
| 32 | zsynchronizowana rejestracja obrazu video z jednej kamery | TAK / NIE | XXXX |
| 33 | tworzenie raportów wg proponowanych wzorców lub własnych | TAK / NIE | XXXX |
| 34 | baza gotowych protokołów pomiarowych i możliwość tworzenia własnych raportów | TAK / NIE | XXXX |
|  | Szczegółowe wymagania dla oprogramowania do rejestracji i analizy |  |  |
| 35 | Przedstawienie surowego zapisu lub przetworzonego przez narzędzia oprogramowania, | TAK / NIE | XXXX |
| 36 | animacja biofeedback’u, | TAK / NIE | XXXX |
| 37 | Synchronizacja obrazu z kamery video (podłączenie USB) umożliwiające identyfikację faz czynności ruchowych w trakcie oceny i treningu | TAK / NIE | XXXX |
| 38 | tworzenie bazy danych pozwalające na archiwizację różnorodnych plików źródłowych dla gromadzenia kompletnej informacji o pacjencie (pliki, zdjęcia, filmy) | TAK / NIE | XXXX |
| 39 | obróbka zarejestrowanego sygnału (identyfikacja zdarzeń, faz ruchu, zmiana skali, powiększenie, nakładanie zapisów), | TAK / NIE | XXXX |
| 40 | możliwość wykorzystania gotowych protokołów do oceny chodu i zakresu ruchomości (ROM). | TAK / NIE | XXXX |
| 41 | współpraca z oprogramowaniem powszechnie dostępnym na rynku | XXXX |  |
|  | Przenośny komputer do rejestracji i archiwizacji danych. |  |  |
| 42 | System operacyjny w języku polskim powszechnie dostępny na rynku | XXXX |  |
| 43 | Przedmiot zamówienia musi być dopuszczony do obrotu i odpowiadać wszelkim wymaganiom określonym ustawą z dnia 20 maja 2010 roku o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 107 poz. 679), | TAK / NIE | XXXX |
|  | Gwarancje |  |  |
| 44 | Czas reakcji serwisu maksimum 48 godzin | TAK / NIE | XXXX |
| 45 | Czas naprawy maksymalnie 21 dni w przypadku dłuższego czasu naprawy zapewnienie sprzętu zastępczego | TAK / NIE | XXXX |
| 46 | Koszty transportu, instalacji oraz instruktażu z zakresu obsługi urządzenia u Zamawiającego pokrywa Wykonawca | TAK / NIE | XXXX |
| 47 | Pełna gwarancja na wszystkie oferowane urządzenia wchodzące w skład oferowanego aparatu minimum 24 miesiące od daty odbioru *Gwarancja stanowi kryterium oceny ofert | XXXX | * |
| 48 | Minimum 10 letni okres gwarantowania dostępności części zamiennych | TAK / NIE | XXXX |
| 48 | Darmowa aktualizacja oprogramowania aparatu | TAK / NIE | XXXX |
| 49 | Wszystkie wymagane przez producenta oferowanego urządzenia przeglądy w okresie gwarancji pokrywa Wykonawca | TAK / NIE | XXXX |

UWAGA !!

- W rubryce obok nazwy przedmiotu zamówienia podanej przez Zamawiającego, Wykonawca obowiązkowo wpisuje typ, model, nr katalogowy producenta oraz producenta oferowanego przedmiotu zamówienia.

- W kolumnie 3 należy przekreślić odpowiedni znacznik TAK lub NIE zostawiając właściwy, odpowiadający prawidłowej odpowiedzi.

- W kolumnie 4 należy wpisać wszystkie parametry oferowanego przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem z kolumny 2.

- Niespełnienie choćby jednego z parametrów lub funkcji wymaganych w opisie (kolumna 2) spowoduje odrzucenie oferty.

- Zamawiający prosi o dołączenie do oferty np. prospektów, folderów, katalogów oferowanych przedmiotów.

Opis kryteriów wyboru oferty.

Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie (w %):

A. Cena brutto oferty:		80%

B. Gwarancja (w miesiącach): 	20%

Minimalny czas gwarancji: 24 miesiące

Oferty uzyskują maksymalną ilość punktów, gdy czas gwarancji wynosi 36 miesięcy lub więcej.

Oferty z okresem gwarancji krótszym od wymaganego zostaną odrzucone.