|  |  | WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

ZP/UR/60/2015							Załącznik  nr 1.1 do siwz

Zmodyfikowany w dniu 25.06.2015 Opis Przedmiotu Zamówienia dla zadania nr 1

(wymagania i parametry minimalne)

Zadanie nr 1: Dostawa i uruchomienie systemu zapewaniającego pełną diagnostykę czynności układu oddechowego w ramach projektu pn.: „Przyrodniczo-Medyczne Centrum Badań Innowacyjnych”

Opis przedmiotu zamówienia  -  oferowany przedmiot zamówienia

| - Nazwa przedmiotu zamówienia |  | Oferowany przedmiot zamówienia (podać np. typ, model, nr katalogowy producenta oraz producenta) |  |
| --- | --- | --- | --- |
| - Poz. nr 1 - Spirometr |  |  |  |
| - L.P | - Wymagane funkcje oraz parametry techniczne przedmiotu zamówienia | Funkcje oferowanego przedmiotu zamówienia | Parametry oferowanego przedmiotu zamówienia |
| 1 | 2 | - 3 | - 4 |
|  | Spirometr w skład którego wchodzą moduły umożliwiające co najmniej wykonanie: - Spirometrii spokojnej VC i składowych, - Spirometria natężona FVC i składowych, - Maksymalna wentylacja MVV, - Próby rozkurczowej w każdym z dostępnych modułów, - Próba prowokacyjna z automatycznym podawaniem lepu | - TAK/NIE | - XXXXXXXX |
|  | Głowica pneumotachograficzna bez konieczności wymiany po każdym pacjencie współpracująca z filtrami bakteryjno-wirusowymi | - TAK/NIE | - XXXXXXXX |
|  | Opór głowicy pomiarowej <0.05 kPa/(l/s) przy 10 l/s | - XXXXX |  |
|  | Zakres pomiaru przepływu – minimum 0 - 18 l/s | - XXXXX |  |
|  | Dokładność pomiaru przepływu ≤ 3% | - XXXXX |  |
|  | Rozdzielczość pomiaru przepływu: mniejsza lub równa 2 μL/s | - XXXXX |  |
|  | Zakres pomiaru objętości 0-18 L lub szerszy | - XXXXX |  |
|  | Dokładność pomiaru objętości ≤ 3% | - XXXXX |  |
|  | Rozdzielczość pomiaru objętości: mniejsza lub równa 2 μL | - XXXXX |  |
|  | Możliwość konfiguracji własnych raportów użytkownika | - TAK/NIE | - XXXXXXXX |
|  | Możliwość wydrukowania raportu na drukarce podłączonej do komputera oraz generowanie go w formie elektronicznej w różnych formatach, np. PDF, TIF, JPG, RTF | - TAK/NIE | - XXXXXXXX |
|  | Oprogramowanie określające bieżący status wizyty za pomocą różnych kolorów lub różnych ikon przypisanych dla odpowiednich etapów wizyty. System powinien rozróżniać co najmniej pięć etapów, w tym koniecznie następujące etapy: - wprowadzono dane pacjenta bez wykonanego pomiaru - przeprowadzono co najmniej jeden pomiar - wizyta zakończona i zapisano co najmniej jeden raport - wizyta zakończona i zapisano co najmniej jeden raport oraz komentarz lekarza lub interpretację wyników | - TAK/NIE | - XXXXXXXX |
|  | Program spirometryczny wyposażony w graficzne wskaźniki informujące operatora o spełnieniu kryteriów zakończenia manewru: - Czas wydechu (>3 lub >6 sekund) w zależności od wieku pacjenta - Ilość wydychanego powietrza w czasie ostatniej sekundy nasilonego wydechu (<25 ml) Wskaźniki muszą pracować online, w trakcie wykonywania badania, a nie dopiero po jego zakończeniu. | - TAK/NIE | - XXXXXXX |
|  | Oprogramowanie do przeprowadzania prób prowokacyjnych automatycznie oblicza PC/PD_20 | - TAK/NIE | - XXXXXXX |
|  | Możliwość wyboru pozycji w jakiej pacjent wykonuje badanie: - Siedząca - Stojąca - Leżąca | - TAK/NIE | - XXXXXXX |
|  | Programy motywacyjne dla dzieci – min. 8 różnych animacji | - TAK/NIE | - XXXXXXX |
|  | Spirometr wymagający codziennej kalibracji objętości zgodnie z zaleceniami ATS ERS. | - TAK/NIE | - XXXXXXX |
|  | W ramach standardowego wyposażenia znajduje się pompa kalibracyjna, lub moduł do automatycznej kalibracji objętości. | - TAK/NIE | - XXXXXXX |
|  | System wyposażony we własny kompresor generujący ciśnienie potrzebne podczas nebulizacji podczas badania prowokacyjnego | - TAK/NIE | - XXXXXXX |
|  | Przepływ generowany przez kompresor 6 L /min lub o większej wydajności | - XXXXX |  |
|  | Ciśnienie generowane przez kompresor 1.0 bar lub wyższe | - XXXXX |  |
|  | Możliwość wyboru modułu wartości należnych, niezależnych dla każdego badania | - TAK/NIE | - XXXXXXX |
|  | Wszystkie moduły aparatu zamontowane na specjalnym wózku umożliwiającym przetransportowanie całego urządzenia | - TAK/NIE | - XXXXXXX |
|  | Spirometr jest wyposażony w moduł wartości należnych Quanjer-GLI-2012 lub równoważną Zamawiający dopuszcza również: Spirometr jest wyposażony w moduł wartości należnych zgodny z zaleceniami ERS/ATS 2005 lub równoważny | - XXXXX |  |
|  | Oferowany aparat jest wyposażony w zestaw komputerowy o parametrach nie gorszych niż: - procesor osiągający w teście PassMark Performance Test co najmniej wynik 4900 punktów - pamięć RAM min. 4 GB, - dysk twardy min. 320 GB, - drukarka kolorowa. | - XXXXXX |  |
|  | Funkcja: możliwość rozbudowy w przyszłości o moduł do oscylacji wymuszonych wykorzystujący wymuszenie impulsem ciśnieniowym: - zakres mierzonych częstotliwości 3-48 Hz lub większy, wykorzystujący impulsy 0-100 Hz. - częstotliwość próbkowania dla konwersji analogowo – cyfrowej minimum 200Hz - możliwość wykrywania i prezentacji ograniczeń przepływów wydechowych - wyniki pomiaru kalkulowane i prezentowane na ekranie w czasie rzeczywistym (on-line) - pomiar ciśnienia w ustach: – Zakres: minimum 2 kPa – Dokładność: 2% lub lepsza – Rozdzielczość: ≤ 0,001 Pa | TAK/NIE | - XXXXXXX |

| Nazwa przedmiotu zamówienia |  | Oferowany przedmiot zamówienia (podać np. typ, model, nr katalogowy producenta oraz producenta) |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Poz. nr 2 - Urządzenie do gromadzenia kondensatu powietrza wydychanego |  |  |  |
| LP. | Wymagane funkcje oraz parametry techniczne przedmiotu zamówienia | Funkcje oferowanego przedmiotu zamówienia | Parametry oferowanego przedmiotu zamówienia |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Możliwość ustawienia temperatury chłodzenia do co najmniej: -8 °C | TAK/NIE |  |
|  | Zakres temperatury otoczenia pozwalającej na pracę urządzenia: co najmniej od +100C do +300C lub szerszy | XXXXX |  |
|  | Możliwość transportowania | TAK/NIE |  |
|  | Sztywna torba transportowa | TAK/NIE |  |
|  | Wymiary urządzenia nie większe niż: (SxGxW): 200 (mm) x 250 (mm) x 350 (mm) | XXXXX |  |

Gwarancja, szkolenia.

| LP. | Opis wymagań | Zapewnienie żądanych wymagań | Wymagania oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | Czas reakcji na zgłoszenie awarii – maksymalny czas podjęcia działań zmierzających do usunięcia awarii 48 godzin | XXXXX |  |
| 3. | Czas naprawy od momentu zgłoszenia awarii – max 7 dni | XXXXX |  |
| 4. | Szkolenie personelu medycznego w zakresie eksploatacji i obsługi urządzenia. | TAK/NIE | XXXXXX |

| Wymagana min. gwarancja na urządzenia z poz. 1,2: min. 12 miesiące* (*Gwarancja stanowi kryterium oceny ofert) | Oferujemy gwarancję: |
| --- | --- |

UWAGA !!

- W rubryce obok nazwy przedmiotu zamówienia podanej przez Zamawiającego, Wykonawca obowiązkowo wpisuje typ, model, nr katalogowy producenta oraz producenta oferowanego przedmiotu zamówienia.

- W kolumnie 3 należy przekreślić odpowiedni znacznik TAK lub NIE zostawiając właściwy, odpowiadający prawidłowej odpowiedzi.

- W kolumnie 4 należy wpisać wszystkie parametry oferowanego przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem z kolumny 2.

- Niespełnienie choćby jednego z parametrów lub funkcji wymaganych w opisie (kolumna 2) spowoduje odrzucenie oferty.

- Zamawiający prosi o dołączenie do oferty np. prospektów, folderów, katalogów oferowanych przedmiotów.

Opis kryteriów wyboru oferty.

Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie (w %):

A. Cena brutto oferty :		80%

B. Gwarancja (w miesiącach): 	20%

Minimalny czas gwarancji: 12 miesięcy.

Oferty uzyskują maksymalną ilość punktów, gdy czas gwarancji wynosi 36 miesięcy lub więcej.

Oferty z okresem gwarancji krótszym od wymaganego zostaną odrzucone.

................................................................................

podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy