ZP/UR/25/2015                                                                                                                                                                                     Zał. nr 1a do siwz

Opis przedmiotu zamówienia

DENSYTOMETR KOSTNY

SPECYFIKACJA - ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNO - UŻYTKOWYCH

| Lp. | Parametry techniczne i funkcjonalne | Wymagania | Parametr oceniany | Wartość oferowana |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Informacje ogólne |  |
| 1. | Producent urządzenia | Podać |  |  |
| 2. | Nazwa i typ urządzenia | Podać |  |  |
| 3. | Rok produkcji: 2015, aparat fabrycznie nowy, egzemplarz niepowystawowy oraz nie demo. | Tak | Bez punktacji |  |
| II | Parametry ogólne |  |
| 1. | Aparat rentgenowski stacjonarny (bez składanego blatu stołu) typu DXA lub równoważny (opisać alternatywne rozwiązanie) | Tak | Bez punktacji |  |
| 2. | Stół z ramieniem typu L lub C | Tak | Ramię typu L – 5 pkt. Ramię typu C – 0 pkt. |  |
| 3. | Napięcie zasilające system 230 V/50 Hz bez konieczności stosowania dodatkowych urządzeń zasilających typu UPS, kompensacja napięcia ±10% | Tak | Bez punktacji |  |
| 4. | Moc generatora lampy rentgenowskiej: przy 100% obciążeniu | Tak | Moc generatora ≤ 0,5 kW – 5 pkt. Moc generatora > 0,5 kW – 0 pkt. |  |
| 5. | Pobór mocy w stanie oczekiwania (stand-by): maksimum 50VA | Tak | Bez punktacji |  |
| III | Lampa RTG, detektor, obrazowanie |  |
| 1. | Technologia obrazowania zapewniająca minimalne ryzyko efektu powiększenia i zniekształcenia obiektów leżących poza osią wiązki. Podać nazwę i zasadę działania algorytmu eliminującego efekt powiększenia i zniekształcenia obiektów leżących poza osią stołu. Wymagana wiązka wachlarzowa. | Tak/Nie | Technologia z użyciem promieniowania w wąskiej wiązce wachlarzowej o maks. kącie rozwarcia do 6° - 20 pkt. Inna technologia lub szerokość wiązki wachlarzowej o kącie rozwarcia powyżej 6° - 0 pkt. |  |
| 2. | Promieniowanie rozproszone w odległości 1 m od aparatu - maksymalnie 10 μSv/h lub 1 mR/h | Tak | Bez punktacji |  |
| 3. | Maksymalna dawka promieniowania dla pacjenta: a) kręgosłupa AP – 0,150 mGy b) szyjka kości udowej – 0,150 mGy c) całe ciało/skład ciała – 0,005 mGy | Tak | Bez punktacji |  |
| 4. | Maksymalne czasy skanowania dla poszczególnych lokalizacji: a) kręgosłup AP – 30 s b) szyjka kości udowej – 30 s c) całe ciało/skład ciała – 5 min. | Tak | Bez punktacji |  |
| 5. | Technologia detektora cyfrowego: detektor działający na zasadzie bezpośredniej przemiany energii promieniowania jonizującego na sygnał elektryczny. Opisać budowę i zasadę działania proponowanego detektora | Tak/Nie | Detektor z bezpośrednią przemianą energii promieniowania jonizującego na sygnał elektryczny (bez przemiany scyntylacyjnej) - 20 pkt. Detektor z przemianą scyntylacyjną - 0 pkt. |  |
| 6. | Detektor cyfrowy minimum 64-elementowy | Tak | Bez punktacji |  |
| 7. | Budowa detektora eliminująca „martwe obszary pomiędzy elementami detektora”. Opisać budowę i zasadę działania proponowanego detektora | Tak/Nie | Tak – 5 pkt. Nie – 0 pkt. |  |
| 8. | Technologia generowania podwójnej energii (Filtr umożliwiający jednoczasowe powstawanie dwóch wiązek energii lub generator dwuenergetyczny, generujący energię wysoką i niską poprzez wysokie i niskie napięcie na lampie). Opisać rodzaj technologii | Tak | Filtr umożliwiający jednoczasowe powstawanie dwóch wiązek - 10 pkt. Generator dwuenergetyczny, generujący energię wysoką i niską - 0 pkt. |  |
| 9. | Obszar skanowania min. 195cm na 65cm | Tak | Bez punktacji |  |
| IV | Właściwości kliniczne |  |
| 1. | Badanie bliższego końca kości udowej (Biodro): a) BMD b) BMC c) powierzchnia dla krętarza, trzonu kości udowej, szyjki kości udowej, oddzielnie dla górnej części szyjki kości udowej oraz dla „Total” d) wskaźnik T-Score e) wskaźnik Z-Score, f) zmiana procentowa w stosunku do masy szczytowej g) zmiana procentowa w stosunku do grupy równowiekowej h) długość osi stawu biodrowego (HAL) i) moment bezwładności przekroju poprzecznego szyjki j) współczynnik wytrzymałości kości biodrowej k) pomiar grubości kości korowej l) kolorowe mapowanie kości z możliwością zmiany granic gęstości | Tak | Bez punktacji |  |
| 2. | Badanie obu szyjek kości udowych (opcja Dual femur): a) BMD b) BMC c) powierzchnia dla krętarza, trzonu kości udowej, szyjki kości udowej, górnej części szyjki kości udowej oraz dla „Total” d) wskaźnik T-Score e) wskaźnik Z-Score f) zmiana procentowa w stosunku do masy szczytowej g) zmiana procentowa w stosunku do grupy równowiekowej h) długość osi stawu biodrowego i) podwójne biodro bez zmiany ułożenia pacjenta w czasie jednego badania j) różnice między szyjkami i wartości średnie | Tak | Bez punktacji |  |
| 3. | Badanie kręgosłupa lędźwiowego w projekcji AP: a) BMD b) BMC oraz powierzchnia c) wskaźnik T-Score d) wskaźnik Z-Score e) zmiana procentowa w stosunku do masy szczytowej f) zmiana procentowa w stosunku do grupy równowiekowej | Tak | Bez punktacji |  |
| 4. | Pełna opcja pediatryczna: a) badanie obszaru Biodro oraz wartości referencyjne dla tego pomiaru b) badanie Dual femur – badanie jednoczesne obu bioder u pacjentów pediatrycznych c) badanie kręgosłupa lędźwiowego w projekcji AP (powierzchnia kręgów, wysokość i szerokość kręgów od L1 do L4, BMC, BMD tego regionu) wraz z wartościami referencyjnymi w postaci Z-score, oddzielnie dla chłopców i dziewcząt d) badanie całego ciała z opcją pomiaru BMC, BMD, tkanki tłuszczowej (Fat Mass), tkanki beztłuszczowej (Lean Body Mass) – wyniki wyrażone w gramach oraz wartość w % w całym ciele/szkielecie oraz wartości regionalne tych parametrów (regionalne BMC, BMD, tkanka tłuszczowa, tkanka beztłuszczowa) z danymi referencyjnymi dla dziewcząt i chłopców (Z-scores, % normy). Oprogramowanie najaktualniejszej pediatrycznej referencyjnej bazy danych z opcją bezpłatnej aktualizacji w okresie gwarancji | Tak | Bez punktacji |  |
| 5. | Opcja badanie kręgosłupa bocznego z użyciem podwójnej energii (DXA) zawierająca między innymi: a) BMD kręgosłupa bocznego wraz z geometrią kręgosłupa (kąt Cobb’a) b) Cały kręgosłup w projekcji AP c) Cały kręgosłup boczny | Tak | Bez punktacji |  |
| 6. | Opcja analizy obszarów: Kręgosłup i Biodro o niskiej gęstości | Tak | Bez punktacji |  |
| 7. | Pełna opcja analizy obszaru: Przedramię | Tak | Bez punktacji |  |
| 8. | Opcja ortopedyczna zawierająca ocenę implantu stawu biodrowego (standardowe oraz rozszerzone strefy Gruena) | Tak | Bez punktacji |  |
| 9. | Obliczanie indywidualnego 10-letniego ryzyka złamania na podstawie algorytmu FRAX wg wytycznych WHO, z zastosowaniem metody Johna A. Kanisa | Tak | Bez punktacji |  |
| 10. | Opcja Badanie składu ciała: a) Badanie całego ciała w celu oceny ilościowej i procentowej rozmieszczenia tkanki kostnej, mięśniowej i tłuszczowej b) Badanie całego ciała oraz poszczególnych części ciała – kończyny (strona lewa i prawa oddzielnie), tułów, obszarów Android, Gynoid c) Automatyczna kalkulacja BMI d) Wykres referencyjny WHO do oceny tkanki tłuszczowej e) Kolorowe kodowanie tkanki tłuszczowej f) Pomiar zawartości tkanki tłuszczowej trzewnej (objętość i masa) – wyniki przetwarzane wraz z analizą całkowitego składu ciała g) Monitorowanie zmian/trendów tłuszczu trzewnego w odstępach czasu h) Zapis i wydruki trendów tłuszczu całkowitego, zawartości procentowej tłuszczu, tkanki beztłuszczowej oraz regionalnej zawartości tkanek miękkich (tłuszczowej i beztłuszczowej) i) Dostęp do referencyjnych baz danych dla składu ciała dla dorosłych i dla dzieci | Tak | Bez punktacji |  |
| 11. | Badanie składu ciała: kolorowe mapowanie tkanki tłuszczowej z możliwością zmian granic procentowej zawartości tkanki. | Tak/Nie | Tak – 10 pkt. Nie – 0 pkt. |  |
| 12. | Badanie składu ciała: współczynnik RMR (spoczynkowa przemiana metaboliczna) oraz RSMI (względny indeks szkieletowo-mięśniowy) | Tak/Nie | Tak – 10 pkt. Nie – 0 pkt. |  |
| 13. | Opcja Ocena kręgów z morfometrią | Tak | Bez punktacji |  |
| 14. | Opcja badania małych zwierząt (Small Animals) | Tak | Bez punktacji |  |
| 15. | Opcja TBS (Trabecular Bone Score) | Tak | Bez punktacji |  |
| V | Inne funkcje i wymagania |  |
| 1. | Automatyczne obliczanie LSC (least significant change) dla aparatu/pracowni | Tak | Bez punktacji |  |
| 2. | System kalibracji urządzenia: kalibracja mechaniczna, elektroniczna. Technologia z użyciem min. 3-punktowej kalibracji dla tkanki tłuszczowej oraz 3-punktowej dla tkanek twardych na kalibracyjnym fantomie zewnętrznym (nie na fantomie do kontroli jakości jak fantom antropomorficzny lub aluminiowy kręgosłupa). Alternatywne rozwiązanie (opisać). Do oferty załączyć wydruk z wynikami powyższych kalibracji | Tak/Nie | Technologia z użyciem min. 3-punktowej kalibracji dla tkanek miękkich oraz 3-punktowej dla tkanek twardych na kalibracyjnym fantomie zewnętrznym - 5 pkt. Inne rozwiązanie - 0 pkt. |  |
| 3. | Komplet fantomów wg zaleceń producenta, min. zewnętrzny fantom odcinka lędźwiowego kręgosłupa do kontroli jakości (fantom aluminiowy lub antropomorficzny kręgosłupa) bez płaszcza wodnego (zatopiony w tworzywie sztucznym) | Tak, opisać | Bez punktacji |  |
| 4. | Maksymalna masa pacjenta | Tak minimum 180 kg | Bez punktacji |  |
| 5. | DICOM interfejs | Tak, pełna funkcjonalność z konfiguracją | Bez punktacji |  |
| 6. | Opcja HL7 | Tak | Bez punktacji |  |
| 7. | Opcja wydruków raportów szczegółowych: a) Dodatkowe raporty b) Kompletna ocena skanu pacjenta c) Automatyczna interpretacja wyników | Tak | Bez punktacji |  |
| 8. | Możliwość tworzenia dowolnej liczby baz danych z przydzieleniem nazw każdej z nich (nazwisko użytkownika, rozpoznanie itp.) Do oferty załączyć przykładowe wydruki ekranu z listą baz danych (4-5 baz o dowolnych nazwach) | Tak | Bez punktacji |  |
| 9. | Oprogramowanie (ze stałą, nieograniczoną czasowo licencją) do współpracy densytometru wraz z zestawem komputerowym i drukarką | Tak | Bez punktacji |  |
| 10. | Referencyjne bazy danych producenta aparatu dla wszystkich miejsc pomiarowych: NHANES i etniczna referencyjna baza danych (kobiety + mężczyźni) zgodnie z wytycznymi WHO; ze stałą opcją bezpłatnej aktualizacji w okresie gwarancji | Tak | Bez punktacji |  |
| 11. | Komputer stacji roboczej klasy PC o parametrach zapewniających współpracę z densytometrem i oprogramowaniem densytometru, monitor i drukarka | Tak | Bez punktacji |  |
| 12. | Zestaw akcesoriów wg zaleceń producenta do badania obszarów: pozycjoner do pomiaru kręgosłupa AP, pozycjoner do pomiaru biodra z implantem (opcja ortopedyczna), pozycjoner do pomiaru kręgosłupa w pozycji bocznej, podstawka pod kolano, pozycjoner do pomiaru dwóch kości udowych, pozycjoner do pomiaru przedramienia | Tak | Bez punktacji |  |
| 13. | Opcja pozwalająca na zdalną diagnostykę serwisową urządzenia przez Internet | Tak | Bez punktacji |  |
| VI | Warunki instalacyjne |  |
| 1. | Przedmiot oferty kompletny i po zainstalowaniu gotowy do pracy bez żadnych dodatkowych zakupów | Tak | Bez oceny |  |
| 2. | Wykonanie projektu ochrony radiologicznej | Tak | Bez oceny |  |
| 3. | Wykonanie testów akceptacyjnych po zainstalowaniu urządzenia | Tak | Bez oceny |  |
| VII | Pozostałe |  |
| 1. | Zagwarantowanie dostępności części przez minimum 10 lat od dostawy | Tak, oświadczenie załączyć do umowy | Bez oceny |  |
| 2. | Gwarancja minimum 24 miesiące przez autoryzowany serwis (podać okres) | Tak | Bez oceny |  |
| 3. | Instrukcja w języku polskim (dostawa z urządzeniem) | Tak | Bez oceny |  |
| 4. | Oprogramowanie aplikacyjne na ekranie komputera w języku polskim | Tak/Nie | Oprogramowanie w j. polskim – 10 pkt. Oprogramowanie w j. obcym – 0 pkt. |  |
| 5. | Szkolenie personelu z zakresu obsługi i eksploatacji aparatu | Tak | Bez oceny |  |
| 6. | W okresie gwarancji w ramach zaoferowanej ceny Wykonawca przeprowadzi przeglądy przedmiotu zamówienia w ilości i zakresie zgodnym z wymogami określonymi w dokumentacji technicznej producenta. Ostatni przegląd w ostatnim miesiącu gwarancji. | Tak | Bez oceny |  |
| 7. | Czas reakcji na zgłoszenie awarii – do 48 godz. (w dni robocze), czas usunięcia zgłoszonych usterek i wykonania napraw maks. 7dni roboczych, czas wykonania napraw, w przypadku konieczności importu części zamiennych lub podzespołów maks. 14 dni roboczych | Tak | Bez oceny |  |
| 8. | Przedłużenie okresu gwarancji następuje o pełny okres niesprawności dostarczonego przedmiotu zamówienia | Tak | Bez oceny |  |
| 9. | Oryginalne dokumenty producenta (np. broszury techniczne, instrukcje, katalogi) | Tak, załączyć do oferty | Bez oceny |  |