Załącznik nr 1.1 do SIWZ

FORMULARZ CENOWY-zad.1

| LP | Opis produktu -wymagania | Ilość | Producent/nr katalogowy* | Wartość brutto | Gwarancja |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Charakterystyka i możliwości urządzenia: Ergonomicznie zaprojektowany, aby dopasować się do dłoni użytkownika Kompaktowe wymiary i łatwy montaż przyłóżkowy Kolorowy wyświetlacz TFT LCD o przekątnej 3,5’’ Przyjazny interfejs użytkownika oparty na ikonach Wyświetlanie krzywej pletyzmograficznej, wartości numerycznych i wskaźnika wartości pulsu Trendy graficzne i tabelaryczne Stała prezentacja wskaźnika PA (amplituda perfuzji) Wbudowany akumulator Wbudowany port USB (komunikacja z PC i aktualizacja oprogramowania) Alarmy dźwiękowe i wizualne Dane techniczne: Zasilanie sieciowe 100 – 240 V, 50/60 Hz Zasilanie akumulatorowe Li-Ion 1.8 Ah, pojemność na co najmniej 6 godziny pracy Ekran TFT LCD 3,5’’ ; rozdzielczość 320 x 240 px Mierzone parametry SpO2: Zakres: 0-100 % Rozdzielczość: 1 % Uśrednianie: 10 sek. Dokładność w zakresie 70-100 %: Bez ruchu: dorośli ±2 cyfry; noworodki: ±3 cyfry W ruchu: dorośli ±3 cyfry; noworodki: ±4 cyfry Częstość tętna: Zakres: 25-250 bpm Rozdzielczość: 1 bpm Uśrednianie: 10 sek. Dokładność w zakresie 25-250 bpm: Bez ruchu: ±2 bpm W ruchu: ±5 bpm Perfuzja: Zakres: 0.1-20 % Alarmy Techniczne i fizjologiczne, dźwiękowe i wizualne, możliwość zawieszenia na 10, 20, 30, 60, 120, 180 sek. lub wyłączenia; Progi niskiego i wysokiego SpO2 regulowane w zakresie 85-100 % Pprogi niskiego i wysokiego tętna regulowane w zakresie 25-250 bpm Złącza zewnętrzne / komunikacja USB Pamięć Trend 24 godz. Wyświetlanie / wskaźniki % SpO2, częstość tętna, limity SpO2, limity częstości tętna; Krzywa pletyzmograficzna, wskaźnik PA, stan alarmu, trendy, stan baterii, data i czas GWARANCJA: min. 24 miesiące Przykładowy model spełniający wymagania to pulsoksymetr ARGUS OXM C | 1 szt. |  |  |  |

…..................., dnia ….................

……………………………………………….

(podpisy osób upoważnionych do reprezentacji)

*) Zamawiający wymaga wypełnienia kolumny przez wpisanie producenta i nr katalogowego oferowanego asortymentu w kolumnie 4. Brak w ofercie  jednoznacznego wskazania produktów spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2) ustawy Pzp jako oferta, której treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.