ZP/UR/106/2019														Załącznik nr 1.1 do siwz

FORMULARZ CENOWY

| LP | Opis produktu | Ilość | Producent/nr katalogowy* | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto | Oferowana gwarancja |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Zestaw 3 pipet automatycznych zmiennoobjętościowych o zakresach (0,5-10 μl, 10-100 μl, 100-1000 μl) Pipeta 0,5-10 μl: Pipety nastawne wyposażone w czteropozycyjny wskaźnik nastawionej objętości Autoklawowalna w całości Oddzielny przycisk wyrzutnika końcówek Indywidualny protokół kalibracji pipety z numerem seryjnym Możliwość rekalibracji Błąd systematyczny podczas pipetowania objętości 0,5 μl nie większy niż 8%, Błąd systematyczny podczas pipetowania objętości 1 μl nie większy niż 2,5%, Błąd systematyczny podczas pipetowania objętości 5 μl nie większy niż 1,5%, Błąd systematyczny podczas pipetowania objętości 10 μl nie większy niż 1%, Błąd przypadkowy podczas pipetowania objętości 0,5 μl nie większy niż 5% Błąd przypadkowy podczas pipetowania objętości 1 μl nie większy niż 1,8% Błąd przypadkowy podczas pipetowania objętości 5 μl nie większy niż 0,8% Błąd przypadkowy podczas pipetowania objętości 10 μl nie większy niż 0,4% Waga pipety nie większa niż 80g Pipeta posiada certyfikat CE oraz wpis do rejestru Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych Stożkowe, sprężynujące zakończenie pipety umożliwiające precyzyjne nałożenie końcówki sprężynowanie stożka końcowego można wyłączyć poprzez instalację pierścienia blokującego posiada chip np. RFID z zapisanym numerem seryjnym i modelem lub inną podobną adnotację Barwny kod na przycisku pipety ułatwiający dobranie odpowiedniego zakresu końcówki – szary pośredni 4-ro cyfrowy wskaźnik objętości, z ustawieniem w kierunku od góry do dołu, dzięki czemu nie ma konieczności przekręcania pipety w celu łatwego odczytania nastawionej objętości, co umożliwia obsługę przez osoby prawo i leworęczne dodatkowa łatwa regulacja pipety w zależności od gęstości stosowanej cieczy ze skalą -8 do +8 i blokadą uniemożliwiającą przypadkowe przekręcenie i rozregulowanie pipety z możliwością szybkiego powrotu do ustawień fabrycznych w zestawie pudełko wielokrotnego użytku z możliwością nawet 100 krotnego autoklawowania z końcówkami wyprodukowanymi z najwyższej jakości polipropylenu bez dodatku plastyfikatorów, biocydów, oleamidów – wymagane poświadczenie certyfikatem kompatybilne z końcówkami Eppendorf spełniają wymagania normy EN ISO 8655 lub równoważną instrukcja w języku polskim dostępna w formie elektronicznej lub papierowej min. 5 lat gwarancji na pierścień mocujący min. Gwarancja 36 miesięcy Pipeta 10-100 μl Pipety nastawne wyposażone w czteropozycyjny wskaźnik nastawionej objętości Autoklawowalna w całości Oddzielny przycisk wyrzutnika końcówek Ultralekki system tłoczka pipety z materiału Fortron Indywidualny protokół kalibracji pipety z numerem seryjnym Możliwość rekalibracji Błąd systematyczny podczas pipetowania objętości 10 μl nie większy niż 3%, Błąd systematyczny podczas pipetowania objętości 50 μl nie większy niż 1%, Błąd systematyczny podczas pipetowania objętości 100 μl nie większy niż 0,8%, Błąd przypadkowy podczas pipetowania objętości 10 μl nie większy niż 1,0% Błąd przypadkowy podczas pipetowania objętości 50 μl nie większy niż 0,3% Błąd przypadkowy podczas pipetowania objętości 100 μl nie większy niż 0,2% Waga pipety nie większa niż 80g Pipeta posiada certyfikat CE oraz wpis do rejestru Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych Stożkowe, sprężynujące zakończenie pipety umożliwiające precyzyjne nałożenie końcówki sprężynowanie stożka końcowego można wyłączyć poprzez instalację pierścienia blokującego posiada chip np. RFID z zapisanym numerem seryjnym i modelem lub inną podobną adnotację Barwny kod na przycisku pipety ułatwiający dobranie odpowiedniego zakresu końcówki – żółty 4-ro cyfrowy wskaźnik objętości, z ustawieniem w kierunku od góry do dołu, dzięki czemu nie ma konieczności przekręcania pipety w celu łatwego odczytania nastawionej objętości, co umożliwia obsługę przez osoby prawo i leworęczne dodatkowa łatwa regulacja pipety w zależności od gęstości stosowanej cieczy ze skalą -8 do +8 i blokadą uniemożliwiającą przypadkowe przekręcenie i rozregulowanie pipety z możliwością szybkiego powrotu do ustawień fabrycznych w zestawie pudełko wielokrotnego użytku z możliwością nawet 100 krotnego autoklawowania z końcówkami wyprodukowanymi z najwyższej jakości polipropylenu bez dodatku plastyfikatorów, biocydów, oleamidów – wymagane poświadczenie certyfikatem kompatybilne z końcówkami Eppendorf spełniają wymagania normy EN ISO 8655 lub równoważną instrukcja w języku polskim dostępna w formie elektronicznej lub papierowej min. 5 lat gwarancji na pierścień mocujący Gwarancja min. 36 miesięcy Pipeta 100-1000 μl Pipety nastawne wyposażone w czteropozycyjny wskaźnik nastawionej objętości Autoklawowalne w całości Oddzielny przycisk wyrzutnika końcówek Indywidualny protokół kalibracji pipety z numerem seryjnym Ultralekki system tłoczka pipety z materiału Fortron Możliwość rekalibracji Błąd systematyczny podczas pipetowania objętości 100 μl nie większy niż 3%, Błąd systematyczny podczas pipetowania objętości 500 μl nie większy niż 1%, Błąd systematyczny podczas pipetowania objętości 1000 μl nie większy niż 0,6%, Błąd przypadkowy podczas pipetowania objętości 100 μl nie większy niż 0,6% Błąd przypadkowy podczas pipetowania objętości 500 μl nie większy niż 0,2% Błąd przypadkowy podczas pipetowania objętości 1000 μl nie większy niż 0,2% Waga pipety nie większa niż 80g Pipeta posiada certyfikat CE oraz wpis do rejestru Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych Stożkowe, sprężynujące zakończenie pipety umożliwiające precyzyjne nałożenie końcówki sprężynowanie stożka końcowego można wyłączyć poprzez instalację pierścienia blokującego posiada chip np. RFID z zapisanym numerem seryjnym i modelem lub inną podobną adnotację Barwny kod na przycisku pipety ułatwiający dobranie odpowiedniego zakresu końcówki – niebieski 4-ro cyfrowy wskaźnik objętości, z ustawieniem w kierunku od góry do dołu, dzięki czemu nie ma konieczności przekręcania pipety w celu łatwego odczytania nastawionej objętości, co umożliwia obsługę przez osoby prawo i leworęczne dodatkowa łatwa regulacja pipety w zależności od gęstości stosowanej cieczy ze skalą -8 do +8 i blokadą uniemożliwiającą przypadkowe przekręcenie i rozregulowanie pipety z możliwością szybkiego powrotu do ustawień fabrycznych w zestawie pudełko wielokrotnego użytku z możliwością nawet 100 krotnego autoklawowania z końcówkami wyprodukowanymi z najwyższej jakości polipropylenu bez dodatku plastyfikatorów, biocydów, oleamidów – wymagane poświadczenie certyfikatem kompatybilne z końcówkami Eppendorf spełniają wymagania normy EN ISO 8655 lub równoważną instrukcja w języku polskim dostępna w formie elektronicznej lub papierowej Gwarancja min. 36 miesięcy | 2 zestawy |  |  |  |  |
| 2 | Pipeta automatyczna zmiennoobjetościowa ze zrzutnikiem końcówek o zakresie 0,1-2,5 μl Pipety nastawne wyposażone w czteropozycyjny wskaźnik nastawionej objętości Autoklawowalna w całości Oddzielny przycisk wyrzutnika końcówek Indywidualny protokół kalibracji pipety z numerem seryjnym Możliwość rekalibracji Błąd systematyczny podczas pipetowania objętości 0,1 μl nie większy niż 48%, Błąd systematyczny podczas pipetowania objętości 0,25 μl nie większy niż 12%, Błąd systematyczny podczas pipetowania objętości 1,25 μl nie większy niż 2,5%, Błąd systematyczny podczas pipetowania objętości 2,5 μl nie większy niż 1,4%, Błąd przypadkowy podczas pipetowania objętości 0,1 μl nie większy niż 12% Błąd przypadkowy podczas pipetowania objętości 0,25 μl nie większy niż 6% Błąd przypadkowy podczas pipetowania objętości 1,25 μl nie większy niż 1,5% Błąd przypadkowy podczas pipetowania objętości 2,5 μl nie większy niż 0,7% Waga pipety nie większa niż 80g Pipeta posiada certyfikat CE oraz wpis do rejestru Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych Stożkowe, sprężynujące zakończenie pipety umożliwiające precyzyjne nałożenie końcówki sprężynowanie stożka końcowego można wyłączyć poprzez instalację pierścienia blokującego posiada chip np. RFID z zapisanym numerem seryjnym i modelem lub inną podobną adnotację Barwny kod na przycisku pipety ułatwiający dobranie odpowiedniego zakresu końcówki – ciemnoszary 4-ro cyfrowy wskaźnik objętości, z ustawieniem w kierunku od góry do dołu, dzięki czemu nie ma konieczności przekręcania pipety w celu łatwego odczytania nastawionej objętości, co umożliwia obsługę przez osoby prawo i leworęczne dodatkowa łatwa regulacja pipety w zależności od gęstości stosowanej cieczy ze skalą -8 do +8 i blokadą uniemożliwiającą przypadkowe przekręcenie i rozregulowanie pipety z możliwością szybkiego powrotu do ustawień fabrycznych w zestawie pudełko wielokrotnego użytku z możliwością nawet 100 krotnego autoklawowania z końcówkami wyprodukowanymi z najwyższej jakości polipropylenu bez dodatku plastyfikatorów, biocydów, oleamidów – wymagane poświadczenie certyfikatem kompatybilne z końcówkami Eppendorf spełniają wymagania normy EN ISO 8655 lub równoważną instrukcja w języku polskim dostępna w formie elektronicznej lub papierowej min. 5 lat gwarancji na pierścień mocujący Gwarancja min. 36 miesięcy | 2 szt. |  |  |  |  |
| 3 | Statyw karuzelowy na 6 pipet | 2 szt. |  |  |  | - |

…..................., dnia ….................                                                             						  	……………………………………………….

(podpisy osób upoważnionych do reprezentacji)

*) Zamawiający wymaga wypełnienia kolumny przez wpisanie producenta i nr katalogowego oferowanego asortymentu w kolumnie 5. Brak w ofercie  jednoznacznego wskazania produktów spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2) ustawy Pzp jako oferta, której treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.