Znak sprawy: ZP/UR/227/2020	                  Załącznik nr 4.1 do Siwz

Opis przedmiotu zamówienia

Zadanie nr 1: „Dostawa symulatora karetki”

Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż, dostawa, montaż, instalacja symulatora karetki dla projektu: WCSM - edukacja medyczna z wykorzystaniem Centrum Symulacji Medycznej – program rozwojowy Wydziału Medycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego.

W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do przeszkolenia wskazanych przez Zamawiającego osób z pełnego zakresu obsługi dostarczonego wyposażenia.

Przed podpisaniem umowy Wykonawca zobowiązany będzie podać Zamawiającemu adres/adresy punktu serwisowego oraz dokładny adres, numer telefonu i numer fax.

Okres gwarancji – minimum 24 miesiące licząc od dnia podpisania protokołu odbioru potwierdzającego prawidłową realizację przedmiotu zamówienia.

UWAGA!   Miejsce montażu symulatora karetki znajduje się pod poziomem gruntu, dostępne przez otworzy drzwiowe i okienne- wymiary największego otworu (drzwi) to: 200 x 90 cm.

Zamawiający umożliwi przeprowadzenie wizji lokalnej pomieszczeń.

Szczegółowe parametry minimalne:

| Symulator karetki - 1 sztuka Nazwa i typ …………………………………………................................................................ Producent i kraj pochodzenia……………………………………………………………………………… Rok produkcji ………………………… |
| --- |
| Lp. | Opis parametru | Parametr wymagany | Parametry oferowane |
| 1 | Typu „KONTENER" częściowo przeszklony o masie własnej (bez wyposażenia medycznego i osób) max. 1500 kg wykonany z materiałów używanych do budowy ambulansów drogowych, spełniający wymagania w zakresie przedziału medycznego ambulansu typu „C” wg normy PN EN 1789:A2 2015 lub równoważne; wymiary zewnętrzne nie większe, niż: wys. x szer. x dł. : 2600mm x 2100 mm x 3100 mm | TAK |  |
| 2 | Drzwi tylne przeszklone, otwierane na boki, kąt otwarcia min. 180 stopni, wyposażone w ograniczniki i blokady położenia skrzydeł | TAK |  |
| 3 | Drzwi boczne prawe przesuwane w kierunku drzwi tylnych z dodatkowym wewnętrznym uchwytem, przy prawych drzwiach do przedziału medycznego stopień zewnętrzny | TAK |  |
| 4 | Stopień tylny antypoślizgowy stanowiący zderzak tylny ochronny | TAK |  |
| 5 | Kolor nadwozia biały zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 18.10.2010 r. w sprawie oznaczenia systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne oraz wymagań w zakresie umundurowania członków zespołów ratownictwa medycznego | TAK |  |
| 6 | Przystosowany do: symulacji działań ratunkowych min. trzyosobowego zespołu ratowniczego: min. 2 osób personelu medycznego w pozycji siedzącej oraz min. 1 osoby w pozycji leżącej na noszach | TAK |  |
| 7 | Drzwi boczne lewe przesuwane w kierunku drzwi tylnych umożliwiające dostęp do schowka (tj. podświetlonego, odizolowanego od przedziału medycznego i dostępnego z zewnątrz symulatora ambulansu) o wymiarach umożliwiających montaż w nim co najmniej: deski ortopedycznej dla dorosłych, noszy podbierakowych , 2 butli tlenowych z reduktorami, krzesełka kardiologicznego | TAK |  |
| 8 | Izolacja termiczna ścian | TAK |  |
| 9 | Izolacja akustyczna ścian | TAK |  |
| 10 | Wysokość zamocowania kontenera musi zapewnić funkcjonalność symulatora ambulansu tak, aby odzwierciedlać warunki rzeczywiste pracy i umożliwić wjazd/ wyjazd noszami jednej osobie obsługującej nosze | TAK |  |
| 11 | Mechaniczna wentylacja nawiewno-wywiewna zapewniająca min. 20-krotną wymianę powietrza na godzinę | TAK |  |
| 12 | Instalacja 230 V wewnątrz kontenera z zabezpieczeniem przeciwporażeniowym różnicowo-prądowym kontenera do zasilana aparatury medycznej, co najmniej 3 gniazda elektryczne w przedziale medycznym | TAK |  |
| 13 | Instalacja 12 V do zasilania aparatury medycznej wewnątrz kontenera, co najmniej 5 gniazd w przedziale medycznym, zabezpieczone przed zabrudzeniem, wyposażone we wtyki | TAK |  |
| 14 | Zasilanie zewn. 230 V z zabezpieczeniem przeciwporażeniowym różnicowoprądowym | TAK |  |
| 15 | Na bokach min. 2 niebieskie lampy typu LED, zamontowane na wysokości min 40 cm od dolnej krawędzi kontenera | TAK |  |
| 16 | W tylnej części pojazdu min. 4 lampy typu LED koloru niebieskiego. (min. 2 od strony krawędzi górnej i min. 2 od strony krawędzi dolnej kontenera) | TAK |  |
| 17 | Pas odblaskowy barwy niebieskiej dookoła pojazdu na wysokości linii podziału nadwozia, pas mikro pryzmatyczny barwy czerwonej pod niebieskim | TAK |  |
| 18 | Oznakowanie symbolem ratownictwa medycznego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 18.10.2010 r. w sprawie oznaczenia systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne oraz wymagań w zakresie umundurowania członków zespołów ratownictwa medycznego | TAK |  |
| 19 | Logotyp/nazwa Zamawiającego (Zamawiający przekaże wzór po podpisaniu umowy z wybranym Wykonawcą) | TAK |  |
| 20 | Pas odblaskowy zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 18.10.2010 r. w sprawie oznaczenia systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne oraz wymagań w zakresie umundurowania członków zespołów ratownictwa medycznego | TAK |  |
| 21 | Światło rozproszone (energooszczędne oświetlenie LED) umieszczone po obu stronach górnej części przedziału medycznego o barwie ciepłej białej min. 2700 K | TAK |  |
| 22 | Oświetlenie punktowe (regulowane punkty świetlne LED nad noszami w suficie) o barwie ciepłej białej min. 2700 K | TAK |  |
| 23 | Włączenie /wyłączenie oświetlenia (min. jednej lampy) po otwarciu /zamknięciu drzwi przedziału medycznego | TAK |  |
| 24 | Dodatkowe oświetlenie punktowe LED zainstalowane nad blatem roboczym o barwie ciepłej białej min. 2700 K | TAK |  |
| 25 | Oświetlenie nocne LED – transportowe z oddzielnym włącznikiem | TAK |  |
| 26 | Na ścianach bocznych zestawy szafek i półek wykonanych z tworzywa sztucznego, zabezpieczonych przed niekontrolowanym wypadnięciem umieszczonych tam przedmiotów (w zabudowie meblowej należy uwzględnić zamykany na zamek szyfrowy schowek oraz szafkę z wyjmowanymi przezroczystymi pojemnikami), zamykane i podświetlone półki górne na prawej i lewej ścianie, zamykane przeźroczystymi drzwiczkami bez montowania szufladek w górnym ciągu szafek. | TAK |  |
| 27 | Na ścianie działowej zespół szafek z miejscem do zamocowania plecaka ratowniczego lub torby medycznej z blatem roboczym wykończonym blachą nierdzewną | TAK |  |
| 28 | Min. 4 uchwyty do kroplówek mocowane w suficie | Podać ile sztuk |  |
| 29 | Podstawa noszy głównych umożliwiająca łatwe wprowadzanie noszy i dostęp do pacjenta z 3 stron | Podać producenta i model podstawy |  |
| 30 | Na ścianie lewej - panele montażowe do sprzętu medycznego wykonane z blachy, regulowane | TAK |  |
| 31 | Panel sterujący: Min. informujący o temperaturze w przedziale medycznym oraz na zewnątrz pojazdu Min. funkcją zegara (aktualny czas) i kalendarza (dzień, data) Min. informujący o temperaturze wewnątrz termoboxu Min. sterujący oświetleniem przedziału medycznego Min. sterujący systemem wentylacji przedziału medycznego Min. zarządzający system ogrzewania przedziału medycznego i klimatyzacji przedziału medycznego (symulacja- podświetlenie przycisków) | TAK |  |
| 32 | Centralna instalacja tlenowa: Min. 2 punkty poboru typu AGA na ścianie z wtykami do podłączeń zewnętrznych Min. punkt poboru na suficie typu AGA z wtykiem do podłączeń zewnętrznych Min. dwie butle tlenowe o pojemności 10 l z reduktorami z manometrami, Min. możliwość zasilania instalacji wewnętrznej sprężonym powietrzem z butli zamontowanych w ambulansie oraz podłączenia instalacji zewnętrznej sprężonego powietrza | TAK |  |
| 33 | Oświetlenie specjalne: zewnętrzne LED z dwóch stron pojazdu (tył i bok prawy) ze światłem rozproszonym do oświetlenia miejsca akcji, po min. 2 z każdej strony z możliwością włączania/wyłączania z przedziału medycznego (przy prawych i tylnych drzwiach). | TAK |  |
| 34 | Sygnalizacja świetlna: oświetlenie w LED w kolorze niebieskim | TAK |  |
| 35 | Łączność radiowa: radiostacja przystosowana do symulowania zgłoszeń drogą radiową połączona ze sterownią przewodowo | TAK |  |
| 36 | Wszystkie miejsca siedzące w przedziale medycznym wyposażone w bezwładnościowe pasy bezpieczeństwa i zagłówki | TAK |  |
| 37 | Min. urządzenie do wybijania szyb | TAK |  |
| 38 | Min. gaśnica ABC 5kg w przedziale medycznym | TAK |  |
| 39 | Kosz na śmieci i odpady niebezpieczne - co najmniej 1 szt. | TAK |  |
| 40 | Min. nóż do przecięcia pasów bezpieczeństwa | TAK |  |
| 41 | Min. wymiary przedziału medycznego: Długość 300 cm Szerokość 200 cm Wysokość 200 cm | Podać wymiary |  |
| 42 | Na prawej ścianie min. jedno miejsce siedzące obrotowe wyposażone w bezwładnościowe, trzypunktowe pasy bezpieczeństwa i zagłówki, ze składanymi do pionu siedziskami i regulowanym kątem oparcia fotela | TAK |  |
| 43 | Fotel u wezgłowia noszy, usytuowany tyłem do kierunku jazdy, ze składanym do pionu siedziskiem z pasem trzypunktowym bezwładnościowym | TAK |  |
| 44 | Wzmocniona podłoga umożliwiająca mocowanie podstawy pod nosze główne | TAK |  |
| 45 | Podłoga o powierzchni przeciwpoślizgowej, łatwo zmywalnej, połączonej szczelnie z zabudową ścian | TAK |  |
| 46 | Ściany boczne, sufit z tworzywa sztucznego, łatwo zmywalne, w kolorze białym | TAK |  |
| 47 | Ampularium opis w poz. 79 | TAK |  |
| 48 | Miejsce mocowania defibrylatora, miejsce ma mocowanie monitora min. 19 cali | TAK |  |
| 49 | Miejsce mocowania respiratora transportowego | TAK |  |
| 50 | Miejsce mocowania pompy infuzyjnej | TAK |  |
| 51 | Ogrzewacz płynów infuzyjnych ze wskaźnikiem uruchomienia urządzenia o pojemności min. 3 litry z termoregulatorem zabezpieczającym płyny przed przegrzaniem | TAK |  |
| 52 | Uchwyty ścienne i sufitowe dla personelu | TAK |  |
| 53 | Sprzęt fabrycznie nowy, nie używany, nie powypadkowy, zbudowany z nowych elementów- nie z demontażu z podwozi ambulansów | TAK |  |
| 54 | Nosze główne, minimum: Nosze główne reanimacyjne rozłączne Transporter Statyw na płyny infuzyjne Komplet pasów – szelkowe i poprzeczne Anatomiczna poduszka Anatomiczny materac Mocowanie noszy Wykonane z materiału odpornego na korozję. Przystosowanie do prowadzenia reanimacji. Nosze potrójnie łamane z możliwością ustawienia pozycji przeciwwstrząsowej i pozycji zmniejszającej napięcie mięśni brzucha. Płynna regulacja nachylenia oparcia pod plecami do min 75˚. Rama noszy pod głową pacjenta umożliwiająca odgięcie głowy do tyłu i ułożenie na wznak. Komplet pasów zabezpieczających – pasy szelkowe i pasy poprzeczne mocowane bezpośrednio do ramy noszy. Możliwość wprowadzenia noszy na transporter przodem i tyłem do kierunku jazdy. Cienki niesprężynujący materac anatomiczny z tworzywa sztucznego umożliwiający ustawienie wszystkich dostępnych pozycji transportowych, o powierzchni antypoślizgowej, nie absorbujący krwi i płynów, odporny na środki dezynfekujące, poduszka anatomiczna. Teleskopowo składany statyw na płyny infuzyjne. Składane poręcze boczne. Wysuwane rączki do przenoszenia z tyłu i przodu noszy. Trwałe oznakowanie graficzne elementów związanych z obsługą noszy. Odblaskowe oznaczenia. Waga 20-25 kg (podać wagę). Obciążenie dopuszczalne do 250 kg (podać obciążenie). Nosze zgodne z normą PN EN 1865 lub równoważne. Charakterystyka transportera: Wykonany z materiału odpornego na korozję. System bezpiecznej obsługi – niezależne składanie goleni przednich i tylnych i podtrzymaniu ciężaru całego zestawu jedną parą goleni przy wprowadzaniu i wyprowadzaniu noszy z/do ambulansu pozwalający na bezpieczne wprowadzenie/możliwość wyprowadzenie noszy przez jedną osobę. Szybki i łatwy system połączenia z noszami. Regulacja wysokości na min 5 poziomach. Trwałe oznakowanie graficzne elementów związanych z obsługą transportera. Wyposażony w 4 koła obrotowe w zakresie 360 stopni, ułatwiające prowadzenie noszy na wszystkich rodzajach podłoża. 2 koła wyposażone w hamulce. System blokowania kół – koła skrętne lub zablokowane w pozycji do jazdy na wprost. Możliwość ustawienia pozycji drenażowych Trendelenburga i Fowlera. Możliwość prowadzenia noszy bokiem przez jedną osobę z dowolnej strony noszy. Obciążenie dopuszczalne transportera powyżej 230 kg. Waga transportera 20-28 kg zgodna z wymogami normy PN EN 1865 lub równoważne. Mocowanie transportera do lawety zgodne z wymogami normy PN-EN 1789 lub równoważne. | TAK/Podać producenta, model |  |
| 55 | System do unieruchomienia dziecka na noszach minimum : składający się ze specjalnego splotu pasów z szybko-złączem system min. 4 pasów zabezpieczających o regulowanej długości, czteropunktowy zamek łączący pasy przeznaczony do transportu niemowląt i dzieci zapewniający optymalne bezpieczeństwo podczas transportu przy użyciu standardowych noszy, możliwy do zastosowania na fotelu zapewnia szybkie mocowanie do noszy lub fotela oraz szybki dostęp do pacjenta opakowanie transportowe | TAK/Podać producenta, model |  |
| 56 | Nosze podbierakowe minimum: wykonane z łatwego w czyszczeniu i odpornego na płyny wysokiej jakości aluminium wielostopniowa regulacja długości noszy umożliwiająca dopasowanie ich do wymiarów pacjenta konstrukcja zamków spinających łopaty wykluczająca możliwość przypadkowego ich rozpięcia oraz umożliwiająca ich spięcie nawet pod pewnym kątem Min. trzy pasy zabezpieczające o regulowanej długości mocowane do ramy noszy Min. 8 ergonomicznych uchwytów zdystansowanych od podłoża znajdujących się na obwodzie noszy służących do przenoszenia możliwość złożenia noszy na pół celem łatwiejszego transportu udźwig min. 150 kg waga max. 10 kg regulacja długości w zakresie co najmniej – 167 cm – 202 cm długość po złożeniu na pół - max. 140 cm - szerokość – max. 50 cm | TAK/Podać producenta, model |  |
| 57 | Deska ortopedyczna długość: min. 180-185 cm Szerokość: min. 45 cm nośność: przynajmniej 200 kg waga: do 10kg wyposażona w duże uchwyty (możliwość pracy w grubych rękawicach) wykonane z wysoce odpornego tworzywa sztucznego – sztywny polietylen, zmywalne, przepuszczalne dla promieni X w 100%. konstrukcja: szeroka powierzchnia dla pacjenta wzmocniona specjalnym wypełnieniem gąbkowym. deska pozbawiona takich elementów jak wgłębienia czy zatrzaski, które mogłyby kumulować zanieczyszczenia. zabezpieczone krawędzie przystosowane do założenia unieruchomienia głowy. hermetycznie pełne krawędzie, ergonomiczne wzmocnione narożniki. Zestaw z min 4. pasami kodowanymi kolorami z zapięciem karabińczykowym i stabilizatorem głowy | TAK/Podać producenta, model |  |
| 58 | Materac próżniowy dziecięcy: pokryty materiałem zmywalnym PCV z uchwytami, - pompka nożna do odsysania powietrza, - torba do spakowania. - długość 190-210 cm, - szerokość: min 80 cm, - wymiar po spakowaniu max. 79x40x37 cm. | TAK/Podać producenta, model |  |
| 59 | Materac próżniowy wypełniony granulatem: z systemem pikowanych komór wewnętrznych uniemożliwiających przesuwanie się granulatu pod ciężarem pacjenta Konstrukcja oparta o niezależne komory uniemożliwiająca załamywanie się usztywnionego materaca podczas podnoszenia chorego Całkowicie przenikalny dla promieni X Dodatkowa odpinana podłoga wyposażona w min. 12 uchwytów umożliwiających transport Materac z minimum 4 uchwytami na krótszych bokach Min. 4 pasy poprzeczne min. wymiary 80 cm x 232cm pompka do materaca | TAK/Podać producenta, model/ |  |
| 60 | Krzesełko kardiologiczne : wykonane z aluminium lub kompozytów, konstrukcja umożliwiająca rozłożenie ciężaru pacjenta i prosty transport 4 kółka w tym 2 z hamulcami wysuwane teleskopowo rączki przednie składane rączki tylne wymiary po złożeniu nie przekraczające 101 cm x 55 cm x 29 cm System płozowy umożliwiający bezpieczne sprowadzanie siedzącego na krzesełku pacjenta po schodach przez jednego ratownika, udźwig – min. 160 kg | TAK/Podać producenta, model |  |
| 61 | Nosze płachtowe do transportu pacjentów: wykonane z łatwo zmywalnego i dezynfekowanego materiału w kolorze czerwonym na brzegach wzmocnienia wykonane z taśmy min. 8 uchwytów do przenoszenia kieszeń na nogi stabilizująca pacjenta rozmiar min. 200 cm x 80 cm udźwig – przynajmniej 150 kg waga do 2,0 kg - zgodne z normą PN EN 1865 lub równoważne. | TAK/Podać producenta, model |  |
| 62 | Deska pediatryczna : Pełna stabilizacji kręgosłupa u dzieci 2-10 lat podczas ewakuacji i transportu odporna na urazy mechaniczne oraz niskie i wysokie temperatury przezierna dla promieni rtg co najmniej 10 wbudowanych uchwytów do wygodnego trzymania i przenoszenia wyposażona w uniwersalny system pediatrycznego unieruchomienia głowy składający się z podkładki, dwóch klocków do stabilizacji bocznej oraz dwóch pasków mocujących głowę w osi na wysokości czoła i żuchwy. Wykonany jest z miękkiego winylowego, niebieskiego materiału, łatwego w czyszczeniu i dezynfekcji. Stabilizator przepuszcza promienie rtg, nie zawiera metalowych elementów. pediatryczny stabilizator głowy pozwala na łatwe ustabilizowanie kręgosłupa szyjnego zarówno na desce ortopedycznej pediatrycznej, jak i standardowej dla dorosłych. oparcie potylicy mocowane do deski za pomocą czterech pasków, co pozwala na szybkie przełożenie stabilizatora. uniwersalny system pasów pajęczynowych do unieruchomienia pediatrycznego pasy kodowane kolorami. Nie zawierają metalowych elementów - przepuszczalne dla promieni rtg. Komplet składa się z deski pediatrycznej, stabilizatora pediatrycznego oraz pasów pediatrycznych pajęczynowych. Wymiary max. deski: 130cm x 50cm x 8cm; waga do 4,5 kg; ładowność do 100 kg pokrowiec transportowy na deskę | TAK/Podać producenta, model |  |
| 63 | Kamizelka unieruchamiająca kręgosłup przeznaczona do bezpiecznego wyciągania poszkodowanych z rozbitych samochodów i trudno dostępnych miejsc o ograniczonej przestrzeni unieruchomienie głowy, szyi, tułowia oraz kręgosłupa na całej jego długości regulowane pasy mocujące piersiowe (3szt.) umożliwiające jej zastosowanie u dzieci i u kobiet ciężarnych wykonana z wytrzymałego materiału odpornego na przetarcia materiał zmywalny – tworzywo sztuczne- odporny na środki dezynfekcyjne min. 3 uchwyty transportowe min. 2 pasy biodrowe; przezierna dla promieni rtg poduszka wypełniająca anatomiczne krzywizny ciała pokrowiec waga do 3,0 kg udźwig co najmniej 200 kg min. 2 pasy stabilizujące głowę | TAK/Podać producenta, model |  |
| 64 | Uprząż pediatryczna umożliwiająca transport dzieci do 8 roku życia dostosowana do każdego typu noszy głównych z możliwością mocowania do noszy z systemem 5-ciu pasów z metalowymi klamrami pełna przenikliwość dla promieni rtg dostosowana dla pacjentów max. 130cm | TAK/Podać producenta, model |  |
| 65 | Pas do stabilizacji miednicy: możliwy do regulacji przez jedną osobę materiał bez wewnętrznych szwów umożliwia dostęp do pachwiny i cewki moczowej w przypadku konieczności cewnikowania dróg moczowych pacjenta bądź zakładania dostępu do żyły udowej lub tętnicy. pas w rozmiarze uniwersalnym do stosowania zarówno u dzieci, jak i osób dorosłych. | TAK/Podać producenta, model |  |
| 66 | Zestaw szyn Kramera w torbie transportowej co najmniej 14 sztuk w komplecie co najmniej 14 szyn (sztuk) torba do transportu szyn uchwyty umożliwiające transport szyn w ręku i na ramieniu szyny Kramera o różnych wymiarach w zdejmowalnym powleczeniu każdej szyny z miękkim tworzywem nieprzepuszczalnym dla płynów , wydzielin i wydalin rozmiary min: 1500x120 x2szt ; 1200x120; 1000x100; 900x120 x2szt ; 800x120; 800x100; 700x70 x 2 szt.; 600x70 x 2 szt. ; 250x50 x2szt | TAK/Podać producenta, model |  |
| 67 | Kołnierz ortopedyczny uniwersalny regulowany – czterostopniowa regulacja podbródka dla osób dorosłych - 3 szt. | TAK/Podać producenta, model |  |
| 68 | Kołnierz ortopedyczny dla dzieci - 3 szt.: sztywny, z możliwością sprawdzenia tętna na tętnicach szyjnych unieruchomienie szyi w neutralnej, bezpiecznej pozycji regulacja podbródka w 3 punktach uniwersalne podparcie potylicy - łatwy dostęp do tchawicy i żył szyjnych wykonany z materiału zabezpieczającego wchłanianie krwi i wody przezierny dla promieni rtg. | TAK/Podać producenta, model |  |
| 69 | Ssak ręczny: mechaniczny możliwość podłączenia do rurki intubacyjnej pojemnik na treść wyposażony w filtr | TAK/Podać producenta, model |  |
| 70 | Butla tlenowa aluminiowa o pojemności min. 2,7 dm 3 z zaworem standardowym DIN waga: do 4,0 kg torba tlenowa | TAK/Podać producenta, model |  |
| 71 | Reduktor medyczny: z przepływomierzem nastawnym od 0-25 l/min oraz złączem AGA do podłączenia respiratora. umożliwia mocowanie do butli aluminiowej manometr ciśnienia wejściowego filtr chroniący przed zanieczyszczeniami oraz zawór bezpieczeństwa, zamykający przepływ w przypadku niekontrolowanego wzrostu ciśnienia wyjściowego. dostosowany jest do pracy w karetkach pogotowia złącze na wejściu G 3/4”, opcjonalnie złącze pin index wartość nastawionego przepływu widoczna w dwóch miejscach z boku i z przodu zabezpieczony gumowa osłona, obrotowy o 360 st. spełnia wymogi dla zestawu PSP R-1, R-2 I. Specyfikacja techniczna : ciśnienie wejściowe: 200 bar ; ciśnienie wyjściowe: 4,5 bar ; gwint wejściowy: G 3/4`` Przepływ: 0-2-3-4-5-6-9-12-15-25 l/min Wejścia: regulowane (króciec stożkowy), bez regulacji (złącze AGA) | TAK/Podać producenta, model |  |
| 72 | Silikonowy resuscytator dla dorosłych: o pojemności wydechowej maksymalnej 1600 ml pojemność rezerwuaru tlenu do 2600ml. maska twarzowa o rozmiarze 5, przezroczysta worek samorozprężalny wielokrotnego użytku, sterylizacja możliwa w autoklawie. możliwość dołączenia zastawki PEEP | TAK/Podać producenta, model |  |
| 73 | Resuscytator dziecięcy: o pojemności wydechowej maksymalnej 500 ml pojemność rezerwuaru tlenu do 2600ml maska twarzowa o rozmiarze 3, przezroczysta worek samorozprężalny wielokrotnego użytku, sterylizacja możliwa w autoklawie możliwość dołączenia zastawki PEEP | TAK/Podać producenta, model |  |
| 74 | Resuscytator niemowlęcy: o pojemności wydechowej maksymalnej 240 ml pojemność rezerwuaru tlenu do 600ml Maska twarzowa o rozmiarze 0, 1,2, przezroczyste Worek samorozprężalny wielokrotnego użytku, sterylizacja możliwa w autoklawie Możliwość dołączenia zastawki PEEP | TAK/Podać producenta, model |  |
| 75 | Ssak elektryczny 1 zestaw: ssak elektryczny posiadający funkcję autotestu, sprawdzający wszystkie krytyczne dla jego prawidłowego działania parametry: kontrola drożności, efektywność zwiększania podciśnienia, maksymalne osiągalne podciśnienie, szczelność – wszystko to w czasie krótszym niż 30 sekund. przy podciśnieniu 500+ mmHg poziom hałasu poniżej 56dB. sterowanie za pośrednictwem jednego dużego i wygodnego pokrętła. Zrozumiały i łatwy w obsłudze panel kontrolny przekazujący dane o najważniejszych parametrach pracy. Zmienne podciśnienie - pozwalające na wybór jednej z 5 najczęściej używanych wartości siły ssania odpowiedniej dla danej sytuacji i stanu pacjenta. Wysoka wydajność - maksymalny przepływ na poziomie 25l/min przy podciśnieniu 500+ mmHg. Diodowy panel kontrolny dobrze widoczny zarówno w dzień jak i w nocy. Trwały i wytrzymały – specjalnie zaprojektowana bryzgoszczelna, odporna na wstrząsy i uderzenia obudowa chroni zbiornik na treści podczas pracy. Możliwość wymiany akumulatora w warunkach pozaszpitalnych bez używania narzędzi. Elastyczny - wbudowany zasilacz prądu stałego i zmiennego umożliwia ładowanie akumulatora i zasilanie aparatu z wielu źródeł, również za pośrednictwem uchwytu ściennego. możliwość używany nawet podczas ulewnego deszczu bez ryzyka awarii. Wygodne i duże pokrętło, dzięki któremu ssak może być obsługiwany nawet w grubych rękawicach. Praktyczne miejsce na zwinięcie cewnika. Zestaw o zawartości: ssak przewody zasilające prądem stałym i zmiennym zbiornik na treści cewnik przewód podciśnienia akumulator instrukcja obsługi | TAK/Podać producenta, model |  |
| 76 | Ciśnieniomierz z mankietem dla dorosłych i dzieci: klasyczny ciśnieniomierz ręczny z manometrem - pomiar w zakresie co najmniej 0 – 300 mmHg - mankiet dla dorosłych – standard spust powietrza regulowany zaworem ręcznym 3 mankiety dziecięce : długość mankietów 23,33,35 cm mankiet dla dorosłych duży z 2 wężykami | TAK/Podać producenta, model |  |
| 77 | Ciśnieniomierz zegarowy okrągły lub kwadratowy o średnicy co najmniej 145 mm: koszyk zestaw 3 mankietów dorosły, dorosły XL, pediatryczny, łączniki do mankietów uchwyt do szyny zakres pomiarowy co najmniej od 0 do 300 mm Hg, z podziałką co 2 mm skala pomiarowa wykonana w odpowiednio kontrastowej kolorystyce zapewnia możliwość łatwego odczytu nawet z odległości kilku metrów | TAK/Podać producenta, model |  |
| 78 | Plecak medyczny przeznaczony dla zespołów ratownictwa medycznego: Standardowy plecak pierwszej pomocy dla ratownictwa medycznego z dwiema dużymi kieszeniami z przodu kompatybilnymi z POS oraz kieszeniami bocznymi. Przemyślane w najmniejszych szczegółach! Brzegi rzepu wszyte pod materiał Analogicznie do wykończenia taśm odblaskowych, rzepy w korpusie oraz przykrywie są wszyte pod materiał. W taki sposób nie ma brudnych rantów przy rzepie. Demontowana środkowa ścianka Standardowa środkowa ścianka (infuzja/intubacja) może zostać w całości zdemontowana lub zastąpiona inny modelem. Wymienne szelki Szelki z możliwością odczepienia i wymiany Zdejmowany, wyściełany tył Tylna wyściółka z możliwością zdjęcia i obrócenia Wymienne, gumowe szlufki Gumowe szlufki w korpusie można wyciągane i wymienne. Torebki wewnętrzne po bokach W korpusie trzy przymocowane na stałe torebki z przezroczystą ścianką na małe przedmioty, jak np. pulsoksymetr i rękawiczki. wyposażony w jedną lub więcej kieszeni, które mogą pomieścić moduł XL. produkt skonstruowany z myślą o użytku codziennym. Górna kieszeń z przodu ze zdejmowanym paskiem blokującym torebka oferuje miejsce na moduł XL lub dwie torebki wewnętrzne FT. Dolna kieszeń z przodu Dolna kieszeń z przodu również pasująca do POS, wyposażona w szlufki do przechowywania np. kroplówek. Kieszeń na dokumenty Małe kieszonki boczne miejsce na ciśnieniomierz, stetoskop i pudełko z igłami do strzykawki. Duża kieszonka boczna Miejsce w dużej kieszonce bocznej regulowane za pomocą ścianki grodzącej. Do przechowywania bandaży lub podobnych przedmiotów. Dane techniczne Waga do 4,4 kg Wymiary maksymalne 60 x 60 x 35 cm Pojemność minimalna: 81 l | TAK/Podać producenta, model |  |
| 79 | Plecak reanimacyjny: Czerwony materiał nieprzemakalny PLAN Wymiary max. : 70x50x30cm, Pojemność: min. 60L wytrzymały i trwały materiał, łatwy do czyszczenia. podział modułów. Wnętrze wyposażone w demontowane ścianki działowe, schowki/kieszenie i 4 modularne torby/saszetki. 2 przednie i 3 boczne kieszenie zapinane na zamki. Wyściełane materiałem oddychającym plecy torby oraz paski do noszenia żółte odblaski na kieszeni głównej i bocznej 2 uchwyty do przenoszenia 1 u góry i 1 z boku plecaka | TAK/Podać producenta, model |  |
| 80 | Pulsoksymetr palcowy: Min. 15h pamięci Min. wyświetlacz LED Waga: Max 320 g z bateriami alkalicznymi Zakres saturacji: 0 - 100% SpO2 dokładność ± 2 cyfry w zakresie 70 – 100% Długości fal pomiarowych: 660 nm (czerwona) i 910 nm (podczerwona) | TAK/Podać producenta, model |  |
| 81 | Przyłbica ochronna na twarz – 3 sztuki |  |  |
| 82 | Termometr bezdotykowy | TAK/Podać producenta, model |  |
| 83 | Urządzenie do oznaczenia poziomu glukozy we krwi przy pomocy testu paskowego (glukometr) z zestawem pasków: Próbka krwi 0,8 µl Zakres pomiaru: 10 mg/dl-600 mg/dl Czas pomiaru max. 5 s. Alarmy: Test paskowy zanieczyszczony lub zużyty - Niewystarczającej ilości krwi Zasilanie bateryjne, czas pracy min. 3000 pomiarów Ekran LCD oraz obsługa za pomocą przycisków Pamięć co najmniej 200 pomiarów Automatyczne wyłączanie po określonym czasie od ostatnio wykonanej czynności Etui ochronne Paski do glukometru, roztwory kontrolne- jeden zestaw | TAK/Podać producenta, model |  |
| 84 | Latarka czołowa 4 sztuki wraz z bateriami | TAK |  |
| 85 | Zestaw laryngoskopów plastikowych, bez opakowania dla dorosłych i dzieci | TAK/Podać producenta, model |  |
| 86 | Laryngoskop światłowodowy pediatryczny LED zestaw składający się z rękojeści pediatrycznej z kompletem łyżek typu Miller w rozmiarze 00, 0, 1, 2 etui ochronne (twarde). Rękojeść światłowodowa typu LED, pediatryczna, zielony standard zamka, wykonana ze stali nierdzewnej, karbowana powierzchniowo, zasilanie bateria. Łyżka światłowodowa wielorazowa typu Miller, zielony standard zamka, rozmiar 00, długość 65 mm Łyżka światłowodowa wielorazowa typu Miller, zielony standard zamka, rozmiar 0, długość 75 mm Łyżka światłowodowa wielorazowa typu Miller, zielony standard zamka, rozmiar 1, długość 100 mm Łyżka światłowodowa wielorazowa typu Miller, zielony standard zamka, rozmiar 2, długość 155 | TAK/Podać producenta, model |  |
| 87 | Pompa strzykawkowa Stacja dokująca karetkowa dla pompy strzykawkowej | TAK/Podać producenta, model |  |
| 88 | Mankiet do szybkich przetoczeń - infuzji ciśnieniowej, szybkich wlewów i irygacji wielorazowy transparentna siatka przednia pojemność Min 400 ml zapewniająca pełną widoczność pojemnika z płynem konstrukcja kieszeniowa z zawieszką pojemnik z płynem wymieniany szybko i łatwo manometr zabezpieczony ciśnieniowo - precyzyjny zakres ciśnienia zakres co najmniej 0-300 mmHg ręczny inflator (gruszka) wydajność zapewniająca szybką inflację z zaworem ciśnieniowym do kontroli ciśnienia pęcherz i pokrowiec wymienialne pojemność min. 1000 ml | TAK/Podać producenta, model |  |
| 89 | Respirator transportowy: Zasilanie i sterowanie pracą respiratora wyłącznie pneumatyczne - z przenośnego lub stacjonarnego źródła tlenu Temperatura pracy w zakresie min. -10 °C do +50°C Klasa odporności na wnikanie ciał stałych / cieczy min. IP54 Maksymalna waga modułu respiratora ≤2,5 kg Możliwość pracy w środowisku rezonansu magnetycznego (MRI) o indukcji min. 3 Tesla Tryb wentylacji IPPV/ CMV Funkcja automatycznej blokady cyklu wentylacji IPPV/ CMV przy oddechu spontanicznym pacjenta - z zapewnieniem minimalnej wentylacji minutowej Objętość oddechowa blokująca cykl wentylacji IPPV/ CMV nie mniejsza niż 425 ml (przy częstości oddechowej 12 odd./min.) Tryb wentylacji biernej 100% tlenem - oddech „na żądanie” (integralna funkcja respiratora) z przepływem zależnym od podciśnienia w układzie oddechowym, przepływ maksymalny > 120 l/min. Tryb CPAP – przepływ regulowany w zakresie min. 1-35 l/min. Zintegrowana zastawka PEEP, zakres regulacji co najmniej 0-20 cmH2O Zintegrowany przepływomierz, zakres regulacji przepływu min. 1-35 l/min. Minimum 2 poziomy stężenia tlenu w mieszaninie oddechowej w trybie IPPV/ CMV, 100 i max 50% (podać wartość znamionową stężenia O2 deklarowaną w materiałach technicznych producenta) Niezależna płynna regulacja częstości oddechowej/ objętości oddechowej Zakres regulacji parametrów wentylacji umożliwiający wentylację zastępczą dorosłych i dzieci: -częstość oddechowa min. 8-40 cykli/min -objętość oddechowa min. 70-1500 ml Czułość wyzwalania trybu „na żądanie” poniżej 3 cmH2O Zastawka ciśnieniowa bezpieczeństwa regulowana w zakresie min. 20-60 cmH2O Manometr ciśnienia w układzie pacjenta Moduł alarmowy (dopuszcza się zasilanie elektryczne modułu), alarm optyczny i dźwiękowy: - wysokiego ciśnienia szczytowego w układzie pacjenta -niskiego ciśnienia, rozłączenia obwodu oddechowego Wskaźnik niskiego ciśnienia gazu zasilającego Przenośny zestaw tlenowy: -torba transportowa z kieszeniami i uchwytami do mocowania drobnego sprzętu medycznego, umożliwiająca transport zestawu w ręku, na ramieniu i na plecach, zaczepy umożliwiające zawieszenia torby na ramie łóżka/ noszy -butla tlenowa aluminiowa 2,7 l O2 z głowicą DIN ¾‘, pojemność 400 l O2 przy ciśnieniu 150 atm, możliwość napełniania do 200 atm -reduktor tlenowy z gniazdem AGA O2 i przepływomierzem obrotowym 0-25 l/min, ciśnienie robocze 200atm, przepływ z gniazda AGA powyżej 120l/min., manometr w osłonie zabezpieczającej przed uszkodzeniem Obwody oddechowe jednorazowego użytku, min. 20 szt. w zestawie Dopuszczenie do obrotu i stosowania zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych – załączyć do oferty Autoryzowany serwis gwarancyjny – załączyć autoryzację producenta Okres gwarancji min. 24 miesiące Instrukcja obsługi w języku polskim Autoryzowany serwis gwarancyjny | TAK/Podać producenta, model |  |
| 90 | Kapnometr: pomiar ETCO2 w strumieniu głównym - możliwość podłączenia do rurki intubacyjnej, worka resuscytacyjnego, przewodu pacjenta temperatura pracy i pomiar w zakresie co najmniej -5° do + 50°C (zgodnie z wymaganiami PN EN 1789) rozmiar max. 60x40x40 mm - ciężar 60 g (+/- 2 g) - wyświetlacz numeryczny LED pomiar EtCO2 w zakresie co najmniej od 0 do 99 mmHg (skokowo co 1 mmHg) pozwalający na precyzyjną kontrolę zawartości CO2 w wydychanym powietrzu możliwość programowania alarmów przekroczenia progów wysokiego i niskiego poziomu EtCO2 z dokładnością do 1 mmHg dodatkowy orientacyjny wykres słupkowy wysycenia EtCO2 - pomiar ilości oddechów/minutę pozwalający na kontrolę częstości oddechów podczas prowadzenia Resuscytacji Krążeniowo Oddechowej odporność na uderzenia z wysokości 1 m (zgodnie z wymaganiami normy PN EN 1789) lub równoważne. zasilanie: 2 alkaliczne baterie LR03 (AAA) - certyfikat zgodności z dyrektywą 93/43 EEC lub równoważne. możliwość transportu w ambulansie - zgodność z normą EN-1789 lub równoważne. | TAK/Podać producenta, model |  |
| 91 | Pojedyncze złącze oddechowe jednorazowego użytku do kapnometru - 10 szt. odpowiednio zaprojektowany kształt złączki eliminuje możliwość niewłaściwego złączki w kapnometrze Złączka przeznaczona dla osób dorosłych i dzieci powyżej 1 roku życia. | TAK/Podać producenta, model |  |
| 92 | Defibrylator kliniczny Aparat przenośny z torbą transportową, testerem wyładowań i certyfikowanym uchwytem karetkowym Zasilanie akumulatorowe z akumulatorów bez efektu pamięci Możliwość ładowania zapasowych akumulatorów za pomocą za ładowarki zewnętrznej 12V – 230V . Czas pracy urządzenia na jednym akumulatorze – min. 180 minut monitorowania lub min. 200 defibrylacji x 200J Ciężar samego defibrylatora ze wszystkimi opcjami, z rolką papieru i akumulatorami bez akcesoriów i torby max. 9 kg Codzienny auto test poprawności działania urządzenia bez udziału użytkownika, bez konieczności włączania urządzenia. Potwierdzenie poprawności działania z datą, godziną, numerem aparatu umieszczone na wydruku Norma IP min. 44 Defibrylacja synchroniczna i asynchroniczna Defibrylacja w trybie ręcznym i AED Metronom reanimacyjny z możliwością ustawień rytmu częstości uciśnięć dla pacjentów zaintubowanych i nie zaintubowanych, oraz dla dorosłych i dzieci. Dwufazowa fala defibrylacji w zakresie energii minimum od 2 do 360 J Dostępne poziomy energii zewnętrznej – minimum 22. Automatyczna regulacja parametrów defibrylacji z uwzględnieniem impedancji ciała pacjenta Defibrylacja przez łyżki defibrylacyjne zewnętrzne, elektrody naklejane, na wyposażeniu nakładki dziecięce/neonatologiczne Łyżki twarde z regulacją energii defibrylacji, wyposażone w przycisk umożliwiający drukowanie na żądanie. Mocowanie łyżek twardych bezpośrednio w obudowie urządzenia spełniające normę PN-EN 1789 lub równoważne. Pełna obsługa defibrylatora z łyżek defibrylacyjnych zewnętrznych (wybór energii, defibrylacja, wydruk start/stop na żądanie), także przy zainstalowanych nakładkach pediatrycznych/neonatologicznych Stymulacja przezskórna w trybie sztywnym i na żądanie Częstość stymulacji min. 40-170 impulsów/minutę Regulacja prądu stymulacji min. 0-170 mA Odczyt 3 i 12 odprowadzeń EKG Automatyczna interpretacja i diagnoza 12-odprowadzeniowego badania EKG uwzględniająca wiek i płeć pacjenta Alarmy częstości akcji serca Zakres pomiaru tętna od 20-250 u/min Zakres wzmocnienia sygnału EKG min. od 0,5 do 4cm/Mv, minimum 7 poziomów wzmocnienia. Prezentacja zapisu EKG – minimum 3 kanały na ekranie Ekran kolorowy o przekątnej minimum 8”. Wydruk EKG na papierze o szerokości 100 mm. Wydruku trendów czasowych mierzonych parametrów oraz pomiarów uniesienia odcinka ST na każdym odprowadzeniu EKG Moduł pomiaru SpO2 w zakresie 50-100% z czujnikiem typu klips. Moduł ciśnienia nieinwazyjnego NIBP z mankietem dla dorosłych. Moduł EtCO2 z zakresem pomiaru min. od 0 do 99 mmHg, z automatyczną kalibracja bez udziału użytkownika. | TAK/Podać producenta, model |  |
| 94 | Możliwość montażu do 3 kamer i mikrofonu systemu AV do nagrywania zajęć- przygotowanie kanałów kablowych do późniejszego przeciągnięcia kabli zasilających i sieciowych oraz AV | TAK |  |
| 95 | Kask ochronny - 3 sztuki | TAK |  |
| 96 | Zestaw położniczy jednorazowy – 1 sztuka | TAK |  |
| 97 | Zestaw TRIAGE – 1 sztuka | TAK |  |
| 98 | Hydrożel - RESPONDER - średni zestaw przeciwoparzeniowy w torbie | TAK |  |
| 99 | Kaftan – 1 sztuka | TAK |  |
| 100 | Krótkofalówka – 2 sztuki | TAK |  |
| 101 | Torba na opatrunki Torba z dwiema wyodrębnionymi, regulowanymi przegrodami na drobny sprzęt i materiały medyczne i kieszenią z siatki zasuwanej na suwak. Na zewnątrz torby kieszonka z przezroczystej folii,- Torba z 2 uchwytami do ręki, pas nośny regulowany, odpinany z naramiennikiem. Spód torby zabezpieczony gumowymi stopkami typu „jeż”. Miejsce na zestaw opatrunków, maseczkę do sztucznego oddychania, szyny do unieruchomienia złamań oraz drobne akcesoria. Torba wyposażona w uchwyt do trzymania na ramieniu oraz 2 uchwyty do noszenia torby w ręce. Torba cała opiankowana bardzo grubą pianką. | TAK |  |
| 102 | Torba apteczka 12 L Torba 2 komorowa, Z wieloma różnorodnymi kieszonkami i przegródkami na materiały medyczne. Torba wyposażona w uchwyty do trzymania w dłoni oraz pasek do noszenia jej na ramieniu. Torba cała opiankowana bardzo grubą pianką. Taśmy odblaskowe - poprawiające widoczność ratownika, pracującego w ciemności. Wytrzymałe suwaki -metalowe suwaki min 10mm dla pewnego i płynnego otwierania torby. | TAK |  |