| Formularz cenowy- zadanie 1 Załącznik nr1.1 do siwz |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp | Opis przedmiotu zamówienia | szt. | Producent/nr katalogowy | Oferowana gwarancja | Wartość brutto |
| 1 | Dejonizator wody - wyposażony w układ automatycznego płukania uruchamiany po każdorazowym zaniku ciśnienia wody zasilającej i każdorazowo przed rozpoczęciem poboru wody, oraz jeśli woda nie była pobierana z sieci wodociągowej przez co najmniej 2 godziny PARAMETRY TECHNICZNE - mikroprocesorowy sterownik z wyświetlaczem graficznym oraz klawiaturą umożliwiającą indywidualne ustawienia parametrów pracy urządzenia - Wyświetlane komunikaty: - przewodność i temperatura wody oczyszczonej z możliwością wyboru wyświetlanej jednostki μS/cm lub MΩ/cm z kompensacją temperatury lub bez - informacja o stanie pracy urządzenia gdzie wyświetlenie są odpowiedniej ikony (płukanie/produkcja wody UP/napełnienie zbiornika) -komunikaty alarmowe takie jak: uszkodzenie czujnika temperatury uszkodzenie czujnika przewodności uszkodzenie pakietu UP -komunikaty ostrzegawcze takie jak: brak wody na zasilaniu informacja o przepaleniu bezpiecznika elektrozaworów informacja o przepaleniu bezpiecznika pompy (opcja) informacja o konieczności wymiany filtrów wstępnych (komunikat wykonywany w funkcji upływ czasu od daty instalacji lub przekroczonego czasu pracy w godzinach) informacja o konieczności wymiany pakietu ze złożem jonowymiennym przekroczeniu zadanej przewodności realizowany w dwóch progach (próg 1 – komunikat dźwiękowy oraz pulsowanie wyniku; próg 2 – zatrzymujący pracę urządzenia) konieczność przeglądu serwisowego - możliwość wyboru wyświetlania wszystkich komunikatów menu na wbudowanym ekranie dejonizatora - menu w języku polskim lub angielskim Pomiar wody UP skompensowany do temperatury odniesienia 25°C Wyposażenie podstawowe: -filtr wstępny zewnętrzny PRE PAK -zbiornik ciśnieniowy 10/8 l -wylewka zewnętrzna dozownik pistoletowy z wężem 3 -5 mb do wody klasy I czystości -pompa wspomagająca umożliwiająca pracę systemu przy niskim ciśnieniu wody zasilającej i zwiększająca wydajność o ok. 10% -z możliwością rozbudowy o lampy UV: - lampę UV 254 nm mikrobiologiczna - lampę UV 185/254 nm TOC/mikro - z możliwością zwiększenia wydajności urządzenia do 12l/h - z możliwością zwiększenia wydajności urządzenia do 19l/h - z filtrem mikrobiologicznym wyjściowym 0,45/02 µm - z możliwością podłączenia wylewki zewnętrznej z dozownikiem pistoletowym z wężem o długości min 3-5 mb do wody klasy II czystości - zbiornik ciśnieniowy od 50 do 140 l - układ zabezpieczający przed zbyt wysoką temperaturą wody zasilającej - moduł kontroli jakości wody na poszczególnych etapach oczyszczania ,umożliwiający użytkownikowi podgląd przewodności na kolejnych stopniach oczyszczania - wydajność systemu min. 7 l/h - parametry wody oczyszczonej zgodnie z normą PN-EN ISO 3696:1999 - zbiornik ciśnieniowy do 150 l Gwarancja min. 12 mcy Przykładowy model spełniający wymagania: SolPure XIO P X8001 | 1,00 |  |  |  |
| 2 | Wylewka zewnętrzna - dozownik pistoletowy - długość węża min. 3-5 m - kompatybilna z dejonizatorem wody np. X8001 Gwarancja min. 12 mcy Przykładowy model spełniający wymagania: 1012 | 1,00 |  |  |  |
| 3 | Ręczna lampa UV -długość fali 254 oraz 366 nm -możliwość zmiany długości fali - zawierająca włącznik i wyłącznik oraz uchwyt - wymiary lampy max. 335x70x65 -masa max 1kg Przykładowy model spełniający wymagania: ROTH-H468.1 | 1,00 |  |  |  |
| 4 | Szafa metalowa na odczynniki - z wentylatorem - korpus - konstrukcja dwupłaszczowa, wykonana z blachy stalowej o gr. 1 mm, wypełniona wewnątrz niepalną wełną mineralną - wewnątrz korpusu w tylnej lewej części jest trójkątny kanał wentylacyjny z umieszczonymi anemostatami - na górze szafy na wysokości kanału wentylacyjnego znajduje się króciec metalowy do podłączenia wentylacji o średnicy fi 105 mm - drzwi prawe i lewe osadzone są na zawiasach skrzydełkowych ( 2 szt zawiaski na skrzydło drzwi) umożliwiających pełne otwarcie drzwi - konstrukcja drzwi: wykonanie z blachy stalowej 1,0- 0,8 mm, dwupłaszczowe wypełnione wewnątrz niepalną wełną mineralną - zamek typu „klamka” osadzony jest na drzwiach prawych, blokuje oba skrzydła drzwi - na styku korpusu i drzwi na korpusie naklejona jest uszczelka z włókien szklanych niepalna korpus i drzwi malowane są farbą proszkową - wymiary 1000x450x895 mm (+/- 1010x60x900 mm) - min. 4 półki przestawne (wanienki) - połko-wanienki o wysokości max. 24-30 mm i nośności min. 50 kg, malowane farbą proszkową Gwarancja min. 12 mcy Przykładowy model spełniający oczekiwania : 712-SchG1 | 1,00 |  |  |  |
| 5 | pH-metr - możliwość pomiaru pH w zakresie 0-14 - elektroniczny wyświetlacz (niedotykowy) - plastikowa elektroda z funkcją pomiaru pH w zmiennej temperaturze - wysoka odporność na uszkodzenia mechaniczne Gwarancja min. 12 mcy Przykładowy model spełniający wymagania: FiveEasy F20-standard z czujnikiem LE438, nr kat: 30266626 | 3,00 |  |  |  |
| 6 | Suszarka laboratoryjna - pojemność min. 116 L - wstępne nagrzewanie komory ze sterowaniem elektronicznym zapewniające precyzyjną regulację temperatury oraz powtarzalne wyniki - zakres temperatury min. od 10ºC powyżej temperatury otoczenia do 300ºC - cyfrowa regulacja temperatury z dokładnością do jednego stopnia - sterowanie ze zintegrowanym timerem o zakresie od 0 do min. 99 godzin - niezależne zabezpieczenie termiczne klasy 2 z możliwością regulacji i wizualną sygnalizacją alarmu temperatury - regulacja wentylacji za pomocą przedniej zasuwy wentylacyjnej i tylnego komina wylotowego o średnicy min. 50mm - port USB - kontroler z wyświetlaczem LCD DANE TECHNICZNE: - wymiary zewnętrzne max. 710x735x605 - wymiary wewnętne: max: 550x550x385 - moc min. 130 W - masa max 50 kg -stabilność temperatury min 1.7 - fluktuacja temperatury max 0,3 - czas nagrzewania do min. 150°C : max 20 min. Gwarancja min. 12 mcy Przykładowy model spełniający wymagania: nr kat: 584-9010-0305 | 1,00 |  |  |  |
| 7 | Chłodziarko-zamrażarka - kolor: srebrny - pojemność użytkowa chłodziarki min. 213 L - pojemność użytkowa zamrażarki min. 94 L - wysokość max: 186 cm - szerokość max 60 cm - sterowana elektronicznie - klasa energetyczna min. A++ Gwarancja min. 12 mcy Przykładowy model spełniający wymagania: kgv 36kl32 | 1,00 |  |  |  |
| 8 | Waga laboratoryjna precyzyjna - obciążenie min. 220 g - szalka ze stali nierdzewnej - z osłoną przeciwpodmuchową - z hakiem do ważenia podszalkowego - z blokadą transportową - z blokadą menu i kalibracji - z zabezpieczeniem przeciwkradzieżowym - możliwość regulowania nóżek - z podświetlaną poziomicą - zawierająca ochronę przed przeciążeniem - wskaźnik niskiego poziomu baterii - dokładność 0,001 g - średnica szalki max 93 mm - w zestawie: zasilanie standardowe (AC) z funkcją zasilania na baterie (4 baterie AA) - z ekranem dotykowym Gwarancja min. 12 mcy Przykładowy model spełniający wymagania: OHAUS, Scout STX 223 | 1,00 |  |  |  |
| 9 | Łaźnia wodna, sześciostanowiskowa - obudowa wykonana z stali nierdzewnej - intuicyjna obsługa regulatora temperatury, - uchwyty do przenoszenia łaźni, - system wentylacyjny zapobiegający nadmiernemu nagrzewaniu się obudowy, - wyposażona w system alarmujący o braku wody w łaźni z jednoczesną blokadą grzania, - utrzymanie temperatury w łaźni z dokładnością +/- 0,2 stopnia, - nierdzewna pokrywa pod krążki redukcyjne z regulowaną perforowaną półką - zestawy krążków redukcyjnych - regulator mikroprocesorowy PID z niezależnymi wyświetlaczami LED temperatury zadanej i mierzonej z funkcją minuktnika w zakresie od 1 do 5999 minut w zakresie do 100,0 stopni oraz alarmem przekroczenia temperatury - spust wody - przewód zasilający DANE TECHNICZNE Wymiary wanny DxSxG w mm 505x300x200 (+/- 20 mm) Wymiary zewnętrzne DxSxW w mm 710x328x250 (+/- 20 mm) Pojemność całkowita (l) : max 28 l Liczba stanowisk: 6 Zakres pracy w st. C: od +5,0 powyżej temp. otoczenia do 105,0 Stabilność temperatury: +/- 0,2 st. C Przykładowy model spełniający wymagania to: W620E Electronic | 1,00 |  |  |  |
| 10 | Mieszadło magnetyczne z grzaniem - płyta z odporną chemicznie powłoką ceramiczną - cyfrowa regulacja temperatury i prędkości mieszania - wyświetlacz LCD - lampka kontrolna sygnalizująca temp. płyty pow. 50°C - możliwość regulowania temperatury cyfrowo w zakresie od +5°C pow. temp. otoczenia do +380°C - możliwość regulowania prędkości cyfrowo w zakresie 200 – 1500rpm - wymiary zewnętrzne (S x G x W): 18 x 26,7 x 10,1cm (+/-20 mm) (platforma 16,5 x 16,5cm) (+/- 20 mm) - waga max. 1,8 kg Gwarancja: min. 12 m-cy Przykładowy model spełniający wymagania to: Benchmark H-3760-HS-E | 3,00 |  |  |  |
|  | Wartość brutto: ……………………………………………… |  |  |  |  |

…..................., dnia ….................

……………………………………………….

(podpisy osób upoważnionych do reprezentacji)

*) Zamawiający wymaga wypełnienia kolumny przez wpisanie producenta i nr katalogowego oferowanego asortymentu w kolumnie 4 oraz gwarancji w kol. . Brak w ofercie  jednoznacznego wskazania produktów spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2) ustawy Pzp jako oferta, której treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.