|  | WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

ZP/UR/11/2015     							  Załącznik nr 1.1 do siwz

Opis przedmiotu zamówienia  -  oferowany przedmiot zamówienia

Zadanie 10: Dostawa kamery termowizyjnej do badań medycznych z oprogramowaniem do analiz medycznych.

| Nazwa przedmiotu zamówienia |  | Oferowany przedmiot zamówienia (podać np. typ, model, nr katalogowy producenta oraz producenta) |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Kamera termowizyjna wykorzystywana do badań medycznych z oprogramowaniem do analiz medycznych |  |  |  |
| Lp. | Wymagane funkcje oraz parametry techniczne przedmiotu zamówienia | Funkcje i parametry oferowanego przedmiotu zamówienia |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  |  | opisać |  |
| 1. | Rozdzielczość detektora nie gorsza niż 640x480. Czułość termiczna (mK) nie gorsza niż 20mK. Częstotliwość odświeżania (Hz) nie mniejsza niż 30 Hz. Rozdzielczość przestrzenna IFOV (mrad) nie większa niż 1,3. Obiektyw w standardzie (o) 45 x 34. Minimalna odległość ostrzenia (m) nie większa niż 0,15. Regulacja ostrości automatyczna i manualna. Wielkość wyświetlacza (”) nie mniejsza niż 4,3”. Zakres temperatur nie węższy niż (oC): od -40 st. C do +2000 st. C. Ilość punktów pomiarowych nie mniejsza niż 10 Ilość obszarów pomiarowych nie mniejsza niż 5. Znacznik min i max temperatury w obszarze pomiarowym. Izoterma. Wyznaczenie delta T pomiędzy funkcjami pomiarowymi. Możliwość wymiany obiektywów na obiektywy szerokokątne i teleobiektywy. Fuzja obrazów termicznych I wizyjnych. Fuzja obrazów termicznych I wizyjnych w postaci obrazu w obrazie. Obrazowanie multispektralne – kontury ze zdjęcia cyfrowego uwydatnione na obrazie w podczerwieni. Dotykowy wyświetlacz. Ciągły zoom cyfrowy w zakresie 1-8x lub szerszym. Wskaźnik laserowy. Sygnalizacja wizualna alarmu. Sygnalizacja dźwiękowa alarmu. Możliwość dodania komentarzy głosowych do zarejestrowanych obrazów. Wbudowany aparat cyfrowy o rozdzielczości nie gorszej niż 5MPikseli. Doświetlacze LED dla aparatu cyfrowego. Możliwość rejestracji radiometrycznych sekwencji termowizyjnych na kartę pamięci. Możliwość bezprzewodowej komunikacji z miernikami przemysłowymi. Możliwość wykonania raportu .pdf w kamerze. Podświetlane przyciski. Możliwość zapisu zdjęć sekwencyjnych z regulowanym interwałem czasu. Gniazdo do statywu. Twarda waliza transportowa. Kompatybilne baterie (2 szt.) i ładowarka do baterii. Zasilacz sieciowy. Kabel USB. Karta pamięci SD o pojemności nie mniejszej niż 4GB. Statyw z głowicą 3D. |  |  |
| 2. | Oprogramowanie do analizy informacji termalnych. Wbudowane funkcje pomiarowe i analizujące do szybkich i wszechstronnych analiz temperaturowych. Funkcje izotermy, punktów pomiarowych, profili temperatury z linii. Tworzenie wykresów zmiany temperatury w czasie z wybranych punktów lub obszarów. Wykreślanie profili - rozkładu temperatury wzdłuż wybranej linii prostej lub łamanej. Korekcja parametrów obiektu takich jak: emisyjność, odległość, wilgotność względna, temperatura pozorna, temperatura atmosferyczna, własna transmisja atmosfery, transmisja i temperatura zewnętrznej optyki. Wszystkie narzędzia pomiarowe (punkt, linia, obszar) umożliwiają niezależne ustawienie lokalnych parametrów emisyjności, temperatury odbitej i odległości obiektu oraz możliwość obliczenia emisyjności na podstawie znanej temperatury. Pozwala na analizy obrazów i rejestrację sekwencji termowizyjnych z maksymalną prędkością. Pozwala na zdefiniowanie kilku trybów rozpoczęcia i zakończenia rejestracji sekwencji obrazów: data i godzina lub warunkowa: po przekroczeniu wartości progowej wybranej funkcji pomiarowej np. temperatury min/max/średniej lub zmiany dystrybucji temperatury w obszarze ponad zadaną wartość. Posiada zawansowane funkcje analizy sekwencji obrazów: Odejmowanie obrazów - obrazy różnicowe, uśrednianie wybranej ilości obrazów. Eksport sekwencji i termogramów do formatu WMV, CSV, Matlab, SAF, FITS, EXE Obsługa interfejsów: FireWire, Gigabit Ethernet oraz USB. |  |  |
| 3 | Instrukcja obsługi w języku polskim w wersji zarówno papierowej jak i elektronicznej na płycie CD (format PDF) | TAK/NIE | XXXX |
| 4 | Czas reakcji serwisowej max. 24 h | TAK/NIE | XXXX |
| 6 | Czas naprawy max. 21 dni; w przypadku dłuższego czasu naprawy zapewnienie sprzętu zastępczego o parametrach nie gorszych niż zamawiane urządzenie | TAK/NIE | XXXX |
| 7 | Min. 10 - letni okres gwarantowania dostępności części zamiennych oraz materiałów zużywalnych (w tym baterie) do kamery. | TAK/NIE | XXXX |
| 8 | Dostawę i instalację w siedzibie Zamawiającego pokrywa Wykonawca | TAK/NIE | XXXX |
| 9 | Przegląd sprzętu min. raz w roku. | TAK/NIE | XXXX |

| Pełna gwarancja na kamerę po rejestracji nie krótsza niż 24 miesiące *Gwarancja stanowi kryterium oceny ofert | Oferujemy gwarancję: |
| --- | --- |

UWAGA !!

- W rubryce obok nazwy przedmiotu zamówienia podanej przez Zamawiającego, Wykonawca obowiązkowo wpisuje typ, model, nr katalogowy producenta oraz producenta oferowanego przedmiotu zamówienia.

- W  poz. 3-9 należy przekreślić odpowiedni znacznik TAK lub NIE zostawiając właściwy, odpowiadający prawidłowej odpowiedzi.

- W poz. 1 i 2  należy wpisać wszystkie parametry oferowanego przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem z kolumny 2.

- Niespełnienie choćby jednego z parametrów lub funkcji wymaganych w opisie (kolumna 2) spowoduje odrzucenie oferty.

- Zamawiający prosi o dołączenie do oferty np. prospektów, folderów, katalogów oferowanych przedmiotów.

Opis kryteriów wyboru oferty.

Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie (w %):

A. Cena brutto oferty :		80%

B. Gwarancja (w miesiącach): 	20%

Minimalny czas gwarancji na przedmiot zamówienia: 24 miesiące.

Oferty uzyskują maksymalną ilość punktów, gdy czas gwarancji wynosi 48 miesięcy lub więcej.

(z wyjątkiem detektora, na który wymagana jest gwarancja min. 120 miesięcy, zgodnie z opisem)

Oferty z okresem gwarancji krótszym od wymaganego zostaną odrzucone.