|  | WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

ZP/UR/11/2015     							        Załącznik nr 1.1 do siwz

Opis przedmiotu zamówienia  -  oferowany przedmiot zamówienia

Zadanie 6: Dostawa systemu do oceny kinematycznych parametrów chodu.

| Nazwa przedmiotu zamówienia |  | Oferowany przedmiot zamówienia (podać np. typ, model, nr katalogowy producenta oraz producenta) |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Poz. nr 1 System do oceny kinematycznych parametrów chodu |  |  |  |
| Lp. | Wymagane funkcje oraz parametry techniczne przedmiotu zamówienia | Funkcje oferowanego przedmiotu zamówienia | Parametry oferowanego przedmiotu zamówienia |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | System do obiektywnej trójwymiarowej analizy ruchu oparty na technologii pasywnych markerów. | TAK / NIE | XXXX |
| 2. | Minimalne wymagania techniczne: |  |  |
|  | Kamery: |  |  |
| 3. | 6 kamer InfraRed wraz z emiterem podczerwieni i Obiektywem szerokokątnym o minimalnych parametrach: - rozdzielczość min.1 megapiksel - częstotliwość rejestracji obrazu min. 1000 Hz przy pełnej rozdzielczości - zakres częstotliwości pracy od 30 Hz do 2000 Hz - praca w pełnym zakresie skali szarości (min10 bitów) - możliwość programowego lub sprzętowego uaktualnienia oprogramowania oraz konfiguracji poprzez adres IP - wyposażone w co najmniej 3 cyfrowe procesory sygnałowe - emitery pracujące w podczerwieni bliskiego zakresu i w zakresie normalnym (Near-Infra-Red – ok. 780 nm i Visible-Red – ok. 623 nm) - emiter o liczbie diod minimum 250 NIR i 300 VR - obiektyw szerokokątny regulowany w zakresie ogniskowej od 8 do 18 mm - modyfikowalna intensywność jasności emitera (ciągła skala lub, co najmniej 1000 poziomów) - posiada interfejs do synchronizacji kamer, zasilania i przesyłu danych zgodny z urządzeniem synchronizującym - posiada głowicę do mocowania na stojaku lub stelażu - transmisja sygnału za pomocą sieci Gigabit Ethernet Każda kamera powinna być wyposażona w kabel długości min.25 m pozwalający na podłączenie kamery IR z urządzeniem zasilająco- synchronizującym, zgodny z interfejsem kamer i urządzenia synchronizującego , o maksymalnie dobrej (bezstratnej) jakości przesyłu danych; statyw wraz z głowicami, uchwyty do mocowania na ścianie. | XXXX |  |
|  | Urządzenie do zasilania i synchronizacji kamer wysyłające obrazy z kamer do komputera |  |  |
| 4. | Urządzenie służące do zasilania i synchronizacji kamer oraz opcjonalnie podłączanych specjalistycznych urządzeń pomiarowych (biomedycznych),odpowiedzialne również za przesyłanie obrazu z kamer do komputera o minimalnych parametrach: - technologia gigabit Ethernet - możliwość podłączenia, co najmniej 10 kamer - możliwość podłączenia specjalistycznego sprzętu laboratoryjnego jak: płyty siły czy systemy EMG, itp. - możliwość rozbudowy o dodatkowe podobne moduły - zawiera połączenie z co najmniej jednym komputerem łączem gigabit Ethernet - zawiera system synchronizacji czasu pracy kamer i kluczowanie klatek wideo | TAK / NIE | XXXX |
|  | Kamery video |  |  |
| 5. | 2 kamery służące do rejestrowania obrazu w kolorze podczas nagrań z systemu śledzenia o parametrach nie gorszych niż: 120 Hz, rozdzielczości nie mniejszej niż 1 megapiksel, obiektyw 4-12 mm, wraz z oprogramowaniem współpracującym z systemem i kablami min.25 m do połączenia z urządzeniem zasilającym. Obraz z kamer powinien być w pełni zsynchronizowany w czasie rzeczywistym z obrazem z systemu 2D/ 3D. | TAK / NIE | XXXX |
|  | Switch PoE i okablowanie |  |  |
| 6. | Wysokiej jakości Gigabitowy switch PoE, o conajmniej 8 portach, pozwalający na podłączenie i zasilanie kamer wideo. Wraz ze switchem powinny być dostarczone co najmniej 4 szt co najmniej 25 metrowych kabli ethernetowych do połączenia: kamer video, switcha PoE, sieciowego integratora kamer, komputera stacjonarnego i innych urządzeń biorących udział w rejestrowaniu zsynchronizowanego obrazu video. | TAK / NIE | XXXX |
|  | Zestaw do kalibracji systemu śledzenia oraz zestaw markerów |  |  |
| 7. | Urządzenie wyposażone w aktywne markery pozwalające na kalibrację systemu śledzenia, zarówno kamer InfraRed jak i kamer video. Markery powinny występować w różnorodnej wielkości i sposobie mocowania Markery twarde na plastikowych podstawkach, min. 50 markerów o średnicy 9mm oraz min. 70 markerów o średnicy 14 mm, opaski i taśmy do mocowania markerów na głowie i kończynach wraz z przesuwanymi i stałymi połączeniami. Zestaw markerów powinien zawierać min. 10 taśm do ich przyklejania na skórze pacjenta. | XXXX |  |
|  | Oprogramowanie |  |  |
| 8. | Musi umożliwiać pełną analizę (2D i 3D) i archiwizację danych, w tym programy do rejestracji danych, rekonstrukcji w formacie 3D z funkcją przypisywania markerów wg gotowych modeli biomechanicznych do analizy chodu, ruchu tułowia, ruchu kończyn górnych, aktualnie stosowanych w badaniach naukowych, z możliwością śledzenia, wizualizacji, edytowania trajektorii ruchu poszczególnych markerów, programy do generowania interaktywnych raportów z badań oraz łatwego i szybkiego budowania modeli dla potrzeb biomechaniki. Oprogramowanie musi również umożliwiać graficzne nałożenie danych z wielu nagrań z systemu śledzenia, ścieżki video i modeli biomechanicznych, zapisywanie zestawu analizowanych danych jako wzorce do późniejszej analizy, eksport danych do popularnych formatów tj.:PDF, AVI, HTML, dokument tekstowy, arkusz kalkulacyjny i in., interaktywne, oparte o hyper-linki prezentowanie danych oraz moduł wizualizacji modelu napięcia mięśniowego Oprogramowanie powinno umożliwiać kompatybilność formatów zapisu z formatami: C3D, ASCII i formatów stosowanych przez arkusz kalkulacyjny i oprogramowanie do obliczeń naukowych i inżynieryjnych. Licencja na oprogramowanie do opracowywania zarejestrowanych danych tj. do rekonstrukcji w formacie 3D z funkcją przypisywania markerów wg gotowych modeli biomechanicznych do analizy ruchu oraz do generowania raportów na dodatkowo min. 3 komputerach | TAK / NIE | XXXX |
|  | Zestaw komputerowy |  |  |
| 9. | Zestaw komputerowy powinien być w pełni kompatybilny z wszystkimi elementami systemu śledzenia ruchu i posiadać minimalne parametry: Procesor: - o wydajności minimum 8500 punktów podanych na dzień 1.12.2014 przez PassMark cpubenchmark (wynik zaproponowanego procesora musi znajdować się na stronie: http://www.cpubenchmark.net) Płyta główna: co najmniej: - umożliwiająca wsparcie technologii wirtualizacji - umożliwiająca obsługę minimum 48 GB pamięci - dwukanałowa obsługa pamięci - wbudowana karta sieciowa - wbudowana karta dźwiękowa zgodna z High Definition Audio i wspierająca S/PDIF Out oraz dźwięk co najmniej 7.1 kanałowy - wsparcie dla technologii RAID 0, 1, 5, 10 - złącza na płycie: · minimum 2 x SATA III · minimum 6 x SATA II · minimum 6 x PCI w tym min. 2 x PCI Express 2.0 x16 - złącza zewnętrzne: · minimum 1 x PS/2 (zgodne z myszką minimum 12 portów USB 3.0/2.0 z czego przynajmniej 2 x USB 3.0/2.0 na tylnym panelu i 2 na przednim panelu · minimum 2 porty RJ-45 10/100/1000 Gb wbudowane na płycie głównej z możliwością obsługi stosu TCP/IP; TOE i wsparcie dla protokołu IPv6 RAM: min.4x4GB Karta graficzna: - o wydajności co najmniej 5000 punktów podanych według PassMark videocardbenchmark w dniu 1.12.2014 - zainstalowana pamięć, co najmniej 2 GB - złącza: · co najmniej 1 x DVI-I · co najmniej 2 x Display Port Napęd optyczny: 1 wewnętrzny napęd - możliwość zapisu i odczytu płyt CD-R, CD-RW, DVD-R (DL), DVD+R (DL), DVDRW, DVD+RW, Blue-Ray - dołączone oprogramowanie do nagrywania płyt 3 Dyski twarde: - pojemność co najmniej 2 TB - - format: 3,5 cala (dysk wewnętrzny) Dysk twardy: - pojemność co najmniej 256 GB - format: 2,5 cala (dysk wewnętrzny) Obudowa: - dostosowana do płyty głównej - możliwość zamontowania co najmniej 2 dodatkowych wentylatorów - minimum 6 zatok do montażu dysków 3,5” - co najmniej 2 gniazda USB 2.0/3.0 na panelu przednim - co najmniej 1 gniazdo słuchawkowe na panelu przednim - co najmniej 1 gniazdo mikrofonowe na panelu przednim - dioda pracy dysku, przycisk reset - możliwość zamocowania minimum 6 dysków Zasilacz: - moc zasilacza co najmniej 850 W lub więcej o obciążalności dostosowanej do zainstalowanego wyposażenia - aktywne PFC - rozłączane kable (modułowy) - zamontowany wentylator z automatyczną regulacją obrotów - zabezpieczenia: co najmniej termiczne, przeciwprzepięciowe, przeciwprzeciążeniowe Karta sieciowa: co najmniej klasy - LAN 10/100/1000 Mb/s Moduł rozszerzeń: pojemności komputera w celu przechwytywania i rejestrowania obrazu z dwóch kamer video HD z częstotliwością min. 120 Hz wykorzystujący dysk SSD Klawiatura: - ergonomiczna ze standardowym układem klawiszy - wydzielona część numeryczna - komunikacja: przewodowa - interfejs: min. USB 2.0/3.0 - kolor: dopasowany do koloru zestawu Myszka: co najmniej klasy - komunikacja: przewodowa - interfejs: min. USB 2.0/3.0 - co najmniej trzy klawisze główne - rodzaj myszki: laserowa - rozdzielczość czujnika co najmniej 1000 dpi - kolor: dopasowany do koloru zestawu System operacyjny: 64 bitowy system operacyjny pozwalający na pełną obsługę i integrację wszystkich komponentów systemu śledzenia: oprogramowania i sprzętu Monitor LCD o minimalnych parametrach: - przekątna min. 27” - rozdzielczość co najmniej WQHD – 2560 x 1440 pikseli - proporcje obrazu 16:9 - kontrast statyczny co najmniej 1000:1 a dynamiczny 80000:1 - kąt widzenia, co najmniej 178 stopni w pionie i poziomie - złącza min. DVI i D-Sub - porty wyjścia/wejścia min. USB 2.0/3.0, HDMI, DisplayPort, Composite, Component Video - regulacja wysokości i pochylenia monitora | XXXX |  |
|  | UPS |  |  |
| 10. | Zestaw powinien być wyposażony w UPS o parametrach nie gorszych niż: - moc wyjściowa co najmniej 750 W - napięcie wejściowe 230V - zakres napięcia wyjściowego sinusoidalnego 190-260 V lub korzystniejszy - filtr przeciwzakłóceniowy RFI/RMI - tłumik warystorowy - czas podtrzymania co najmniej 5 minut - czas przełączenia co najwyżej 3 ms - co najmniej 4 gniazda wyjściowe - elektroniczne zabezpieczenie przeciwzwarciowe i przeciążeniowe akumulatora | XXXX |  |
|  | Wyposażenie dodatkowe |  |  |
| 11. | Listwy i szyny do podwieszenia i maskowania kabli, zestaw do kalibracji systemu, cyrkiel kabłąkowy do wykonywania pomiarów antropometrycznych, zestaw naprawczy markerów, kolorowa drukarka z funkcją skanera i możliwością wykonywania kopii. | TAK / NIE | XXXX |
|  | Inne wymogi |  |  |
| 12. | Przedmiot zamówienia musi być dopuszczony do obrotu i odpowiadać wymaganiom określonym przepisami ustawy z dnia 20 maja 2010 roku o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 107 poz. 679), | TAK / NIE | XXXX |
|  | Gwarancje |  |  |
| 13. | Pełna gwarancja na wszystkie elementy zestawu min. 24 miesiące. *Gwarancja stanowi kryterium oceny ofert | XXXX | * |
| 14. | Autoryzowany serwis gwarancyjny i zagwarantowanie serwisu urządzenia. | TAK / NIE | XXXX |
| 15. | Wszystkie wymagane przez producenta oferowanego zestawu dwa przeglądy w okresie gwarancji zawarte w cenie ofert. | TAK / NIE | XXXX |
| 16. | Możliwość zgłoszenia serwisowego 24h/dobę, 365 dni w roku. Czas reakcji serwisowej – max.72 godz. | TAK / NIE | XXXX |
| 17. | Zdalna diagnostyka systemu za pośrednictwem łącza szerokopasmowego. | TAK / NIE | XXXX |
| 18. | Cena powinna obejmować dostarczenie, montaż i uruchomienie zestawu oraz instruktaż z obsługi urządzenia. | TAK / NIE | XXXX |
| 19. | Min. 10 - letni okres gwarantowania dostępności części zamiennych oraz materiałów zużywalnych na cały zestaw, za wyjątkiem dostępności komputerów, części zamiennych do nich oraz oprogramowania w wersjach tożsamych z dostarczonymi przez Wykonawcę w wykonaniu niniejszej umowy, których dotyczy 5 – letni okres gwarantowania dostępności. | TAK / NIE | XXXX |
| 20. | Darmowa aktualizacja oprogramowania urządzenia. | TAK / NIE | XXXX |

UWAGA !!

- W rubryce obok nazwy przedmiotu zamówienia podanej przez Zamawiającego, Wykonawca obowiązkowo wpisuje typ, model, nr katalogowy producenta oraz producenta oferowanego przedmiotu zamówienia.

- W kolumnie 3 należy przekreślić odpowiedni znacznik TAK lub NIE zostawiając właściwy, odpowiadający prawidłowej odpowiedzi.

- W kolumnie 4 należy wpisać wszystkie parametry oferowanego przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem z kolumny 2.

- Niespełnienie choćby jednego z parametrów lub funkcji wymaganych w opisie (kolumna 2) spowoduje odrzucenie oferty.

- Zamawiający prosi o dołączenie do oferty np. prospektów, folderów, katalogów oferowanych przedmiotów.

Opis kryteriów wyboru oferty.

Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie (w %):

A. Cena brutto oferty:		80%

B. Gwarancja (w miesiącach): 		20%

Minimalny czas gwarancji: 24 miesiące

Oferty uzyskują maksymalną ilość punktów, gdy czas gwarancji wynosi 48 miesięcy lub więcej.

Oferty z okresem gwarancji krótszym od wymaganego zostaną odrzucone.