ZP/UR/162/2017                                                                                        Załącznik nr 1.1 do Siwz

Opis przedmiotu zamówienia

Ergometr wysiłkowy z zestawem.

Przenośny  system do badań wysiłkowych układu krążeniowo – oddechowego wraz z kompatybilną bieżnią.

Producent oraz model oferowanego urządzenia: …………………………………………..

| I. Podstawowe funkcje urządzenia: |  | Wymagane parametry minimalne: | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Przenośny system do badań wysiłkowych układu krążeniowo-oddechowego z modułem komory mieszania (MixingChamber) | TAK |  |
| 2. | Moduł pomiaru w trybie „oddech po oddechu” | TAK |  |
| 3. | Pomiar pochłaniania tlenu (VO2) | TAK |  |
| 4. | Pomiar minutowego zużycia tlenu na 1 kg masy ciała (VO2/kg) | TAK |  |
| 5. | Pomiar wydalania dwutlenku węgla (VCO2) | TAK |  |
| 6. | Pomiar objętości oddechowej płuc (VT) | TAK |  |
| 7. | Pomiar wentylacji minutowej (VE) | TAK |  |
| 8. | Pomiar częstości skurczów serca (HR) | TAK |  |
| 9. | Pomiar współczynnika oddechowego (RQ) | TAK |  |
| 10. | Pomiar równoważnika wentylacyjnego dla tlenu (VE/VO2) | TAK |  |
| II. Zasilanie, ciężar, elementy składowe systemu: |  |  |  |
| 1. | Zasilanie bateryjne, podtrzymanie min. 2,5h | TAK |  |
| 2. | Ciężar jednostki głównej | do 1000g | Podać parametry oferowane: … |
| 3. | Kompaktowa i zwarta budowa, system nośny | TAK |  |
| 4. | System mocowania urządzenia oparty o uniwersalny gwint, poszerzający zakres użytkowania o montaż przy pomocy akcesoriów do kamer i aparatów | TAK |  |
| 5. | Wbudowany wyświetlacz dotykowy do podglądu parametrów na żywo i obsługi urządzenia bez konieczności podłączenia do komputera | TAK |  |
| 6. | Maksymalne wymiary jednostki głównej | 200x150x80mm | Podać parametry oferowane: … |
| 7. | Turbina przepływomierza z czytnikiem optycznym i drenem próbkującym do gazów, 1 kpl., plus 2 dodatkowe dreny | TAK |  |
| 8. | Sześć masek, po 2 maski w rozmiarach: M, S, XS wraz z czepkami mocującymi | TAK |  |
| 9. | Dodatkowy czujnik tlenu | TAK |  |
| 10. | Pas do pomiaru tętna z odbiornikiem, 1 szt. - stała transmisja sygnału pracy serca - przesyła informacje o tętnie w laboratorium i podczas pływania - płócienny pasek | TAK |  |
| 11. | Zintegrowany system GPS | TAK |  |
| 12. | Dokładność systemu GPS | Częstotliwość min. 10Hz, pozycja do 3m, prędkość do 0,5 m/s | Podać parametry oferowane: … |
| 13. | Standardowe bezprzewodowe przesyłanie danych do PC | TAK |  |
| 14. | Odporna na kurz i wodę walizka transportowa dla systemu | TAK |  |
| 15. | Zestaw do przeprowadzania kalibracji gazowej i objętościowej, 1 kpl. z dodatkową butlą gazu kalibracyjnego | TAK |  |
| 16. | Laptop o konfiguracji: procesor zapewniający sprawne działanie laptopa, przekątna ekranu min. 15”, dysk SSD- min. 240GB, pamięć RAM min. 4 GB, system operacyjny zapewniający sprawną i bezawaryjną pracę. Konfiguracja ma zapewnić sprawne działanie urządzenia oraz oprogramowania. Drukarka atramentowa, kolorowa, z pełnym kompletem tuszy. | TAK |  |
| III. Wykonywanie badań w terenie i w wodzie: |  |  |  |
| 1. | System odporny na warunki pogodowe, wodę i kurz wg. standardu min. IP44 | TAK | Podać parametry oferowane: … |
| 2. | Moduł umożliwiający badanie pływaków w basenie | TAK |  |
| 3. | Jedno, zintegrowane oprogramowanie dla badań w laboratorium i w wodzie | TAK |  |
| IV. Funkcje oprogramowania: |  |  |  |
| 1. | Podgląd w czasie rzeczywistym przebiegu O2 i CO2 podczas testu | TAK |  |
| 2. | Podgląd innych danych online podczas testu | TAK |  |
| 3. | Przegląd danych w formie tabel i graficznej | TAK |  |
| 4. | Krzywe przepływu objętości gazu podczas wysiłku na tle wartości spoczynkowych | TAK |  |
| 5. | Kontrola ergometru i bieżni przez łącze RS232, USB lub łącze Ethernet 485 | TAK | Podać parametry oferowane: … |
| 6. | Automatyczne i ręczne wyznaczanie progu anaerobowego | TAK |  |
| 7. | Możliwość definiowania własnych protokołów ćwiczeń wg potrzeb badawczych | TAK |  |
| 8. | Możliwość natychmiastowego druku wyników | TAK |  |
| 9. | Możliwość podłączenia do zewnętrznego EKG | TAK |  |
| V. Inne wymagania: |  |  |  |
| 1. | Spełnianie wymagań co najmniej MDD 93/42 EEC | TAK | Podać parametry oferowane: … |
| 2. | Okres gwarancyjny | TAK, min. 12 miesięcy | Gwarancja oferowana: ….. miesięcy. |
| 3. | Okres pogwarancyjny – dostępność części min. 5 lat | TAK | Dostępność części po upływie gwarancji przez: ….. lat |
| 4. | Instrukcja w języku polskim | TAK |  |
| 5. | Pierwsze uruchomienie | TAK |  |
| 6. | Szkolenie dla obsługi kupującego bezpośrednio po uruchomieniu | TAK |  |
| VI. Szczegółowe parametry techniczne urządzenia: |  |  |  |
| Analiza tlenu: |  |  |  |
| 1. | Czujnik typu elektrochemicznego | TAK |  |
| 2. | Zakres pomiaru | 0 – 60% | Podać parametry oferowane: … |
| 3. | Czas reakcji (odpowiedzi) |  120 ms | Podać parametry oferowane: … |
| 4. | Dokładność pomiaru | ³ 0,01%-0,02% | Podać parametry oferowane: … |
| Analiza dwutlenku węgla: |  |  |  |
| 1. | Czujnik typu absorber podczerwieni | TAK |  |
| 2. | Zakres pomiaru | 0 – 10% | Podać parametry oferowane: … |
| 3. | Czas reakcji (odpowiedzi) |  120 ms | Podać parametry oferowane: … |
| 4. | Dokładność pomiaru | ³ 0,01%-0,02% | Podać parametry oferowane: … |
| Pomiar przepływu |  |  |  |
| 1. | Cyfrowa dwukierunkowa turbina pomiarowa Ø28mm | TAK | Podać parametry oferowane: … |
| 2. | Dokładność pomiaru | ³ 0-5% | Podać parametry oferowane: … |
| 3. | Zakres przepływu | co najmniej 0 - 15 l/s | Podać parametry oferowane: … |
| 5. | Opór przepływomierza (przy 14 l/s) | max 0,9 cm H2O/l/s przy 14 l/s | Podać parametry oferowane: … |
| VII. Akcesoria opcjonalne, możliwe do zakupu w późniejszym terminie: |  |  |  |
| 2. | Moduł telemetrii o dużym zasięgu | TAK, min. 900m |  |
| 3. | Moduł synchronizacji danych z urządzeń zewnętrznych oparty o ANT+ | TAK |  |
| 4. | Moduł pulsoksymetrii | TAK |  |
| 5. | Moduł spirometrii | TAK |  |
| 6. | Moduł do badań EKG – przewodowy, z oprogramowaniem diagnostycznym | TAK |  |
| 7. | Moduł do badań EKG - bezprzewodowy, z oprogramowaniem diagnostycznym | TAK |  |
| VIII BIEŻNIA: Wymiary ścieżki i cechy użytkowe: |  |  |  |
| 1. | Długość min: 170 cm | TAK, podać |  |
| 2. | Szerokość: min 65 cm | TAK, podać |  |
| 3. | Zakres prędkości: min. 0 – 40 km/h | TAK, podać |  |
| 4. | Rozdzielczość: max. 0,2 km/h | TAK, podać |  |
| 5. | Dokładność: min. 1% | TAK, podać |  |
| 6. | Zakres podnoszenia: minimum 0 do +24% | TAK, podać |  |
| 7. | Rozdzielczość: min 0,2% | TAK, podać |  |
| 8. | Dokładność: min 0,3% | TAK, podać |  |
| 9. | Dopuszczalne obciążenie: min. 200 kg | TAK, podać |  |
| 10. | Wymiary całkowite bieżni: maks. 250 x 110 x 140 cm (ścieżka na wysokości max. 40 cm) | TAK, podać |  |
| 11. | Interfejs: cyfrowy RS 232 | TAK |  |
| IX Wyświetlacz parametrów |  |  |  |
| 1. | Prędkość, czas biegu (zużycie energii i, moc w watach ), droga, nachylenie, częstość akcji serca. | TAK |  |
| X Zabezpieczenia |  |  |  |
| 1. | Wyłącznik bezpieczeństwa na panelu sterowania | TAK |  |
| 2. | Poręcze zabezpieczające | TAK |  |
| 3. | Wysięgnik, uprząż i kamizelka z wyłącznikiem bezpieczeństwa | TAK |  |
| XI Silnik |  |  |  |
| 1. | Jednofazowy, max. 3,3kW | TAK, podać |  |
| 2. | Zasilanie: 230/240V, 50Hz | TAK, podać |  |
| XII Kontrola pulsu |  |  |  |
| 1. | Pomiar pulsu: system bezprzewodowy typu POLAR, 1 kanałowy | TAK |  |
| 2. | Pomiar i wyświetlanie pulsu w czasie rzeczywistym | TAK |  |