|  | WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

ZP/UR/21/2014                                                                                    Załącznik nr 1.1 do Siwz

Opis przedmiotu zamówienia

„Dostawa aparatury i  urządzeń  do Przyrodniczo - Medycznego Centrum Badań Innowacyjnych”

Zamówienie zostało podzielone na 5 niezależnych części / zadań:

Zadanie nr 1: Dostawa komory inkubacyjnej oraz aparatury do aktywacji i zmiany struktury wody.

Zadanie nr 2: Dostawa zestawu do rozdziału i transferblottingu białek wraz z zasilaczem i membranami oraz zestawem do przyrządzania żeli poliakryalmidowych.

Zadanie nr 3: Dostawa aparatów do EMG oraz urządzenia do ćwiczeń funkcjonalnych w podwieszeniu.

Zadanie nr 4: Dostawa bieżni ruchomej.

- Zadanie nr 5: Dostawa cyfrowej stacji roboczej oraz płytki z elementem grzejnym.

Zadanie nr 1: Dostawa komory inkubacyjnej oraz aparatury do aktywacji i zmiany struktury wody.

Specyfikacja Techniczna:

| Nazwa | Wymagane parametry techniczne oraz funkcje |
| --- | --- |
| 1. Komora inkubacyjna z atmosferą CO2 z generatorem i detektorem pola elektromagnetycznego | Komora inkubacyjna z atmosferą CO2 z generatorem i detektorem pola elektromagnetycznego składająca się z 2 elementów: A) inkubator do hodowli komórkowych z atmosferą CO2 B) laboratoryjny / naukowy generator pola magnetycznego i elektrycznego |
|  | A) Inkubator do hodowli komórkowych z atmosferą CO2 - Pojemność komory min. 142 litry max. 175 litrów. - Łagodny system ogrzewania komory (naturalna konwekcja). - Brak wentylatora w komorze. - Komora ze stali nierdzewnej. - Komora bezszwowa z zaokrąglonymi narożnikami. - Na wyposażeniu nie więcej niż 4 półki. - Półki umieszczane na składanym stelażu łatwym do demontażu. - Programowanie temperatury i poziomu CO2 z funkcją Auto-Zero. - Minimalny zakres temperatury: 4°C powyżej temp. otoczenia do +50°C. - Minimalny zakres kontroli stężenia CO2 : 0,2 – 20%. - Minimalny zakres kontroli stężenia O2: 1-19%. - Dokładność odczytu i regulacji temperatury: +/-0,1°C lub precyzyjniejsza. - Dokładność odczytu i regulacji stężenia CO2: +/- 0,1% lub precyzyjniejsza. - Poziom wilgotności w komorze przy 37°C: do min. 95%. - Filtr HEPA na linii zasilania CO2. - Czujnik CO2 na podczerwień. - Wyświetlacz ciekłokrystaliczny parametrów pracy inkubatora. - Pamięć i wyświetlanie parametrów pracy co najmniej z ostatnich 72h. - Alarm audio-wizualny. - Port dostępu o średnicy 20-30 mm. - Wymiary zewnętrzne nie większe niż: 70x70 cm (szerokość x głębokość). - Funkcja autosterylizacji - Na wyposażeniu reduktor CO2 i N2 |
|  | B) laboratoryjny / naukowy generator pola magnetycznego i elektrycznego Generator składa się z : - Komory generatora - Modułu elektroniki - Oprogramowania Zasilanie : 230V/50Hz - Komora generatora Komora generatora o przekroju cylindrycznym średnicy wewnętrznej nie mniejszej niż 120 mm i zewnętrznej nie większej niż 250 mm. Maksymalna wielkość próbki w kształcie krążka umieszczonej we wnętrzu generatora osiowo : średnica 110mm, grubość 20mm - Moduł elektroniki Zakres wytwarzanych pól magnetycznych: Przebiegi sinusoidalne: Zakres 1: 0 …. 100 uT lub szerszy ze skokiem max 10 uT 0,01 Hz ......1 Hz lub szerszy ze skokiem max 0,01 Hz Zakres 2: 0 …. 100 uT lub szerszy ze skokiem max 10 uT 1 Hz ......10 Hz lub szerszy ze skokiem max 0,1 Hz Zakres 3: 0 …. 100 uT lub szerszy ze skokiem max 10 uT 10 Hz ......1000 Hz lub szerszy ze skokiem max 1 Hz Zakres 4: 0….. 2 mT lub szerszy ze skokiem max 100 uT 0,01 Hz ......1 Hz lub szerszy ze skokiem max 0,01 Hz Zakres 5: 0….. 2 mT lub szerszy ze skokiem max 100 uT 1 Hz ......10 Hz lub szerszy ze skokiem max 0,1 Hz Zakres 6: 0….. 2 mT lub szerszy ze skokiem max 100 uT 10 Hz ......1000 Hz lub szerszy ze skokiem max 1 Hz Zakres 7: 2 mT ……30 mT lub szerszy ze skokiem max 1 mT 10 Hz ......1000 Hz lub szerszy ze skokiem max 1 Hz Zakres wytwarzanych pól elektrycznych: Zakres 1: 0 ….. 1 V lub szerszy 1 Hz……. 100 Hz lub szerszy ze skokiem max 1 Hz Zakres 2: 0 …... 1 V lub szerszy - …… 70 kHz lub szerszy ze skokiem max 100 Hz - Oprogramowanie Oprogramowanie generatora umożliwia zaprogramowanie zmian pola magnetycznego, wartości jego amplitudy oraz czasu trwania procesu. Komunikacja generatora z komputerem poprzez USB. |
|  | Gwarancja min. 12 miesięcy od daty protokolarnego odbioru urządzenia w miejscu instalacji u Zamawiającego. Czas reakcji serwisowej max 72 godz. Czas naprawy max 21 dni kalendarzowych. Instrukcja obsługi w języku polskim. Instruktaż obsługi, dostawę i instalację w siedzibie Zamawiającego pokrywa Wykonawca. |
| 2. Aparatura do aktywacji i zmiany struktury wody | Aparatura do aktywacji i zmiany struktury wody składająca się z następujących elementów: A) Jonizator wody B) Aktywator wody |
|  | A) Jonizator wody - umożliwia uzyskiwanie wody o pH w zakresie od 3 do 11 lub szerszym - min. 9 płyt jonizujących - rodzaj płyt jonizujących: pełne - maksymalny poziom ORP min. -900 mV - system filtracji: filtr z węgla aktywnego z powłoką antybakteryjną - przepływ wody min. 4 l/minutę - urządzenie posiada wyświetlacz LCD - temperatura pracy urządzenia w zakresie 5-40ºC lub szerszym - obudowa urządzenia wykonana z materiału odpornego na zmianę koloru, promieniowanie UV oraz zarysowania - typ urządzenia: podblatowe |
|  | B) Aktywator wody - umożliwia uzyskanie oczyszczonej wody przez ekstremalne wirowanie z jednoczesną, powtarzaną zmianą kierunku wirowania, w kombinacji z intensywnym mechanicznym wirowaniem (bez użycia prądu) i z dodatkowym silnym namagnetyzowaniem - urządzenie umożliwia: całkowite oczyszczenie wody, wzbogacenie tlenem (bez nasycania tlenem), jonizację wody, odpowiednie uszeregowanie molekuł wody, zmianę struktury osadów (miękka woda), usunięcie wibracji o częstotliwościach charakterystycznych dla szkodliwych substancji - przepływ wody (ilość litrów na godzinę: przy ciśnieniu 4 bary: min. 850 l; 5 barów: min. 1000 l; 6 barów: min. 1250 l. |
|  | Gwarancja min. 12 miesięcy od daty protokolarnego odbioru urządzenia w miejscu instalacji u Zamawiającego. Czas reakcji serwisowej max 72 godz. Czas naprawy max 21 dni kalendarzowych. Instrukcja obsługi w języku polskim. Instruktaż obsługi, dostawę i instalację w siedzibie Zamawiającego pokrywa Wykonawca. |

----------------------- --------------------------- --------------------------- ------------------------------ -----------------------------

----------------------- --------------------------- --------------------------- ------------------------------ -----------------------------

Zadanie nr 2: Dostawa zestawu do rozdziału i transferblottingu białek wraz z zasilaczem i membranami oraz zestawem do przyrządzania żeli poliakryalmidowych.

Opis przedmiotu zamówienia  -  oferowany przedmiot zamówienia

| Nazwa przedmiotu zamówienia |  | Oferowany przedmiot zamówienia (należy podać: producenta i model urządzenia) |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 Aparat do elektroforezy PAGE z modułem do blottingu 1 szt. |  |  |  |
| Lp. | Wymagane funkcje oraz parametry techniczne przedmiotu zamówienia | Funkcje oferowanego przedmiotu zamówienia | Parametry oferowanego przedmiotu zamówienia |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Aparat do elektroforezy pionowej PAGE, przeznaczony do jednoczesnej elektroforezy od 1 do 4 żeli lub większej liczby, z wykorzystaniem żeli wylewanych i dostępnych komercyjnie o różnych wymiarach (z uwzględnieniem min. 2 typów żeli: 10x10 cm, 10x8 cm). Wymiary żelu: min. 9x8 cm, | XXXX |  |
| 2 | Zbiornik na bufor z wbudowaną w podstawie spiralą do chłodzenia buforu, wyposażony w pokrywę z przewodami | TAK /NIE | XXXX |
| 3 | - Możliwość postawienia pokrywy po jej zdjęciu ze zbiornika w stabilnej pozycji pionowej w pobliżu aparatu | TAK /NIE | XXXX |
| 4 | - Platynowe elektrody, końcówki do przyłączenia kabli zasilających pokryte złotem | TAK /NIE | XXXX |
| 5 | Płytki szklane o grubości min. 2 mm do elektroforezy z wklejonymi na stałe odstępnikami, dostępna grubość spacerów min. 3 typów: 0.75mm, 1.0mm i 1.5mm Dostępne grzebienie o identycznych grubościach i kompatybilne z pipetami wielokanałowymi i MTP | XXXX |  |
| 6 | Moduł do wylewania do min. 4 żeli bez dodatkowych uszczelek/płytek | XXXX |  |
| 7 | Moduł do transferu mokrego z wykorzystaniem zbiornika elektroforetycznego, z chłodzeniem, wyposażony w min. 4 kasety oraz min. 8 przekładek piankowych | XXXX |  |
| 8 | Wyposażenie: -zbiornik na bufor z wbudowaną w podstawie spiralą do chłodzenia buforu; -pokrywa bezpieczeństwa z przewodami zasilającymi; -moduł do elektroforezy; -moduł do wylewania 1-4 żeli równocześnie lub większej liczby; -płytka zaślepiająca umożliwiająca wylewanie i prowadzenie rozdziału tylko na jednym żelu; -zestaw płytek szklanych z wklejonym odstępnikiem o grubości min. 1 mm, umożliwiający prowadzenie dwóch rozdziałów jednocześnie -min. 2 grzebienie teflonowe, min. 10-dołkowe, min. 1mm, min. 45µl/dołek -zestaw płytek podziałowych do wylewania i elektroforezy min. 4 płytek jednocześnie, min. 10-dołkowych, min. 1mm, min. 45 μl/dołek -min. 2 grzebienie, min. 15-dołków, min. 1 mm, min. 25 μl/dołek | XXXX |  |
| 9 | Instrukcja obsługi w języku polskim i angielskim | TAK /NIE | XXXX |
| 10 | Koszty transportu, instalacji oraz instruktażu z zakresu obsługi urządzenia oraz analizy danych dla min. 4 osób, u Zamawiającego pokrywa Wykonawca | TAK /NIE | XXXX |
| 11 | Termin realizacji 30 dni od daty podpisania (zawarcia) umowy | TAK /NIE | XXXX |
| 12 | Pełna gwarancja na wszystkie oferowane urządzenia wchodzące w skład oferowanego aparatu min. 36 miesięcy od daty protokolarnego odbioru urządzenia w miejscu instalacji u Zamawiającego | XXXX |  |
| 13 | Minimum 10 letni okres gwarantowania dostępności części zamiennych | TAK /NIE | XXXX |
| 14 | Czas reakcji serwisowej max. 72 godz. | TAK /NIE | XXXX |
| 15 | Czas naprawy max. 21 dni kalendarzowych, w przypadku dłuższego czasu naprawy zapewnienie sprzętu zastępczego | TAK /NIE | XXXX |
| 1.2 Zasilacz do elektroforezy i blottingu 1 szt. |  |  |  |
| 1 | Minimum dwa tryby pracy: Elektroforeza: zakresy 0-400V lub szerszy i 0-500mA lub szerszy, krok max. 1V, 1mA Blotting: zakresy 0- 200V lub szerszy i 0-1000mA lub szerszy, krok max. 1V, 1mA Maksymalna moc: minimum 200W Funkcja automatycznej zmiany parametru stabilizacji (Autocrossover) | XXXX |  |
| 2 | Wbudowany zegar pracy w zakresie 0-900 minut lub szerszym z funkcją wyświetlania pozostałego czasu pracy, tryb pracy ciągłej | XXXX |  |
| 3 | Wyświetlacz LCD parametrów pracy i parametrów nastawionych, diody kontrolne informujące o aktualnym statusie urządzenia | TAK /NIE | XXXX |
| 4 | Minimum 4 wyjścia równoległe | XXXX |  |
| 5 | Temperatura pracy w zakresie 0-40oC lub szerszym, RH% 95% ±5% niekondensująca | XXXX |  |
| 6 | Zasilanie 230V/50Hz, pobór mocy nie większy niż 250 W | TAK /NIE | XXXX |
| 7 | Instrukcja obsługi w języku polskim i angielskim | TAK /NIE | XXXX |
| 8 | Koszty transportu, instalacji oraz instruktażu z zakresu obsługi urządzenia oraz analizy danych dla min. 4 osób, u Zamawiającego pokrywa Wykonawca | TAK /NIE | XXXX |
| 9 | Termin realizacji 30 dni od daty podpisania (zawarcia) umowy | TAK /NIE | XXXX |
| 10 | Pełna gwarancja na wszystkie oferowane urządzenia wchodzące w skład oferowanego aparatu min. 36 miesięcy od daty protokolarnego odbioru urządzenia w miejscu instalacji u Zamawiającego | XXXX |  |
| 11 | Minimum 10 letni okres gwarantowania dostępności części zamiennych | TAK /NIE | XXXX |
| 12 | Czas reakcji serwisowej max. 72 godz. | TAK /NIE | XXXX |
| 13 | Czas naprawy max. 21 dni kalendarzowych, w przypadku dłuższego czasu naprawy zapewnienie sprzętu zastępczego | TAK /NIE | XXXX |
| 1.3 Zestaw do blottingu typu SemiDry 1 szt. |  |  |  |
| 1 | Aparat do techniki blottingu typu SemiDry Przeznaczony do transferu białek o masie do 150kD | TAK /NIE | XXXX |
| 2 | Elektrody min. 20x16cm, wykonane z: Anoda: stop tytanu pokryty platyną Katoda: stal nierdzewna | XXXX |  |
| 3 | Wbudowana spirala do chłodzenia urządzenia w trakcie pracy | TAK /NIE | XXXX |
| 4 | Możliwość pracy przy natężeniu prądu nie mniej niż 5mA/cm2 | TAK /NIE | XXXX |
| 5 | Czasu transferu białek o masie do 150kD w zakresie 10-30 minut | TAK /NIE | XXXX |
| 6 | Możliwość używania dwóch buforów anodowych i jednego katodowego do transferu białek o zróżnicowanej masie molowej | TAK /NIE | XXXX |
| 7 | - Zasilacz do elektroblottingu | TAK /NIE | XXXX |
| 8 | Stabilizacja: Napięcia w zakresie 0-300V lub szerszym, natężenia prądu w zakresie 0-2000mA lub szerszym, mocy w zakresie 0-300W lub szerszym, Rozdzielczość max. 1V, 1mA, 1W Zegar pracy w zakresie 0-99 godz. lub dłuższym Integracja czasowa w zakresie 0-99.9kVh lub szerszym z automatyczną zmianą parametru stabilizacji (Autocrossover) | XXXX |  |
| 9 | Wyświetlacz LCD/LED, minimum 2x16 znaków parametrów pracy, Min. 9 programów użytkownika, min. 9 kroków/ program, pamięć minimum 3500 wartości + nr programu i + kroku Interwał 0-1min. lub szerszy , krok max. 1 sek. Zabezpieczenie programatora hasłem | XXXX |  |
| 10 | Minimum 4 wyjścia równoległe | TAK /NIE | XXXX |
| 11 | Wymiary: nie większe niż 30x25x15cm ±1cm, | TAK /NIE | XXXX |
| 12 | Temperatura pracy w zakresie 0-40oC lub szerszym, RH% 95% ±5% niekondensująca | TAK /NIE | XXXX |
| 13 | Zasilanie 230V/50Hz, pobór mocy nie większy niż 400 W | TAK /NIE | XXXX |
| 14 | Instrukcja obsługi w języku polskim i angielskim | TAK /NIE | XXXX |
| 15 | Koszty transportu, instalacji oraz instruktażu z zakresu obsługi urządzenia oraz analizy danych dla min. 4 osób, u Zamawiającego pokrywa Wykonawca | TAK /NIE | XXXX |
| 16 | Termin realizacji 30 dni od daty podpisania (zawarcia) umowy | TAK /NIE | XXXX |
| 17 | Pełna gwarancja na wszystkie oferowane urządzenia wchodzące w skład oferowanego aparatu min. 36 miesięcy od daty protokolarnego odbioru urządzenia w miejscu instalacji u Zamawiającego | XXXX |  |
| 18 | Minimum 10 letni okres gwarantowania dostępności części zamiennych | TAK /NIE | XXXX |
| 19 | Czas reakcji serwisowej max. 72 godz. | TAK /NIE | XXXX |
| 20 | Czas naprawy max. 21 dni kalendarzowych, w przypadku dłuższego czasu naprawy zapewnienie sprzętu zastępczego | TAK /NIE | XXXX |

UWAGA !!

- W rubryce obok nazwy przedmiotu zamówienia podanej przez Zamawiającego, Wykonawca obowiązkowo wpisuje producenta i model oferowanego przedmiotu zamówienia.

- W kolumnie 3 należy przekreślić odpowiedni znacznik TAK lub NIE zostawiając właściwy, odpowiadający prawidłowej odpowiedzi.

- W kolumnie 4 należy wpisać wszystkie parametry oferowanego przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem z kolumny 2.

- Niespełnienie choćby jednego z parametrów lub funkcji wymaganych w opisie (kolumna 2) spowoduje odrzucenie oferty.

----------------------- --------------------------- --------------------------- ------------------------------ -----------------------------

----------------------- --------------------------- --------------------------- ------------------------------ -----------------------------

Zadanie nr 3: Dostawa aparatów do EMG oraz urządzenia do ćwiczeń funkcjonalnych w podwieszeniu.

Opis przedmiotu zamówienia  -  oferowany przedmiot zamówienia

| Nazwa przedmiotu zamówienia |  | Oferowany przedmiot zamówienia (należy podać: producenta i model urządzenia) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Poz. nr 1 8 - kanałowy aparat do EMG, 1 szt. |  |  |  |  |
| Lp. | Wymagane funkcje oraz parametry techniczne przedmiotu zamówienia | Funkcje oferowanego przedmiotu zamówienia |  | Parametry oferowanego przedmiotu zamówienia |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |
| 1. | Min. 8 bezprzewodowych czujników do pomiaru sygnału EMG | TAK/NIE |  | xxx |
| 2. | Wyposażenie każdego czujnika EMG w akcelerometr 3-osiowy | TAK/NIE |  | xxx |
|  | Czas pracy czujnika – przynajmniej 8 godzin | xxx |  |  |
|  | Odbiór sygnału z modułów w czasie rzeczywistym | xxx |  |  |
|  | Opóźnienie między czujnikami a jednostką centralną – nie więcej niż 50 ms | xxx |  |  |
| 4. | Częstotliwość próbkowania – pomiędzy 140 Hz a 3000 Hz lub szerszym | xxx |  |  |
| 6. | Zasięg sygnału – przynajmniej 20 metrów | xxx |  |  |
| 7. | Oprogramowanie (możliwości): zapis danych z czujników w czasie rzeczywistym | TAK/NIE |  | xxx |
|  | wizualizacja zarejestrowanych danych z czujników EMG i akcelerometrów | TAK/NIE |  | xxx |
|  | archiwizacja danych do bazy pacjentów | TAK/NIE |  | xxx |
|  | tworzenie raportów z przeprowadzonych badań i ich wydruk | TAK/NIE |  | xxx |
|  | analiza danych dla danego pacjenta | TAK/NIE |  | xxx |
|  | zapis sygnału video | TAK/NIE |  | xxx |
| 8. | Laptop skonfigurowany do obsługi urządzenia | TAK/NIE |  | xxx |
| 10. | Samoprzylepne elektrody lub podkłady- minimum 200 sztuk | xxx |  |  |
| 11. | Gwarancja min. 24 miesiące | xxx |  |  |
| 12. | Dostawa i szkolenie bezpłatne | TAK/NIE |  | xxx |
| 13. | Szkolenie dla dowolnej liczby osób. | TAK/NIE |  | xxx |
| Nazwa przedmiotu zamówienia |  | Oferowany przedmiot zamówienia (należy podać: producenta i model urządzenia) |  |  |
| Poz. nr 2 2 - kanałowy aparat do EMG, ćwiczeń biofeedback’u i elektrostymulacji, 1 szt. |  |  |  |  |
| Lp. | Wymagane funkcje oraz parametry techniczne przedmiotu zamówienia | Funkcje oferowanego przedmiotu zamówienia | Parametry techniczne oferowanego przedmiotu zamówienia |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |
|  | Dwa kanały EMG z wizualizacją krzywej EMG na ekranie urządzenia | TAK/NIE | xxx |  |
|  | Oprogramowanie (możliwości): wizualizacja zarejestrowanych danych z czujników EMG | TAK/NIE | xxx |  |
|  | archiwizacja danych do bazy pacjentów | TAK/NIE | xxx |  |
|  | tworzenie raportów z przeprowadzonych badań i ich wydruk | TAK/NIE | xxx |  |
|  | analiza danych dla danego pacjenta | TAK/NIE | xxx |  |
|  | opcja biofeedback | TAK/NIE | xxx |  |
|  | Gwarancja min. 24 miesiące | xxx |  |  |
|  | Dostawa i szkolenie bezpłatne | TAK/NIE | xxx |  |
|  | Szkolenie dla dowolnej liczby osób. | TAK/NIE | xxx |  |
| Nazwa przedmiotu zamówienia |  | Oferowany przedmiot zamówienia (należy podać: producenta i model urządzenia) |  |  |
| Poz. nr 3 Urządzenie do ćwiczeń funkcjonalnych w podwieszeniu, 1 szt. |  |  |  |  |
| 1. | Aparat do montażu pod sufitem i/lub na ścianie | TAK/NIE | xxx |  |
| 2. | Aparaty – min. 2 – umożliwiające częściowe lub całkowite odciążenie kończyn i tułowia | TAK/NIE |  |  |
| 3. | Aparat umożliwiający przeprowadzenie ćwiczeń z rotacją | TAK/NIE | xxx |  |
| 4. | Akcesoria: Podwieszki - min. 5 szt | xxx |  |  |
|  | Linki – min. 4 szt. | xxx |  |  |
|  | Linki elastyczne – min. 4 szt. | xxx |  |  |
| 5. | Gwarancja min. 24 miesiące | xxx |  |  |
| 6. | Dostawa, montaż i szkolenie bezpłatne | TAK/NIE | xxx |  |
| 7. | Szkolenie dla dowolnej liczby osób | TAK/NIE | xxx |  |

UWAGA !!

- W rubryce obok nazwy przedmiotu zamówienia podanej przez Zamawiającego, Wykonawca obowiązkowo wpisuje producenta i model oferowanego przedmiotu zamówienia.

- W kolumnie 3 należy przekreślić odpowiedni znacznik TAK lub NIE zostawiając właściwy, odpowiadający prawidłowej odpowiedzi.

- W kolumnie 4 należy wpisać wszystkie parametry oferowanego przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem z kolumny 2.

- Niespełnienie choćby jednego z parametrów lub funkcji wymaganych w opisie (kolumna 2) spowoduje odrzucenie oferty.

----------------------- --------------------------- --------------------------- ------------------------------ -----------------------------

----------------------- --------------------------- --------------------------- ------------------------------ -----------------------------

Zadanie nr 4: Dostawa bieżni ruchomej.

Opis przedmiotu zamówienia  -  oferowany przedmiot zamówienia

| Nazwa przedmiotu zamówienia |  | Oferowany przedmiot zamówienia (należy podać: producenta i model urządzenia) |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Poz. nr 1 Specjalistyczna bieżnia ruchoma |  |  |  |
| Lp. | Wymagane funkcje oraz parametry techniczne przedmiotu zamówienia | Funkcje oferowanego przedmiotu zamówienia | Parametry oferowanego przedmiotu zamówienia |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Bieżnia ruchoma z napędem elektrycznym do treningu i obiektywnej oceny charakterystycznych parametrów chodu (np. prędkość chodu, długość kroku itp.) oraz postawy. | TAK / NIE | XXXX |
| 2. | Bieżnia powinna posiadać wbudowany system czujników i oprogramowanie umożliwiające analizę poszczególnych faz chodu. | TAK / NIE | XXXX |
| 3. | Bieżnia powinna posiadać powierzchnie pomiarową nie mniejszą niż 90 x 40 cm. | XXXX |  |
| 4. | Bieżnia powinna mieć możliwość do uzyskania prędkość w granicach 0,3 do 16 km/h lub szerszym | XXXX |  |
| 5. | Powierzchnia pasa nie mniejsza niż 140x40 cm | XXXX |  |
| 6. | Moc silnika napędowego bieżni od 1 kW do 2,5 kW. | XXXX |  |
| 7. | Wymiary zewnętrze bieżni (długość x szerokość x wysokość) nie powinny przekraczać 220x100x200. | XXXX |  |
| 8. | Elewacja bieżni w zakresie -1 % do minimum 14%. | XXXX |  |
| 9. | Wysokość ścieżki bieżni nie większa niż 20 cm. | XXXX |  |
| 10. | Waga ćwiczącego max. 140 kg. | XXXX |  |
|  | Oprogramowanie |  |  |
| 11. | Oprogramowanie powinno pozwalać na uzyskanie danych o podstawowych parametrach chodu oraz posiadać wbudowane programy treningowe. | TAK / NIE | XXXX |
| 12. | Oprogramowanie powinno mieć wbudowane raporty oceny chodu i raporty treningowe oraz powinno posiadać łatwą możliwość transmisji danych do analizy. | TAK / NIE | XXXX |
| 13. | Urządzenie musi posiadać wymagane w Polsce certyfikaty dla zastosowań medycznych | TAK / NIE | XXXX |
|  | Gwarancje |  |  |
| 14. | Czas reakcji serwisu maksimum 48 godzin | TAK / NIE | XXXX |
| 15. | Czas naprawy maksymalnie 21 dni kalendarzowych, w przypadku dłuższego czasu naprawy zapewnienie sprzętu zastępczego | TAK / NIE | XXXX |
| 16. | Koszty transportu, instalacji oraz instruktażu z zakresu obsługi urządzenia u Zamawiającego pokrywa Wykonawca | TAK / NIE | XXXX |
| 17. | Termin realizacji 30 dni od daty podpisania (zawarcia) umowy | TAK / NIE | XXXX |
| 18. | Pełna gwarancja na wszystkie oferowane urządzenia wchodzące w skład oferowanego aparatu minimum 24 miesiące od daty protokolarnego odbioru urządzenia w miejscu instalacji u Zamawiającego | XXXX |  |
| 19. | Minimum 10 letni okres gwarantowania dostępności części zamiennych | TAK / NIE | XXXX |

UWAGA !!

- W rubryce obok nazwy przedmiotu zamówienia podanej przez Zamawiającego, Wykonawca obowiązkowo wpisuje producenta i model oferowanego przedmiotu zamówienia.

- W kolumnie 3 należy przekreślić odpowiedni znacznik TAK lub NIE zostawiając właściwy, odpowiadający prawidłowej odpowiedzi.

- W kolumnie 4 należy wpisać wszystkie parametry oferowanego przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem z kolumny 2.

- Niespełnienie choćby jednego z parametrów lub funkcji wymaganych w opisie (kolumna 2) spowoduje odrzucenie oferty.

----------------------- --------------------------- --------------------------- ------------------------------ -----------------------------

----------------------- --------------------------- --------------------------- ------------------------------ -----------------------------

- Zadanie nr 5: Dostawa cyfrowej stacji roboczej oraz płytki z elementem grzejnym.

| Nazwa przedmiotu zamówienia Poz. nr 1 Cyfrowa stacja robocza w patomorfologii, cytologii oraz hematologii |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lp. |  | Wymagane funkcje oraz parametry techniczne przedmiotu zamówienia |
| 1 |  | 2 |
| 1. |  | Skaner preparatów histologicznych z podajnikiem na min. 12 preparatów o rozmiarach preparatu 25 na 75 mm zaprojektowany od podstaw jako specjalistyczne urządzenie do skanowania preparatów. |
| 2. |  | Skanowanie preparatu w jasnym polu i możliwość rozbudowy o fluorescencję do 9 kanałów i FISH, obszarami przy pomocy cyfrowej kamery (area scanning) z autofokusem w jasnym polu i fluorescencji. |
| 3. |  | Kamera kolorowa min. 4,0 megapikseli, rozmiar piksela max. 5,5 x 5,5 μm, do jasnego pola; zmiana kamer łatwo dostępna na zewnątrz urządzenia przez Użytkownika. |
| 4. |  | Obiektyw suchy (nie immersyjny): 20x o aperturze numerycznej co najmniej 0,8 klasy PLAN APO. |
| 5. |  | Obiektyw suchy (nie immersyjny): 40x o aperturze numerycznej co najmniej 0.95 klasy PLAN APO. |
| 6. |  | Rozdzielczości skanowania: |
| 7. |  | obiektyw 20x – minimum 0,25 mikrometra na piksel |
| 8. |  | obiektyw 40x – minimum 0,12 mikrometra na piksel |
| 9. |  | Prędkość skanowania poniżej 90 s/cm² |
| 10. |  | Zapis plików w formatach (co najmniej): .JPG, .BMP, .PNG. Zapis preparatów wirtualnych w formacie własnym, (podać jaki) Kompresja (co najmniej) : JPG, JPEGXR, JPG2000. |
| 11. |  | Możliwość pobierania fragmentów obrazów o różnej ostrości (zbieranie stosów w osi „Z” i składanie ich (extended focus) z co najmniej 30 warstw). Moduł czytnika kodów kreskowych dla kodów 1D & 2D. |
| 12. |  | Oprogramowanie obsługi skanera i oprogramowanie przeglądarki preparatów. |
| 13. |  | Jednostka główna stanowiąca cześć integralną skanera – wymagania minimalne: |
| 14. |  | - Procesor gwarantujący moc obliczeniową pozwalającą na obsługę specjalistycznego oprogramowania sprzętu - (podać parametry) |
| 15. |  | - min. 4 GB RAM |
| 16. |  | - min. 1 TB HDD |
| 17. |  | - nagrywarka DVD-RW |
| 18. |  | System operacyjny współpracujący z urządzeniem oraz specjalistycznym oprogramowaniem |
| 19. |  | - Monitor LCD min. 23” |
| 20. |  | Oprogramowanie do telekonsultacji dla min. pięciu użytkowników wraz serwerem min. 1 TB, nieograniczona liczba zarejestrowanych uczestników. Pozwala na przeglądanie preparatów, administrowanie nimi. Licecja bezterminowa. Możliwość rozszerzenia o nakładkę edukacyjno-egzaminacyjną. |
| 21. |  | Czas dostawy max. 30 dni |
| 22. |  | Gwarancja na sprzęt min. 12 miesięcy. |
| 23. |  | Aktualizacja oprogramowania przez okres min. 24 miesięcy. |
| 24. |  | Autoryzowany serwis, wykonujący usługi w zakresie napraw, konserwacji i kalibracji |
| 25. |  | Czas reakcji serwisowej max. 72 godz. |
| 26. |  | Czas naprawy max. 21 dni kalendarzowych, w przypadku dłuższego czasu naprawy zapewnienie sprzętu zastępczego |
| 27. |  | Dostawę do siedziby Zamawiającego pokrywa Wykonawca |
| Nazwa przedmiotu zamówienia |  |  |
| Poz. nr 2 Płytka z elementem grzejnym |  |  |
| Lp. | Wymagane funkcje oraz parametry techniczne przedmiotu zamówienia |  |
| 1 | 2 |  |
|  | Płytka grzejna 6-dołkowa do mikroskopu odwróconego |  |
|  | Płytka umożliwia jednoczesną obserwację wielu procesów z wykorzystaniem mikroskopu odwróconego ze stolikiem skanującym |  |
|  | płytki laminowane z grzaniem elektrycznym |  |
|  | średnica otworów obserwacyjnych – min. 22 mm |  |
|  | układ umożliwiający obserwację na płytkach plastikowych |  |
|  | cztery śruby do poziomowania dla wyrównania obrazu w osi optycznej |  |
|  | układ kompatybilny ze stolikiem skanującym i oprogramowaniem mikroskopu |  |
|  | Autoryzowany serwis, wykonujący usługi w zakresie napraw, konserwacji i kalibracji |  |
|  | Czas reakcji serwisowej max. 72 godz. |  |
|  | Czas naprawy max. 21 dni kalendarzowych, w przypadku dłuższego czasu naprawy zapewnienie sprzętu zastępczego |  |
|  | Dostawę do siedziby Zamawiającego pokrywa Wykonawca |  |
|  | Gwarancja na sprzęt min. 12 miesięcy. |  |