|  | WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

ZP/UR/24/2014                                                                                    Załącznik nr 1.1 do Siwz

„Opis przedmiotu zamówienia

– oferowany przedmiot zamówienia”

„Dostawa aparatury medycznej, oprogramowania i  urządzeń  do Przyrodniczo - Medycznego Centrum Badań Innowacyjnych”

Zamówienie zostało podzielone na 13 niezależnych części / zadań:

Zadanie nr 1:  Sprzęt do Laboratorium Biologii Molekularnej.

Zadanie nr 2: Ergospirometr oraz system do rehabilitacji kardiologicznej.

Zadanie nr 3: Echokardiograf.

Zadanie nr 4: Archiwum do preparatów.

- Zadanie nr 5: Zestaw sprzętu medycznego diagnostyczno-pomiarowego.

- Zadanie nr 6: Wielkogabarytowy komputerowy podoskop przeznaczony do diagnostyki niemowląt.

Zadanie nr 7: Mikroskop fluorescencyjny prosty z oprogramowaniem, mikroskop z kontrastem

fazy oraz mikroskop z kontrastem fazy z wbudowaną kamerą cyfrową.

Zadanie nr 8: Oprogramowanie umożliwiające obliczanie wartości energetycznej, odżywczej

diet oraz kosztów przygotowanych jadłospisów.

Zadanie nr 9: Specjalistyczne oprogramowanie do obliczeń w dietetyce.

Zadanie nr 10: Aparaty do mierzenia ciśnienia, wagi lekarskie ze wzrostomierzem, mobilne łóżka szpitalne wielopozycyjne, stetoskopy lekarskie.

Zadanie nr 11: Specjalistyczne mobilne łóżko szpitalne, trenażer do badania fizykalnego, trenażer badania fizykalnego dziecka, trenażery dostępu donaczyniowego.

Zadanie nr 12: Narzędzia badawcze - kwestionariusze standaryzowane.

Zadanie nr 13: System do przeprowadzania badań nad pielęgnacją chorych.

* jeżeli w opisach jest wskazany termin reakcji serwisowej, termin naprawy lub inny termin jedynie w dniach, bez wskazani czy są to dni kalendarzowe czy robocze – należy przyjąć, iż są to dni kalendarzowe.

Zadanie nr 1:  Sprzęt do Laboratorium Biologii Molekularnej.

Opis przedmiotu zamówienia  -  oferowany przedmiot zamówienia

| Nazwa przedmiotu zamówienia |  | Oferowany przedmiot zamówienia (należy podać: producenta i model urządzenia) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Poz. nr 1 Komora wilgotnościowa do hybrydyzacji - 1 sztuka |  |  |  |  |
| Lp. | Wymagane funkcje oraz parametry techniczne przedmiotu zamówienia | Funkcje oferowanego przedmiotu zamówienia | Parametry oferowanego przedmiotu zamówienia |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |
| 1. | Programowalny system znajdujący zastosowanie w procedurze FISH i innych metodach hybrydyzacji in situ | TAK/NIE | XXXX |  |
| 2. | Przeznaczony do min. 12 szkiełek | XXXX |  |  |
| 3. | Ogrzewanie dwustronne szkiełek, | TAK/NIE | XXXX |  |
| 4. | Utrzymywanie jednakowej temperatury we wszystkich pozycjach szkiełek. | TAK/NIE | XXXX |  |
| 5. | Ekran dotykowy pozwalający na łatwe odczytywanie i programowanie | TAK/NIE | XXXX |  |
| 6. | Min. 99 programowalnych ustawień zdefiniowanych przez użytkownika | TAK/NIE | XXXX |  |
| 7. | Min. cztery tryby pracy: denaturacja / hybrydyzacja, stała standardowa, PCR in situ | TAK/NIE | XXXX |  |
| 8. | Pokrywa wyposażona w uszczelki zapewniające utrzymanie temperatury i zapewniające jednorodny rozkład wilgotności we wszystkich pozycjach szkiełek | TAK/NIE | XXXX |  |
| 9. | Zakres regulacji temperatury: min. RT+5℃~100℃ | XXXX |  |  |
| 10. | Dokładność utrzymania temperatur nie gorsza niż ±1℃ | XXXX |  |  |
| 11. | Równomierność temperatur nie gorsza niż ±1℃ | XXXX |  |  |
| 12. | Czas pracy – min. (0 min~99h59)min | XXXX |  |  |
| 13. | Czas nagrzewania (37℃ do 95℃): < 3 min | XXXX |  |  |
| 14. | Czas chłodzenia (95℃ do 45℃): < 6 min | XXXX |  |  |
| 15. | Programowana kontrola temperatury w zakresie: min. (30 -100)°C | XXXX |  |  |
| 16. | Zasilanie 230V AC, 50/60 Hz, 2A | XXXX |  |  |
| 17. | Możliwość przenoszenia danych za pomocą USB | TAK/NIE | XXXX |  |
| 18. | Kompatybilne z aparatem urządzenie umożliwiające zwirowanie próbek w zakresie standardowych objętości min. 0,2-1,5/2ml z prędkością min. 5 000 obrotów/min. | XXXX |  |  |
| 19. | Gwarancja min. 12 miesięcy | XXXX |  |  |
| 20. | Autoryzowany serwis, wykonujący usługi w zakresie napraw, konserwacji i kalibracji | TAK/NIE | XXXX |  |
| 21. | Czas reakcji serwisowej max. 72 godz. | XXXX |  |  |
| 22. | Czas naprawy max. 21 dni, w przypadku dłuższego czasu naprawy zapewnienie sprzętu zastępczego | XXXX |  |  |
| 23. | Dostawę do siedziby Zamawiającego pokrywa Wykonawca | TAK/NIE | XXXX |  |
| Nazwa przedmiotu zamówienia |  | Oferowany przedmiot zamówienia (należy podać: producenta i model urządzenia) |  |  |
| Poz. nr 2 Mieszadło horyzontalne - 1 sztuka |  |  |  |  |
| Lp. | Wymagane funkcje oraz parametry techniczne przedmiotu zamówienia | Funkcje oferowanego przedmiotu zamówienia |  | Parametry techniczne oferowanego przedmiotu zamówienia |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |
|  | Zakres prędkości: min. (5 – 50) rpm. | XXXX |  |  |
|  | Kąt nachylenia: 0°- 10° lub szerszy | XXXX |  |  |
|  | Czas pracy ustawiany min. 99 h 59 min oraz praca ciągła | XXXX |  |  |
|  | Alarm informujący o błędach | TAK/NIE |  | XXXX |
|  | Alarm informujący o zakończeniu ustawionego czasu pracy urządzenia. | TAK/NIE |  | XXXX |
|  | Ustawianie i zatwierdzanie parametrów pracy za pomocą jednego pokrętła. | TAK/NIE |  | XXXX |
|  | Wyświetlacz LCD z funkcją podświetlenia | TAK/NIE |  | XXXX |
|  | Programowanie: min. 10 kroków,min.6 programów | XXXX |  |  |
|  | Moc silnika max. 35W | XXXX |  |  |
|  | Zabezpieczenie przed przeciążeniem | TAK/NIE |  | XXXX |
|  | Gwarancja minimum: 12 miesięcy | XXXX |  |  |
|  | Autoryzowany serwis, wykonujący usługi w zakresie napraw, konserwacji i kalibracji | TAK/NIE |  | XXXX |
|  | Czas reakcji serwisowej max. 72 godz. | TAK/NIE |  | XXXX |
|  | Czas naprawy max. 21 dni, w przypadku dłuższego czasu naprawy zapewnienie sprzętu zastępczego | TAK/NIE |  | XXXX |
|  | Dostawę do siedziby Zamawiającego pokrywa Wykonawca | TAK/NIE |  | XXXX |

| Nazwa przedmiotu zamówienia |  | Oferowany przedmiot zamówienia (należy podać: producenta i model urządzenia) |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Poz. nr 3 Łaźnia wodna – 1 sztuka |  |  |  |
| Lp. | Wymagane funkcje oraz parametry techniczne przedmiotu zamówienia | Funkcje oferowanego przedmiotu zamówienia | Parametry oferowanego przedmiotu zamówienia |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Pojemność min. 11 l | XXXX |  |
| 2. | Zakres regulacji temperatury min. (+5°C pow. temperatury otoczenia do 100°C) | XXXX |  |
| 3. | Dokładność temperatury: ±0,1°C lub lepsza | XXXX |  |
| 4. | Rozdzielczość temperatury: ±0,1°C lub lepsza | XXXX |  |
| 5. | Stabilność temperatury: ±1,0°C lub lepsza | XXXX |  |
| 6. | Wbudowany czujnik temperatury | TAK/NIE | XXXX |
| 7. | Moc grzewcza min: 1 kW | XXXX |  |
| 8. | Czas pracy ustawiany do (minimum) 99 h 59 min oraz praca ciągła | XXXX |  |
| 9. | Alarm informujący o błędach | TAK/NIE | XXXX |
| 10. | Alarm informujący o zakończeniu ustawionego czasu pracy urządzenia. | TAK/NIE | XXXX |
| 11. | Ustawianie i zatwierdzanie parametrów pracy za pomocą jednego pokrętła. | TAK/NIE | XXXX |
| 12. | Wyświetlacz LCD z funkcją podświetlenia | TAK/NIE | XXXX |
| 13. | Zabezpieczenie przed przegrzaniem | TAK/NIE | XXXX |
| 14. | Czujnik wykrywania błędów | TAK/NIE | XXXX |
| 15. | Zbiornik łaźni wewnątrz wykonany ze stali nierdzewnej | TAK/NIE | XXXX |
| 16. | Obudowa wykonana ze stali malowanej proszkowo | TAK/NIE | XXXX |
| 17. | Wyposażona w płaską pokrywę ze stali nierdzewnej | TAK/NIE | XXXX |
| 18. | Zasilanie 220/240 V, 50/60 Hz | TAK/NIE | XXXX |
| 19. | Gwarancja min. 12 miesięcy | TAK/NIE | XXXX |
| 20. | Autoryzowany serwis, wykonujący usługi w zakresie napraw, konserwacji i kalibracji | TAK/NIE | XXXX |
| 21. | Czas reakcji serwisowej max. 72 godz. | TAK/NIE | XXXX |
| 22. | Czas naprawy max. 21 dni, w przypadku dłuższego czasu naprawy zapewnienie sprzętu zastępczego | TAK/NIE | XXXX |
| 23. | Dostawę do siedziby Zamawiającego pokrywa Wykonawca | TAK/NIE | XXXX |
| 24. | Koszty transportu, instalacji oraz instruktażu z zakresu obsługi urządzenia u Zamawiającego pokrywa Wykonawca | TAK/NIE | XXXX |
| Nazwa przedmiotu zamówienia |  | Oferowany przedmiot zamówienia (należy podać: producenta i model urządzenia) |  |
| Poz. nr 4 Wytrząsarka – vortex - 8 sztuk |  |  |  |
| Lp. | Wymagane funkcje oraz parametry techniczne przedmiotu zamówienia | Funkcje oferowanego przedmiotu zamówienia | Parametry techniczne oferowanego przedmiotu zamówienia |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Zakres prędkości max.: 4500 rpm | XXXX |  |
| 2. | Orbita max: 4,5 mm | XXXX |  |
| 3. | Silnik bezszczotkowy | TAK/NIE | XXXX |
| 4. | Konstrukcja wykonana z odlewu aluminium | TAK/NIE | XXXX |
| 5. | Może być używany pod komorami laminarnymi i w chłodniach. | TAK/NIE | XXXX |
| 6. | Średnica wytrząsanych naczyń max.: 30 mm | XXXX |  |
| 7. | Ładowność max. 500 gm | XXXX |  |
| 8. | Klasa bezpieczeństwa min.: IP 43 | TAK/NIE | XXXX |
| 9. | Wbudowany licznik równowagi | TAK/NIE | XXXX |
| 10. | Zasilanie: 230 V, 50-60 Hz | TAK/NIE | XXXX |
| 11. | Gwarancja min. 12 miesięcy | XXXX |  |
| 12. | Autoryzowany serwis, wykonujący usługi w zakresie napraw, konserwacji i kalibracji | TAK/NIE | XXXX |
| 13. | Czas reakcji serwisowej max. 72 godz. | TAK/NIE | XXXX |
| 14. | Czas naprawy max. 21 dni, w przypadku dłuższego czasu naprawy zapewnienie sprzętu zastępczego | TAK/NIE | XXXX |
| 15. | Koszty transportu, instalacji oraz instruktażu z zakresu obsługi urządzenia u Zamawiającego pokrywa Wykonawca | TAK/NIE | XXXX |

| Nazwa przedmiotu zamówienia |  |  |  | Oferowany przedmiot zamówienia (należy podać: producenta i model urządzenia) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Poz. nr 5 Kuchenka mikrofalowa – 1 sztuka |  |  |  |  |  |
| Lp. |  | Wymagane funkcje oraz parametry techniczne przedmiotu zamówienia |  | Funkcje oferowanego przedmiotu zamówienia | Parametry oferowanego przedmiotu zamówienia |
| 1 |  | 2 |  | 3 | 4 |
| 1. |  | Urządzenie mikrofalowe do podgrzewania cieczy w dużych objętościach (min. 3l), |  | XXXX |  |
| 2. |  | objętość wewnętrzna min. 35l |  | XXXX |  |
| 3. |  | wysokość wewnętrzna min. 30cm |  | XXXX |  |
| 4. |  | moc minimalna 800 W |  | XXXX |  |
| 5. |  | talerz obrotowy szklany |  | TAK / NIE | XXXX |
| 6. |  | Gwarancja min. 12 miesiące |  | XXXX |  |
| 7. |  | Czas reakcji serwisu maksimum 72 godzin |  | TAK / NIE | XXXX |
| 8. |  | Czas naprawy maksymalnie 21 dni w przypadku dłuższego czasu naprawy zapewnienie sprzętu zastępczego |  | TAK / NIE | XXXX |
| 9. |  | Koszty transportu, instalacji oraz instruktażu z zakresu obsługi urządzenia u Zamawiającego pokrywa Wykonawca |  | TAK / NIE | XXXX |
| Nazwa przedmiotu zamówienia |  |  |  | Oferowany przedmiot zamówienia (należy podać: producenta i model urządzenia) |  |
| Poz. nr 6 Shaker (termomikser) + 2 bloki wymienne |  |  |  |  |  |
| Lp. | Wymagane funkcje oraz parametry techniczne przedmiotu zamówienia |  |  | Funkcje oferowanego przedmiotu zamówienia | Parametry techniczne oferowanego przedmiotu zamówienia |
| 1 | 2 |  |  | 3 | 4 |
|  | Cyfrowa kontrola prędkości i temperatury – wyświetlacz LCD |  |  | TAK/NIE | XXXX |
|  | Jednoczesne wyświetlanie parametrów aktualnych i zadanych: temperatury, prędkości, czasu. |  |  | TAK/NIE | XXXX |
|  | Ochrona przed przegrzaniem urządzenia zapewniająca bezpieczeństwo i niezawodność |  |  | TAK/NIE | XXXX |
|  | Sygnał dźwiękowy wskazujący zakończenie programu |  |  | TAK/NIE | XXXX |
|  | Pamięć min. 2 programów. |  |  | XXXX |  |
|  | Pojemność każdego z programów min.: 3 etapy. |  |  | TAK/NIE | XXXX |
|  | Zakres temperatury min. (+5°C pow. temperatury otoczenia do max. 100°C) lub szerszy |  |  | XXXX |  |
|  | Dokładność kontroli temperatury: ±0,25°C w 37°C; ±0,5°C w 95°C lub lepsza |  |  | XXXX |  |
|  | Dokładność wyświetlacza co najmniej: ±0,1°C |  |  | XXXX |  |
|  | Prędkość ogrzewania od 25 do 100°C: ≤12 min. |  |  | XXXX |  |
|  | Ustawianie czasu od 1 minuty do co najmniej 99 h 59 min lub praca ciągła |  |  | XXXX |  |
|  | Rozdzielczość ustawiania czasu max.: 1 min. |  |  | XXXX |  |
|  | Częstotliwość mieszania nastawiana w zakresie min: (300-3000) rpm lub szerszym |  |  | XXXX |  |
|  | Rozdzielczość ustawiania prędkości wytrząsania: max. ±25 rpm. |  |  | XXXX |  |
|  | Suw mieszania max: 2 mm |  |  | XXXX |  |
|  | Funkcja krótkiego wytrząsania - oddzielny przycisk |  |  | TAK/NIE | XXXX |
|  | Zasilanie: 230 V, 50/60 Hz |  |  | XXXX |  |
|  | Pobór mocy: maks. 150 W |  |  | XXXX |  |
|  | Blok wymienny na mikropłytkę 96 x 0,2 ml - 1 szt. |  |  | TAK/NIE | XXXX |
|  | Blok wymienny na 15 x 1,5 ml + 20 x 0,5 ml - 1 szt. |  |  | TAK/NIE | XXXX |
|  | Gwarancja minimum 12 miesiące |  |  | XXXX |  |
|  | Czas reakcji serwisu maksimum 72 godzin |  |  | TAK / NIE | XXXX |
|  | Czas naprawy maksymalnie 21 dni w przypadku dłuższego czasu naprawy zapewnienie sprzętu zastępczego |  |  | TAK / NIE | XXXX |
|  | Koszty transportu, instalacji oraz instruktażu z zakresu obsługi urządzenia u Zamawiającego pokrywa Wykonawca |  |  | TAK / NIE | XXXX |

UWAGA !!

- W rubryce obok nazwy przedmiotu zamówienia podanej przez Zamawiającego, Wykonawca obowiązkowo wpisuje producenta i model oferowanego przedmiotu zamówienia.

- W kolumnie 3 należy przekreślić odpowiedni znacznik TAK lub NIE zostawiając właściwy, odpowiadający prawidłowej odpowiedzi.

- W kolumnie 4 należy wpisać wszystkie parametry oferowanego przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem z kolumny 2.

- Niespełnienie choćby jednego z parametrów lub funkcji wymaganych w opisie (kolumna 2) spowoduje odrzucenie oferty.

----------------------- --------------------------- --------------------------- ------------------------------ -----------------------------

----------------------- --------------------------- --------------------------- ------------------------------ -----------------------------

Zadanie nr 2: Ergospirometr oraz system do rehabilitacji kardiologicznej.

Opis przedmiotu zamówienia – oferowany przedmiot zamówienia

| Nazwa przedmiotu zamówienia |  | Oferowany przedmiot zamówienia (należy podać: producenta i model urządzenia) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Poz. nr 1 Zestawu do testów spiroergometrycznych i wysiłkowych EKG z bieżnią |  |  |  |  |
| Lp. | Wymagane funkcje oraz parametry techniczne przedmiotu zamówienia | Funkcje oferowanego przedmiotu zamówienia | Parametry oferowanego przedmiotu zamówienia |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |
|  | I. Wymagania ogólne: |  |  |  |
|  | Całość zestawu, tj. ergospirometr, butla, wzorcowa objętość, próba wysiłkowa, komputer, monitory i drukarka umieszczone na mobilnym wózku producenta wyposażonym w transformator bezpieczeństwa. | Tak/Nie | xxx |  |
|  | Możliwość pracy ergospirometru w trybie telemetrycznym do prowadzenia badań pacjentów w terenie. | Tak/Nie | xxx |  |
|  | Oryginalna walizka transportowa na ergospirometr i akcesoria | Tak/Nie | xxx |  |
|  | monitory min. 21” – 2 sztuk | xxx |  |  |
| - . | System automatycznego pomiaru ciśnienia tętniczego | Tak/Nie | xxx |  |
|  | Pulsoksymetr SpO2 z czujnikiem na palec technologii bluetooth | Tak/Nie | xxx |  |
|  | Integracja ergospirometru i próby wysiłkowej w zakresie przekazywanie pomiarów HR, BP, SpO2, sterowania bieżnią i danych pacjenta w czasie łącznego wykonywania obu testów | Tak/Nie | xxx |  |
|  | Możliwość wykonywania niezależnie próby wysiłkowej, spiroergometrycznej oraz obu testów jednocześnie | Tak/Nie | xxx |  |
|  | Zestaw w pełni wyposażony w niezbędne akcesoria do natychmiastowego wykonywania badań ergospirometrycznych i wysiłkowych EKG | Tak/Nie | xxx |  |
|  | Archiwizacja badań na CD/DVD i dyskach sieciowych | Tak/Nie | xxx |  |
|  | Oprogramowanie i dokumentacja w języku polskim | Tak/Nie | xxx |  |
|  | Bezpłatna aktualizacja oprogramowania w okresie gwarancyjnym | Tak/Nie | xxx |  |
|  | II. System próby wysiłkowej |  |  |  |
|  | Moduł EKG zamieniający sygnał analogowy na cyfrowy bezpośrednio przy pacjencie | Tak/Nie | xxx |  |
|  | Możliwość min.14-kanałowej akwizycji sygnału EKG | xxx |  |  |
|  | Częstotliwość próbkowania EKG min. 4.000 próbek/s/kanał | xxx |  |  |
|  | Pasmo EKG 0.05 – 150Hz lub szerszy | xxx |  |  |
|  | Impedancyjna kontrola podłączenia elektrod z pomiarem oporności każdej elektrody | Tak/Nie | xxx |  |
|  | Prezentacja minimum 12-odprowadzeń EKG na ekranie | Tak/Nie | xxx |  |
|  | Prezentacja minimum 12-stu bieżących median ST | Tak/Nie | xxx |  |
|  | Prezentacja uśrednionego zespołu QRS na zespole referencyjnym z numerycznym opisem parametrów ST | Tak/Nie | xxx |  |
|  | Możliwość wykonywania spoczynkowego EKG. | Tak/Nie | xxx |  |
|  | Ocena odcinka ST w zakresie: amplituda, nachylenie, indeks, pętle ST/HR dla wszystkich odprowadzeń | Tak/Nie | xxx |  |
|  | Prędkość wydruku: 5;12,5;25;50 mm/s | xxx |  |  |
|  | Czułość zapisu: 2,5/5/10/20 mm/mV | xxx |  |  |
|  | Standardowe protokoły wysiłkowe i możliwość wprowadzenia własnych programów | Tak/Nie | xxx |  |
|  | Wykonywanie testów w trybie RAMP | Tak/Nie | xxx |  |
|  | Możliwość rozbudowy systemu o oprogramowanie do analizy TWA | Tak/Nie | xxx |  |
|  | III. System testów spiroergometrycznych |  |  |  |
| - 1. | Ergospirometr z możliwością pracy stacjonarnej na mobilnym wózku i w trybie telemetrycznym w terenie | Tak/Nie | xxx |  |
|  | Ciągłe monitorowania i rejestracja badań w pamięci ergospirometru przez okres min. 6 godz. bez konieczności wymiany baterii, w promieniu do 1000m | xxx |  |  |
|  | Waga urządzenia do 650g z baterią | xxx |  |  |
|  | Bezprzewodowa rejestracja SpO2 i min. 3 kanałów EKG w trybie mobilnym | xxx |  |  |
|  | Sterowanie i podgląd parametrów na małym tablecie, o przekątnej <6”, w trybie mobilnym | xxx |  |  |
|  | Komunikacja głosowa z pacjentem | Tak/Nie | xxx |  |
|  | Zintegrowany z ergospirometrem moduł GPS do określenia położenia i przebytej przez pacjenta drogi | Tak/Nie | xxx |  |
|  | Analiza gazów oddechowych metodą oddech po oddechu | Tak/Nie | xxx |  |
|  | Próbkowanie stężenia O2 i CO2 oraz przepływu i wentylacji z częstotliwością minimum 100Hz | xxx |  |  |
|  | Prezentacja cyklu oddechowego „intra-breath” na ekranie | Tak/Nie | xxx |  |
|  | Wymagane parametry: BF, TV, VE, VE/VO2, VE/VCO2, PETO2, PETCO2, PACO2, HR, VO2/HR, FIO2, FEO2, FICO2, FECO2, VO2, VCO2, VO2/kg, VCO2/kg, VO2max, METS, RER oraz FVC | xxx |  |  |
| - 6. | Pomiar pojemności i rzutu skurczowego serca metodą pośrednią wg Wassermanna | Tak/Nie | xxx |  |
|  | Pomiary spirometryczne dla testów VC, FVC i MVV | Tak/Nie | xxx |  |
|  | Cyfrowa turbina spirometryczna wielorazowego użytku o oporach poniżej 0.1kPa/l/s przy przepływie 16l/s | xxx |  |  |
|  | Kalibracja głowicy pomiarowej dla różnych zakresów przepływu wykonywana nie częściej niż raz w ciągu dnia | Tak/Nie | xxx |  |
|  | Elektrochemiczny czujnik stężenia O2 o czasie odpowiedzi <100ms | xxx |  |  |
|  | Czujnik stężenia CO2 na podczerwień o czasie odpowiedzi <100ms | xxx |  |  |
|  | Zakresy pomiarowe: |  |  |  |
|  | a). O2 min. 0 - 60% z dokładnością < 0.1% | xxx |  |  |
|  | b). CO2 min. 0 - 13% z dokładnością < 0.1% | xxx |  |  |
|  | c). przepływ 0 - 20l/s z dokładnością < 2% | xxx |  |  |
|  | d). wentylacja 0 - 300l/min lub szerszym | xxx |  |  |
|  | Prezentacja 9 paneli Wassermana z możliwością ich modyfikacji | Tak/Nie | xxx |  |
|  | Automatyczne i ręczne określanie progów wentylacyjnych AT i RCP metodą V-Slope i równoważników wentylacyjnych | Tak/Nie | xxx |  |
|  | Interpretacja testu spiroergometrycznego z wykorzystaniem algorytmu Wassermana | Tak/Nie | xxx |  |
|  | Moduł oceny ryzyka pacjenta przed zabiegiem operacyjnym | Tak/Nie | xxx |  |
|  | Funkcja oceny kinetyki tlenu i opóźnienia τ | Tak/Nie | xxx |  |
|  | Możliwość wprowadzania wyników gazometrii w trakcie i po wykonanym badaniu | Tak/Nie | xxx |  |
|  | Możliwość automatycznego usuwania okresów pauz z badania spiroergometrycznego wynikających z zatrzymania bieżni na czas pobrania próbki krwi | Tak/Nie | xxx |  |
|  | Zestaw wzorcowych i budowanie własnych ekranów wg preferencji użytkownika | Tak/Nie | xxx |  |
|  | Możliwość zmiany ekranów w trakcie badania | Tak/Nie | xxx |  |
|  | Możliwość edycji wykresów i parametrów oraz ich wyłączenia na żądanie użytkownika | Tak/Nie | xxx |  |
|  | Możliwość definiowania własnych parametrów i formuł obliczeniowych | Tak/Nie | xxx |  |
|  | Zestaw standardowych i tworzenie własnych protokołów wysiłkowych na bieżnię i cykloergometr, m.in. narastających liniowo i progresywnych schodkowych o nieregularnym czasie trwania i zmiennych przyrostach obciążenia | Tak/Nie | xxx |  |
|  | Graficzny i tekstowy edytor protokołów wysiłkowych | Tak/Nie | xxx |  |
|  | System kompatybilny z bieżniami i cykloergometrami różnych producentów | Tak/Nie | xxx |  |
|  | Zestaw do kalibracji gazowej i objętościowej | Tak/Nie | xxx |  |
|  | Wymóg producenta kalibracji gazowej systemu z użyciem butli nie częściej niż raz w miesiącu | Tak/Nie | xxx |  |
|  | Bezobsługowa jednorazowa butla z gazem kalibracyjnym o wadze poniżej 1kg | Tak/Nie | xxx |  |
|  | System automatycznej kontroli pomiarów i kalibracji z sygnalizacją błędów | Tak/Nie | xxx |  |
|  | Zestaw wzorcowych raportów końcowych z możliwością budowy własnych | Tak/Nie | xxx |  |
|  | Możliwość narzucenia przebiegu testu i jego analizy wg różnych scenariuszy w zależności od celu badania i stopnia zaawansowania użytkownika | Tak/Nie | xxx |  |
|  | Eksport danych spiroergometrycznych do Excela z możliwością wyboru parametrów i czasu ich uśredniania dla różnych faz badania. | Tak/Nie | xxx |  |
|  | Możliwość rozbudowy o interfejs komunikacyjny HL7 do integracji z systemem informatycznym szpitala | Tak/Nie | xxx |  |
|  | IV. Bieżnia diagnostyczna |  |  |  |
|  | Zakres prędkości ruchomego pasa od 0 do 22 km/godz. lub szerszy | xxx |  |  |
|  | Wymagany zakres kąta uniesienia: 0- 25% lub szerszym | xxx |  |  |
|  | Długość użytkowa ruchomego pasa bieżni: min.150cm | xxx |  |  |
|  | Minimalna szerokość użytkowa ruchomego pasa bieżni: 45cm | xxx |  |  |
|  | Obciążenie dopuszczalne: nie mniejsze niż 200kg | xxx |  |  |
|  | Poręcze boczne i przednia | Tak/Nie | xxx |  |
|  | Wyłącznik bezpieczeństwa | Tak/Nie | xxx |  |
|  | Taśma pasa ruchomego antypoślizgowa i antystatyczna | Tak/Nie | xxx |  |
|  | Zasilanie jednofazowe 200-240 V, 50Hz | Tak/Nie | xxx |  |
|  | Kompatybilność z oferowanym zestawem wysiłkowym oraz spiroergometrycznym | Tak/Nie | xxx |  |
|  | V. Cykloergometr |  |  |  |
|  | Sterowanie obciążeniem elektromagnetyczne | Tak/Nie | xxx |  |
|  | Zakres mocy 6-999W | xxx |  |  |
|  | Moc niezależna od kadencji w zakresie minimum 30-130obrotów/min | xxx |  |  |
|  | Wbudowane programy sterowania i możliwość wprowadzania własnych | Tak/Nie | xxx |  |
|  | Płynna, elektryczna regulacja wysokości siodełka dla pacjentów 120-200cm wzrostu | Tak/Nie | xxx |  |
|  | Cyfrowy wyświetlacz wysokości siodełka | Tak/Nie | xxx |  |
|  | Podwójna regulacja kierownicy (wysokość i kąt) | Tak/Nie | xxx |  |
|  | Automatyczny pomiar ciśnienia krwi | Tak/Nie | xxx |  |
|  | Połączenie z komputerem przez port szeregowy lub usb | Tak/Nie | xxx |  |
| Nazwa przedmiotu zamówienia |  | Oferowany przedmiot zamówienia (należy podać: producenta i model urządzenia) |  |  |
| Poz. nr 2 System do rehabilitacji kardiologicznej |  |  |  |  |
| Lp. | Wymagane funkcje oraz parametry techniczne przedmiotu zamówienia | Funkcje oferowanego przedmiotu zamówienia | Parametry techniczne oferowanego przedmiotu zamówienia |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |
|  | skład systemu: |  |  |  |
|  | zestaw komputerowy z oprogramowaniem do wielostanowiskowej rehabilitacji kardiologicznej dla minimum 10 stanowisk – 1 kpl. | Tak/Nie | xxx |  |
|  | monitor LCD – min. 2 szt. | xxx |  |  |
|  | drukarka laserowa A4 – 1 szt. | Tak/Nie | xxx |  |
|  | biurko komputerowe – 1 szt. | Tak/Nie | xxx |  |
|  | rowery rehabilitacyjne z wbudowanymi miernikami automatycznego pomiaru ciśnienia tętniczego krwi metodą tonów Korotkowa – minimum 10 szt. | Tak/Nie | xxx |  |
|  | bezprzewodowe moduły EKG – minimum 10 szt. | Tak/Nie | xxx |  |
|  | zbiorcze ładowarki do bezprzewodowych modułów EKG – minimum - 2 szt. | Tak/Nie | xxx |  |
|  | funkcjonalność systemu: |  |  |  |
|  | bezprzewodowa komunikacja z systemem nadzorującym i sterowanie rowerami rehabilitacyjnymi poprzez bluetooth | Tak/Nie | xxx |  |
|  | bezprzewodowa transmisja sygnału EKG z pacjenta do systemu nadzorującego poprzez bluetooth | Tak/Nie | xxx |  |
|  | automatyczne kojarzenie bezprzewodowego modułu EKG z dowolnym rowerem rehabilitacyjnym w ramach oferowanego systemu | Tak/Nie | xxx |  |
|  | możliwość niezależnego programowania parametrów treningowych dla każdego pacjenta w sposób graficzny i ręczny | Tak/Nie | xxx |  |
|  | programowanie treningów: interwałowych, ze stabilizacją akcji serca, z programowym narastaniem i obniżaniem obciążenia, ustalanie punktów pomiaru ciśnienia krwi oraz kombinacje powyższych | Tak/Nie | xxx |  |
|  | możliwość tworzenia własnych szablonów treningu | Tak/Nie | xxx |  |
|  | możliwość edycji treningu w czasie jego trwania | Tak/Nie | xxx |  |
|  | monitorowanie dwóch odprowadzeń EKG wraz z pełną archiwizacją zapisu EKG – przed rozpoczęciem treningu, w trakcie treningu i po jego zakończeniu aż do momentu przerwania zapisu przez personel medyczny | Tak/Nie | xxx |  |
|  | monitorowanie częstości akcji serca w zakresie min. 0 do min. 200 ud./min. | xxx |  |  |
|  | prezentacja na ekranie dwóch nałożonych na siebie zespołów PQRST – z fazy spoczynkowej i aktualnie wyliczanego podczas treningu | Tak/Nie | xxx |  |
|  | automatyczna detekcja i klasyfikacja podstawowych rodzajów arytmii zapamiętywanych w postaci zdarzeń EKG | Tak/Nie | xxx |  |
|  | możliwość podglądu zarejestrowanego EKG w trakcie trwania treningu, podglądu zdarzeń wraz z możliwością ich wydruku z poziomu treningu | Tak/Nie | xxx |  |
|  | możliwość podglądu wcześniejszych treningów wykonanych przez pacjenta z poziomu treningu | Tak/Nie | xxx |  |
|  | indywidualne przydzielanie limitów mocy i tętna dla każdego pacjenta | Tak/Nie | xxx |  |
|  | monitorowanie alarmu przekroczenia zadanego limitu tętna | Tak/Nie | xxx |  |
|  | wyświetlanie planowanej wartości mocy dla roweru i rzeczywistej wartości uzyskiwanej przez pacjenta | Tak/Nie | xxx |  |
|  | możliwość rozpoczęcia treningu przez personel medyczny lub pacjenta | Tak/Nie | xxx |  |
|  | archiwizowane dane pacjenta, min.: imię i nazwisko, adres zamieszkania, wzrost, waga, wiek, przyjmowane leki | Tak/Nie | xxx |  |
|  | archiwizacja badań dla każdego pacjenta, min.: dane pacjenta, pełny zapis 2 odprowadzeń EKG, trend częstości akcji serca, trend obciążenia mocy dla roweru, trend ciśnienia tętniczego krwi, zapis znaczników arytmii na zapisanym przebiegu EKG, wartość pracy wykonanej w czasie treningu | Tak/Nie | xxx |  |
|  | ocena treningu wg skali Borga | Tak/Nie | xxx |  |
|  | automatyczne wyliczanie wskaźnika BMI z podanych wartości | Tak/Nie | xxx |  |
|  | rowery rehabilitacyjne – 10 sztuk |  |  |  |
|  | bezprzewodowa współpraca z wielostanowiskowym systemem rehabilitacji kardiologicznej | Tak/Nie | xxx |  |
|  | automatyczne (programowalne) lub ręczne zadawanie obciążenia | Tak/Nie | xxx |  |
|  | moc cykloergometru w zakresie min. (10 – 950) W | xxx |  |  |
|  | elektromagnetyczny system hamowania | Tak/Nie | xxx |  |
|  | zakres obrotów w zakresie min. (30-160) obr./min. | xxx |  |  |
|  | obciążenie pacjenta niezależne od prędkości pedałowania w zakresie min. 30-160 obr./min. | xxx |  |  |
|  | masa roweru do max. 52 kg | xxx |  |  |
|  | pionowa regulacja siodełka | Tak/Nie | xxx |  |
|  | pulpit sterujący z wyświetlaczem graficznym LCD | Tak/Nie | xxx |  |
|  | sygnalizacja graficzna komunikatów dla pacjenta: przyspiesz (za małe obroty), zwolnij (za duże obroty), właściwe obroty | Tak/Nie | xxx |  |
|  | Kardiomonitor - 2 sztuki |  |  |  |
|  | Rozdzielczość w monitorach min. 11” min.1024 x 768 | xxx |  |  |
|  | Zasilanie sieciowe (230V±10%/50Hz) oraz akumulatorowe | Tak/Nie | xxx |  |
|  | Kolorowy ekran LCD,TFT | Tak/Nie | xxx |  |
|  | Obsługa za pomocą przycisków funkcyjnych i ekranu dotykowego | Tak/Nie | xxx |  |
|  | Menu w języku polskim | Tak/Nie | xxx |  |
|  | Wbudowany akumulator, pozwalający na min.2 godz. nieprzerwalnej pracy | Tak/Nie | xxx |  |
|  | Wielopoziomowy system alarmów akustycznych i optycznych, technicznych i fizjologicznych | Tak/Nie | xxx |  |
|  | Wbudowany zegar czasu rzeczywistego, prezentacja daty i godziny na ekranie | Tak/Nie | xxx |  |
|  | EKG |  |  |  |
|  | EKG odprowadzenia: I, II, III, aVR, aVL, aVR, V | Tak/Nie | xxx |  |
|  | Wzmocnienie sygnału: x1/2,x1, x2 | xxx |  |  |
|  | Szybkość przesuwu max: 25mm/s | xxx |  |  |
|  | Zakres pomiaru tętna: 15 – 250 bpm, kalibracja 1mV | xxx |  |  |
|  | Częstotliwość max: 0,05 – 60Hz | xxx |  |  |
|  | Analiza arytmii | Tak/Nie | xxx |  |
|  | Analiza odcinka ST | Tak/Nie | xxx |  |
|  | Wykrywanie stymulatora serca | Tak/Nie | xxx |  |
|  | W wyposażeniu kabel EKG 5 lub 3 żyłowy – 1szt | xxx |  |  |
|  | NIBP: |  |  |  |
|  | Metoda oscylometryczna | Tak/Nie | xxx |  |
|  | Możliwość zastosowania: dorośli, dzieci | Tak/Nie | xxx |  |
|  | Rodzaje badanych ciśnień: skurczowe, rozkurczowe, średnie | Tak/Nie | xxx |  |
|  | Metody: ręczna , automatyczna, ciągła | Tak/Nie | xxx |  |
|  | Zakres pomiarowy max: 10 – 250 mmHg | xxx |  |  |
|  | Zakres pomiarowy w metodzie automatycznej w interwałach czasowych | Tak/Nie | xxx |  |
|  | Skale pomiaru: mmHg | Tak/Nie | xxx |  |
|  | Na wyposażeniu: mankiet dla dorosłych – 1szt, mankiet pediatryczny – 1szt,przewód łączący Mankiet z monitorem | Tak/Nie | xxx |  |
|  | Aparat EKG – 1 sztuka |  |  |  |
|  | Zapis w czasie rzeczywistym w trybie 3, 6 i 12 odprowadzeń EKG | xxx |  |  |
|  | Równoczesna rejestracja 12 odprowadzeń | Tak/Nie | xxx |  |
|  | Analiza sygnału EKG zgodna z EN 60601-2-51 | Tak/Nie | xxx |  |
|  | Klawiatura funkcyjna do bezpośredniego sterowania podstawowymi funkcjami aparatu | Tak/Nie | xxx |  |
|  | Detekcja stymulatora serca | Tak/Nie | xxx |  |
|  | Zasilanie sieciowe i akumulatorowe, akumulator bezobsługowy wraz z ładowarką wbudowany wewnątrz aparatu. | Tak/Nie | xxx |  |
|  | Prędkość przesuwu papieru .:5 / 10 / 25 / 50mm/s | xxx |  |  |
|  | Czułość 5 / 10 / 20 mm/mV | xxx |  |  |
|  | Filtr zakłóceń sieciowych 50/60 Hz +/- 10% | xxx |  |  |
|  | Filtr zakłóceń mięśniowych | xxx |  |  |
|  | Filtr linii izoelektrycznej | Tak/Nie | xxx |  |
|  | Interfejs komunikacyjny USB | Tak/Nie | xxx |  |
|  | Możliwość podglądu badania z pamięci aparatu z analizą bez konieczności wydruku | Tak/Nie | xxx |  |
|  | Wydruk badania bezpośrednio na drukarce termicznej (papier A4) | Tak/Nie | xxx |  |
|  | Po 1 komplecie elektrod piersiowych przyssawkowych (6 szt) i kończynowych klipsowych (4 szt) dla dorosłych; 1 komplet kabli Papier ekg 10 rolek Żel EKG | Tak/Nie | xxx |  |
|  | Wyposażenie: oryginalna torba na aparat | Tak/Nie | xxx |  |
|  | Defibrylator – 1 sztuka: |  |  |  |
|  | EKRAN: |  |  |  |
|  | Ekran kolorowy typu TFT o przekątnej minimum 5” | Tak/Nie | xxx |  |
|  | Rozdzielczość min. 320x240 | xxx |  |  |
|  | Wyświetlanie EKG min. 4s, parametrów i monitów | xxx |  |  |
|  | Szybkość przesuwu EKG min. 25mm/s | xxx |  |  |
|  | Wzmocnienie EKG w zakresie 0.25 – 4cm/Mv lub szerszy | xxx |  |  |
|  | DRUKARKA: |  |  |  |
|  | Wbudowana drukarka termiczna | Tak/Nie | xxx |  |
|  | Papier o szerokości min.50mm | Tak/Nie | xxx |  |
|  | Szybkość drukowania 25mm/sek. | xxx |  |  |
|  | DEFIBRYLACJA: |  |  |  |
|  | Defibrylacje ręczna i półautomatyczna AED | Tak/Nie | xxx |  |
|  | Możliwość wykonania kardiowersji | Tak/Nie | xxx |  |
|  | Wspomaganie defibrylacji półautomatycznej za pomocą komend głosowych | Tak/Nie | xxx |  |
|  | Dwufazowa fala defibrylacji | Tak/Nie | xxx |  |
|  | Energia defibrylacji od 2-360J w trybie manualnym i 150-360J w trybie AED | xxx |  |  |
|  | Czas ładowania do energii 200J do 5 sekund | xxx |  |  |
|  | Możliwość wyboru jednego spośród minimum 24 poziomów energii defibrylacji | xxx |  |  |
|  | Możliwość wykonania defibrylacji półautomatycznej za pomocą elektrod jednorazowych | Tak/Nie | xxx |  |
|  | STYMULACJA ZEWNĘTRZNA: |  |  |  |
|  | Stymulacja zewnętrzna nieinwazyjna | Tak/Nie | xxx |  |
|  | Tryby stymulacji: sztywny i na żądanie | Tak/Nie | xxx |  |
|  | Natężenie prądu stymulacji od 0 do 200mA | xxx |  |  |
|  | Zakres częstości stymulacji w zakresie min. 40-170imp./min | xxx |  |  |
|  | ZASILANIE: |  |  |  |
|  | Zasilanie systemu i ładowanie akumulatorów z sieci napięcia zmiennego 230 V. | Tak/Nie | xxx |  |
|  | Akumulatory bez efektu pamięci | Tak/Nie | xxx |  |
|  | Czas monitorowania na świeżo naładowanym akumulatorze min. 200min | Tak/Nie | xxx |  |
|  | Wyświetlanie informacji oraz komunikatu o rozładowanym akumulatorze | Tak/Nie | xxx |  |
|  | Możliwość wykonania min. 140 defibrylacji z energią 200J na w pełni naładowanym akumulatorze | Tak/Nie | xxx |  |
|  | Czas ładowania akumulatora poniżej 4godz. | Tak/Nie | xxx |  |
|  | MONITOROWANIE: |  |  |  |
|  | Monitorowanie EKG z 3-żyłowego (I, II, III) lub 5-żyłowego ( l, II, III, aVR, aVL, aVF i V) przewodu pacjenta | Tak/Nie | xxx |  |
|  | Czułość wzmocnienia min. ¼, ½, 1, 2, 4 | Tak/Nie | xxx |  |
|  | Wyświetlanie rytmu serca w zakresie 20-300/min lub szerszym | xxx |  |  |
|  | POZOSTAŁE: |  |  |  |
| 1. | Urządzenie wyposażone w łyżki defibrylacyjne i kable elektrodowe EKG | Tak/Nie | xxx |  |
| 2. | Ciężar defibrylatora w akumulatorem do 6kg | xxx |  |  |
| 3. | Codzienny autotest bez udziału użytkownika i konieczności manualnego włączania urządzenia | Tak/Nie | xxx |  |
| 4. | Możliwość rozbudowy o opcję SpO2 | Tak/Nie | xxx |  |
| 5. | SZKOLENIA, GWARANCJA i SERWIS POGWARANCYJNY: Szkolenia w miejscu instalacji dla lekarzy i techników: w terminie uzgodnionym z zamawiającym. Pełna gwarancja na wszystkie oferowane urządzenia wchodzące w skład oferowanego zestawu min. 24 miesiące. Autoryzowany serwis gwarancyjny i zagwarantowanie serwisu urządzenia. Min. 10 - letni okres gwarantowania dostępności części zamiennych oraz materiałów zużywalnych na cały zestaw, za wyjątkiem dostępności komputerów, części zamiennych do nich oraz oprogramowania w wersjach tożsamych z dostarczonymi przez Wykonawcę w wykonaniu niniejszej umowy, których dotyczy 5 – letni okres gwarantowania dostępności. Wszystkie wymagane przez producenta oferowanego aparatu przeglądy w okresie gwarancji bezpłatne. Maksymalny czas usunięcie awarii, bez konieczności sprowadzania części zamiennych, w dni robocze rozumiane jako dni od pn – pt z wyłączeniem dni wolnych od pracy od momentu zgłoszenia awarii - maks. 3 dni. Maksymalny czas usunięcie awarii w przypadku konieczności sprowadzania części zamiennych, w dni robocze rozumiane jako dni od pn – pt z wyłączeniem dni wolnych od pracy od momentu zgłoszenia awarii – maks. 5 dni. Możliwość zgłoszenia serwisowego 24h/dobę, 365 dni w roku. | Tak/Nie | xxx |  |

UWAGA !!

- W rubryce obok nazwy przedmiotu zamówienia podanej przez Zamawiającego, Wykonawca obowiązkowo wpisuje producenta i model oferowanego przedmiotu zamówienia.

- W kolumnie 3 należy przekreślić odpowiedni znacznik TAK lub NIE zostawiając właściwy, odpowiadający prawidłowej odpowiedzi.

- W kolumnie 4 należy wpisać wszystkie parametry oferowanego przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem z kolumny 2.

- Niespełnienie choćby jednego z parametrów lub funkcji wymaganych w opisie (kolumna 2) spowoduje odrzucenie oferty.

----------------------- --------------------------- --------------------------- ------------------------------ -----------------------------

----------------------- --------------------------- --------------------------- ------------------------------ -----------------------------

Zadanie nr 3: Echokardiograf.

Opis przedmiotu zamówienia  -  oferowany przedmiot zamówienia

| Nazwa przedmiotu zamówienia |  | Oferowany przedmiot zamówienia (należy podać: producenta i model urządzenia) |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Poz. nr 1 Echokardiograf |  |  |  |
| Lp. | Wymagane funkcje oraz parametry techniczne przedmiotu zamówienia | Funkcje oferowanego przedmiotu zamówienia | Parametry oferowanego przedmiotu zamówienia |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Aparat stacjonarny, na kołach, przeznaczony do badań kardiologicznych i naczyniowych o nowoczesnej konstrukcji i ergonomii, wygodnej obsłudze | Tak/Nie | xxx |
|  | Elektronicznie sterowana wysokość konsoli | Tak/Nie | Xxx |
|  | Monitor LCD o przekątnej min 19” | xxx |  |
|  | Ekran dotykowy do sterowania funkcjami | Tak/Nie | xxx |
|  | Gniazda obrazowe przełączanych elektronicznie min.4 sztuki | xxx |  |
|  | Gniazdo do podłączenia głowicy pracującej w trybie CW Doppler | Tak/Nie | xxx |
|  | Architektura aparatu w pełni cyfrowa | Tak/Nie | xxx |
|  | Cyfrowy tor przetwarzania wiązki ultradźwiękowej | Tak/Nie | xxx |
|  | Panel sterowania z możliwością regulacji w trzech płaszczyznach | Tak/Nie | xxx |
|  | Konstrukcja jednostki głównej na zintegrowanym mobilnym wózku, wyposażonym w cztery koła | Tak/Nie | xxx |
|  | Waga aparatu z podstawą jezdną max. 130 kg | xxx |  |
|  | Aparat z wejściem EKG do podłączenia kabli | Tak/Nie | xxx |
|  | Ilość przetwarzanych kanałów nadawczo – odbiorczych min. 1,4 mln | xxx |  |
|  | Zakres stosowanych częstotliwości pracy minimum 1,5÷14,0 Mhz | xxx |  |
|  | Zakres głębokości obrazowania (głębokość penetracji) minimum 2÷30 cm | xxx |  |
|  | Zasilanie sieciowe 220 – 240 V | Tak/Nie |  |
|  | Archiwizacja: |  |  |
| 18. | Archiwizacja raportów z badań, obrazów i pętli obrazowych na wewnętrznym twardym dysku o pojemności min. 200 GB | Tak/Nie | xxx |
| 19. | Możliwość zapamiętania obrazów na dysku aparatu bez konieczności wprowadzania danych pacjenta. Aparat automatycznie nadaje tymczasowe oznaczenie rekordu, który można zmienić po wykonaniu badania | Tak/Nie | xxx |
| 20. | Zapis obrazów, pętli obrazowych i raportów na w formatach DICOM | Tak/Nie | xxx |
| 21. | Zapis obrazów w postaci surowych danych echograficznych celem m. in. analizy regionalnej na stacji roboczej | Tak/Nie | xxx |
| 23. | Analiza danych z archiwum i stacji roboczej: Możliwość zmiany wzmocnienia dla 2D, PWD, CD Przesunięcie linii bazowej dla:PWD i CD Anatomiczny M-mode z pętli 2D Krzywoliniowy M-mode z pętli 2D | Tak/Nie |  |
| 24. | Transmisja DICOM do stacji roboczej i serwera PACS (aparat wyposażony w oprogramowanie do transmisji DICOM) | Tak/Nie | xxx |
| 25. | Tryb obrazowania i oprogramowanie | xxx |  |
| 26. | Zakres bezstratnego powiększania obrazu rzeczywistego i zamrożonego Max 10x | xxx |  |
| 27. | Maksymalna liczba klatek (obrazów) w pamięci dynamicznej prezentacji B 10000 [obr/s] | xxx |  |
| 28. | Zakres dynamiki systemu 280 [dB] lub szerszy | xxx |  |
| 29. | Maksymalna szybkość odświeżania obrazu B 1000 [obr/s] | xxx |  |
| 30. | Obrazowanie panoramiczne z głowicy liniowej | Tak/Nie | xxx |
| 31. | Obrazowanie w technice drugiej harmonicznej | Tak/Nie | xxx |
| 32. | Automatyczna optymalizacja obrazu w trybie 2D | Tak/Nie | xxx |
|  | Tryb 2D + M | Tak/Nie | xxx |
|  | Tryb anatomiczny M | Tak/Nie | xxx |
|  | Tryb anatomiczny M-mode z pętli 2D z archiwum systemu | Tak/Nie | xxx |
|  | Tryb krzywoliniowy M-mode z archiwum systemu | Tak/Nie | xxx |
|  | Pojemność pamięci dynamicznej w prezentacji minimum M 20 [s] | xxx |  |
|  | Kolor w M-mode | Tak/Nie | xxx |
|  | Tryb Spektralny Doppler Pulsacyjny (PWD) | Tak/Nie | xxx |
|  | Maksymalna mierzona prędkość przepływu przy kącie 0° 6 [m/s] | xxx |  |
|  | Wielkość bramki Dopplerowskiej minimum 1 – 16 [mm] | xxx |  |
|  | Automatyczna optymalizacja spektrum - przesunięcie linii bazowej i ustawienie skali | Tak/Nie | xxx |
|  | Tryb triplex 2D+PWD+Color Doppler na wszystkich głowicach obrazowych | Tak/Nie | xxx |
|  | Tryb Spektralny Doppler z Falą Ciągłą (CWD) | Tak/Nie | xxx |
|  | Tryb triplex 2D+CWD+Color Doppler na wszystkich głowicach sektorowych | Tak/Nie | xxx |
|  | Maksymalna mierzona prędkość przy kącie 0° 12 [m/s] | xxx |  |
|  | Funkcja korekcji kąta | Tak/Nie | xxx |
|  | Tryb Doppler Kolorowy (CD) | Tak/Nie | xxx |
|  | Maksymalna liczba klatek (obrazów) w pamięci dynamicznej prezentacji kolor Doppler 1000 | xxx |  |
|  | Jednoczesna prezentacja na ekranie w czasie rzeczywistym dwóch obrazów – jeden w trybie 2D, drugi w Trybie Dopplera Kolorowego | Tak/Nie | xxx |
|  | Tryb Power Doppler (PD) | Tak/Nie | xxx |
|  | Obrazowanie przepływów w technice niedopplerowskiej z oznaczeniem kierunku przepływu | Tak/Nie | xxx |
|  | Tkankowy Doppler Spektralny | Tak/Nie | xxx |
|  | Tkankowy Doppler Kolorowy | Tak/Nie | xxx |
|  | Oprogramowanie do pomiarów i obliczeń z tworzeniem raportów do badań kardiologicznych dorosłych oraz badań naczyniowych | Tak/Nie | xxx |
|  | Oprogramowanie do pomiarów i obliczeń umożliwiające tworzenie własnych wzorów i formuł obliczeniowych | Tak/Nie | xxx |
| - . | Pomiary kardiologiczne w prezentacji 2D | Tak/Nie | xxx |
|  | Pomiary w trybie dopplera spektralnego kardiologiczne | Tak/Nie | xxx |
| - . | Pomiary w trybie kolorowego dopplera metodą PISA | Tak/Nie | xxx |
|  | Pakiet do badań z kontrastem – LVO (Left Ventircular Opacification) | Tak/Nie | xxx |
|  | Automatyczne wyznaczanie frakcji wyrzutowej lewej komory z zastosowaniem technologii śledzenia markerów ultrasonograficznych | Tak/Nie | xxx |
|  | Automatyczne wyliczanie frakcji wyrzutowej z danych 2D metodą śledzenia markerów ultrasonograficznych | Tak/Nie | xxx |
|  | Dostępne funkcje przetwarzania obrazów zachowanych w wewnętrznej bazie danych | Tak/Nie | xxx |
|  | Prezentacja na ekranie przebiegu EKG i funkcji oddechowej pacjenta | Tak/Nie | xxx |
|  | Wejścia zewnętrznych sygnałów: oddechowego oraz ekg | Tak/Nie | xxx |
|  | Pozostałe wymagania |  |  |
|  | Gniazda USB do archiwizacji obrazów statycznych oraz ruchomych na przenośnej pamięci USB (Flash, Pendrive) | Tak/Nie | xxx |
|  | Videoprinter czarno-biały małego formatu | Tak/Nie | xxx |
|  | Złącze sieci LAN do połączenia ze zdalnym serwisem | Tak/Nie | xxx |
|  | Wyjścia video: DVI | Tak/Nie | xxx |
|  | Głowice Szerokopasmowa , elektroniczna głowica sektorowa ze zmienną częstotliwością pracy do badań kardiologicznych i transkranialnych Zakres częstotliwości pracy głowicy 1,5 – 4,5 Mhz; głębokość obrazowania do 30 cm, pole obrazowania do min 1200; min 4 optymalizacje częstotliwości; ilość elementów akustycznych w głowicy min 192 | Tak/Nie | xxx |
|  | Tryb triplex 2D+CWD+Color Doppler na oferowanej głowicy sektorowej. | Tak/Nie | xxx |
|  | Szerokopasmowa, elektroniczna głowica liniowa ze zmienną częstotliwością pracy do badań naczyniowych, małych i powierzchniowych narządów Zakres częstotliwości pracy głowicy min. 3 – 10 MHz; min. 3 optymalizacje częstotliwości; Długość czoła głowicy +/- 45mm; obrazowanie w technice II harmonicznej | Tak/Nie | xxx |
|  | SZKOLENIA, GWARANCJA i SERWIS POGWARANCYJNY: Szkolenia w miejscu instalacji dla lekarzy i techników: w terminie uzgodnionym z zamawiającym. Pełna gwarancja na wszystkie oferowane urządzenia wchodzące w skład oferowanego zestawu min. 24 miesięce. Autoryzowany serwis gwarancyjny i zagwarantowanie serwisu urządzenia. Min. 10 - letni okres gwarantowania dostępności części zamiennych oraz materiałów zużywalnych na cały zestaw, za wyjątkiem dostępności komputerów, części zamiennych do nich oraz oprogramowania w wersjach tożsamych z dostarczonymi przez Wykonawcę w wykonaniu niniejszej umowy, których dotyczy 5 – letni okres gwarantowania dostępności. Wszystkie wymagane przez producenta oferowanego aparatu przeglądy w okresie gwarancji bezpłatne. Maksymalny czas oczekiwania na usunięcie awarii, bez konieczności sprowadzania części zamiennych, w dni robocze rozumiane jako dni od pn – pt z wyłączeniem dni wolnych od pracy od momentu zgłoszenia awarii - maks. 3 dni. Maksymalny czas oczekiwania na usunięcie awarii w przypadku konieczności sprowadzania części zamiennych, w dni robocze rozumiane jako dni od pn – pt z wyłączeniem dni wolnych od pracy od momentu zgłoszenia awarii – maks. 5 dni. Możliwość zgłoszenia serwisowego 24h/dobę, 365 dni w roku. | Tak/Nie | xxx |

UWAGA !!

- W rubryce obok nazwy przedmiotu zamówienia podanej przez Zamawiającego, Wykonawca obowiązkowo wpisuje producenta i model oferowanego przedmiotu zamówienia.

- W kolumnie 3 należy przekreślić odpowiedni znacznik TAK lub NIE zostawiając właściwy, odpowiadający prawidłowej odpowiedzi.

- W kolumnie 4 należy wpisać wszystkie parametry oferowanego przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem z kolumny 2.

- Niespełnienie choćby jednego z parametrów lub funkcji wymaganych w opisie (kolumna 2) spowoduje odrzucenie oferty.

----------------------- --------------------------- --------------------------- ------------------------------ -----------------------------

----------------------- --------------------------- --------------------------- ------------------------------ -----------------------------

Zadanie nr 4: Archiwum do preparatów.

Opis przedmiotu zamówienia  -  oferowany przedmiot zamówienia

| Nazwa przedmiotu zamówienia |  |  | Oferowany przedmiot zamówienia (należy podać: producenta i model urządzenia) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Poz. nr 1 Archiwum do preparatów 1 szt. |  |  |  |  |
| Lp. | Wymagane funkcje oraz parametry techniczne przedmiotu zamówienia |  | Funkcje oferowanego przedmiotu zamówienia | Parametry oferowanego przedmiotu zamówienia |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |
| 1 | Archiwum wykonane ze stali pokrytej proszkiem epoksydowym, dla zagwarantowania odporności na większość agresywnych środków chemicznych |  | Tak/Nie | xxx |
| 2 | Szkielet główny archiwum wykonany ze stali o grubości min.1,2 mm |  | xxx |  |
| 3 | Szuflady archiwum wykonane ze stali o grubości min. 1,5 mm |  | xxx |  |
| 4 | Wytrzymałość konstrukcji na obciążenia – min. 1000kg |  | xxx |  |
| 5 | Każda szuflada wyposażona w aluminiowy uchwyt otwierający zamontowany na całej długości szuflady |  | Tak/Nie | xxx |
| 6 | Każdy uchwyt otwierający wyposażony w zafoliowaną tabliczkę identyfikacyjną umieszczoną na całej długości uchwytu, umożliwiającą opisanie i zidentyfikowanie zawartości |  | Tak/Nie | xxx |
| 7 | Pojemność min. 160 000 szt. standardowych szkiełek mikroskopowych |  | xxx |  |
| 8 | Ilość szuflad min. 12 szt. wyposażonych w mechanizm zapobiegający wypadnięciu |  | xxx |  |
| 9 | Archiwum wyposażone w zamek centralny umożliwiający zabezpieczenie szkiełek przed dostępem do nich osób „trzecich” |  | Tak/Nie | xxx |
| 11 | Każda szuflada wyposażona w min. 28 plastikowych wyjmowanych wkładek o pojemności min. 480 szkiełek mikroskopowych każda |  | xxx |  |
| 12 | System zabezpieczający umożliwiający otwarcie tylko jednej szuflady naraz |  | Tak/Nie | xxx |
| 13 | Gwarancja min. 24 miesięcy od daty protokolarnego odbioru urządzenia w miejscu instalacji u Zamawiającego |  | xxx |  |
| 14 | Czas reakcji serwisowej max. 72 godz. |  | Tak/Nie | xxx |
| 15 | Czas naprawy max. 21 dni w przypadku dłuższego czasu naprawy zapewnienie sprzętu zastępczego |  | Tak/Nie | xxx |
| 16 | Szkolenie, dostawa i instalacja w siedzibie Zamawiającego pokrywa Wykonawca. |  | Tak/Nie | xxx |

UWAGA !!

- W rubryce obok nazwy przedmiotu zamówienia podanej przez Zamawiającego, Wykonawca obowiązkowo wpisuje producenta i model oferowanego przedmiotu zamówienia.

- W kolumnie 3 należy przekreślić odpowiedni znacznik TAK lub NIE zostawiając właściwy, odpowiadający prawidłowej odpowiedzi.

- W kolumnie 4 należy wpisać wszystkie parametry oferowanego przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem z kolumny 2.

- Niespełnienie choćby jednego z parametrów lub funkcji wymaganych w opisie (kolumna 2) spowoduje odrzucenie oferty.

----------------------- --------------------------- --------------------------- ------------------------------ -----------------------------

----------------------- --------------------------- --------------------------- ------------------------------ -----------------------------

- Zadanie nr 5: Zestaw sprzętu medycznego diagnostyczno-pomiarowego.

Opis przedmiotu zamówienia  -  oferowany przedmiot zamówienia

| Nazwa przedmiotu zamówienia |  | Oferowany przedmiot zamówienia (należy podać: producenta i model urządzenia) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Poz. nr 1 Waga z wykorzystaniem bioimpedencji elektrycznej |  |  |  |  |
| Lp. | Wymagane funkcje oraz parametry techniczne przedmiotu zamówienia | Funkcje oferowanego przedmiotu zamówienia |  | Parametry oferowanego przedmiotu zamówienia |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |
| 1. | Profesjonalna waga, która automatycznie po wykonaniu pomiarów oblicza wiele parametrów niezbędnych do określenia prawidłowej budowy i składu ciała z podziałem na poszczególne partie ciała. | Tak/Nie |  | xxx |
| 3. | Specyfikacja techniczna: metoda pomiaru: bioimpedancja elektryczna, min. 8 elektrod | xxx |  |  |
| 4. | częstotliwość pomiaru w min. 3 obszarach np.: 5, 50, 250kHz | xxx |  |  |
| 5. | pobór prądu nie więcej niż: 60VA | xxx |  |  |
| 6. | Wymiary maximum: 400 x 750 x 900 mm | xxx |  |  |
| 7. | Wyświetlacz max.: 10 calowy, kolorowy monitor LCD | xxx |  |  |
| 8. | wprowadzanie danych: klawiatura, PC | Tak/Nie |  | xxx |
| 9. | przesyłanie danych: port USB, RS-232 | Tak/Nie |  | xxx |
| 10. | Zintegrowana drukarka z urządzeniem: drukarka termiczna, z możliwością podłączenia poprzez port USB | Tak/Nie |  | xxx |
| 11. | zakres pomiaru min.: 100~950ohm | xxx |  |  |
| 12. | czas pomiaru: max. 1min | xxx |  |  |
| 13. | dopuszczalny wzrost osoby w zakresie (50 cm - 200cm) lub szerszym | xxx |  |  |
| 14. | Możliwość przechowywania i transportu: walizka na kółkach - w zestawie | Tak/Nie |  | xxx |
| 16. | Możliwość pomiaru osób w zakresie od 7 do 99 roku życia lub szerszym | xxx |  |  |
| 17. | Maksymalne obciążenie: min. 200kg | xxx |  |  |
| 18. | Minimalna dokładność pomiaru masy ciała max. 0.1kg Dokładność pomiaru zawartości tkanki tłuszczowej minimum 0.1% | xxx |  |  |
| 19. | Możliwość przesłania danych do komputera przez kabel oraz WiFi | Tak/Nie |  | xxx |
| 20. | Oprogramowanie kompatybilne umożliwiające korzystanie z uzyskanych danych niestandardawych oraz ich analizy oraz ich export do programu kalkulacyjnego w komputerze PC, licencja na oprogramowanie bezterminowa | Tak/Nie |  | xxx |
|  | FUNKCJE pomiarowe: Procent tkanki tłuszczowej w organizmie Masa tkanki tłuszczowej Masa tkanek beztłuszczowych Masa mięśni Masa wody w organizmie Procent wody w organizmie Podstawowa przemiana materii Masa kości BMI Ustalanie własnych założeń Możliwość obliczeń segmentowego składu ciała | Tak/Nie |  | xxx |
| 21 | Możliwość pokazania osobne odczyty masy ciała na prawą rękę, lewe ramię, tułów, nogi prawej i lewej nogi. | Tak/Nie |  | xxx |
| 22 | Możliwość oceny wysokości ciała POMIARY SEGMENTOWE Każdej części ciała: Procent tkanki tłuszczowej Masa tkanki tłuszczowej Masa tkanek beztłuszczowych Masa mięśni | Tak/Nie |  | xxx |
| 23 | Gwarancja minimum 12 miesięcy | xxx |  |  |
| 24 | - Współpraca, kontakt z serwisem w języku polskim | Tak/Nie |  | xxx |
| Nazwa przedmiotu zamówienia |  | Oferowany przedmiot zamówienia (należy podać: producenta i model urządzenia) |  |  |
| Poz. nr 2 Inklinometr cyfrowy |  |  |  |  |
| Lp. | Wymagane funkcje oraz parametry techniczne przedmiotu zamówienia | Funkcje oferowanego przedmiotu zamówienia | Parametry techniczne oferowanego przedmiotu zamówienia |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |
| 1 | Uniwersalny pochyłomierz służy do elektronicznego pomiaru zakresu ruchu w stawach kończyn jak również zakresu ruchomości kręgosłupa. | Tak/Nie | xxx |  |
| 2 | obudowa pochyłomierza odporna była na wstrząsy. | Tak/Nie | xxx |  |
| 3 | możliwość zerowania inklinometru w każdej pozycji w celu ustalenia pozycji odniesienia. | Tak/Nie | xxx |  |
| 4 | możliwość "zamrożenia" wartości na wyświetlaczu w każdej pozycji pomiarowej | Tak/Nie | xxx |  |
| 5 | W komplecie: - podręcznik metodyki pomiarów zakresów, -przystawka z linijką, -przystawka do pomiarów nad nieregularnymi powierzchniami. | Tak/Nie | xxx |  |
| 6 | zestaw pakowany w walizkę ochronną dołączoną do zestawu. | Tak/Nie | xxx |  |
| 7 | Wymagany rok produkcji nie wcześniej niż 2011. | xxx |  |  |
| 8 | Okres gwarancji min. 12 miesięcy, | xxx |  |  |
| 9 | Współpraca, kontakt z serwisem w języku polskim | Tak/Nie | xxx |  |

| Nazwa przedmiotu zamówienia |  | Oferowany przedmiot zamówienia (należy podać: producenta i model urządzenia) |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Poz. nr 3 Dynamometr elektroniczny z oprogramowaniem |  |  |  |
| Lp. | Wymagane funkcje oraz parametry techniczne przedmiotu zamówienia | Funkcje oferowanego przedmiotu zamówienia | Parametry techniczne oferowanego przedmiotu zamówienia |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | pomiar zakresu siły ścisku, | Tak/Nie | xxx |
|  | pomiar izometryczny, | Tak/Nie | xxx |
|  | wielostopniowa regulacja uchwytu minimum od 3,4 do 8,5 cm –wykonywanie pomiaru u pacjentów z różną wielkością dłoni, | xxx |  |
|  | solidna i wytrzymała konstrukcja, | Tak/Nie | xxx |
|  | w zestawie walizka transportowa, | Tak/Nie | xxx |
|  | W wyposażeniu oprogramowanie oraz notebook | Tak/Nie | xxx |
|  | Oprogramowanie powinno zawierać: baza danych pacjentów zawierającą dane personalne a także dane dotyczące wykonanych przez pacjenta ćwiczeń, zestawienie wyników różnych pacjentów względem wybranych przez siebie kryteriów, możliwość przedstawienia wszystkich danych pomiarowych jak i danych poszczególnych pacjentów w postaci tabel i diagramów, dane przedstawione tak aby była możliwość ich wydruku , funkcje archiwizacji danych, gotowe zestawy ćwiczeń do wykonania – ćwiczenia statyczne, dynamiczne oraz testy sprawnościowe, | Tak/Nie | xxx |
|  | Pakiet oprogramowania w języku polskim, zawierający: - edytor tekstów - arkusz kalkulacyjny - program do tworzenia prezentacji - szybka wyszukiwarka plików - pełna obsługa architektury 64 – bitowej - rozbudowane narzędzia administracyjne - możliwość tworzenia kont użytkowników - wbudowana ochrona przed oprogramowaniem szpiegującym i innym złośliwym oprogramowaniem - nawiązywanie bezpiecznego połączenia z sieciami firmowymi, - narzędzie do uruchamiania aplikacji niekompatybilnych z bieżącym systemem operacyjnym - współpraca w domenie - rozbudowane opcje automatycznych kopi zapasowych | Tak/Nie | xxx |
|  | Współpraca, kontakt z serwisem w języku polskim | Tak/Nie | Xxx |
| 10 | Okres gwarancji min. 12 miesięcy, | xxx |  |

| Nazwa przedmiotu zamówienia |  | Oferowany przedmiot zamówienia (należy podać: producenta i model urządzenia) |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Poz. nr 4 Antropometr typu Martina z taśmami antropometrycznymi (Zestaw do pomiaru wysokości ciała oraz obwodów i aktywności ruchowej) |  |  |  |
| Lp. | Wymagane funkcje oraz parametry techniczne przedmiotu zamówienia | Funkcje oferowanego przedmiotu zamówienia | Parametry techniczne oferowanego przedmiotu zamówienia |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Zestaw do pomiaru wysokości ciała oraz obwodów i aktywności ruchowej w tym: wzrostomierz, miarka z kalkulatorem WHR, mechaniczna miarka, monitor aktywności fizycznej, pomiar odległości punktów kostnych | Tak/Nie | xxx |
|  | Wzrostomierz Wolnostojący, składane, przenośne urządzenie do pomiaru wysokości ciała z opakowaniem do przenoszenia | Tak/Nie | xxx |
|  | zakres pomiaru nie mniej niż: 0-200cm | xxx |  |
|  | Podziałka max. co 1mm | xxx |  |
|  | Masa przyrządu nie więcej niż 1kg | xxx |  |
|  | wymiary po rozłożeniu nie więcej niż 300/ 2200/ 250mm | xxx |  |
|  | Miarka z kalkulatorem WHR służąca do pomiarów obwodów ciała oraz obliczania współczynnika talia/biodro (WHR). | Tak/Nie | xxx |
|  | Mechaniczna miarka posiadająca nieskomplikowane mocowanie na ścianie z pomocą np. śruby. Wyniki odczytywany z np. z okna wskaźnika. Trwała taśma wykonana jest np. z metalu. | Tak/Nie | xxx |
|  | Posiada certyfikat CE | Tak/Nie | xxx |
|  | Monitor Aktywności fizycznej umożliwiający kontrolę wydatku energetycznego podczas wykonywania codziennych czynności oraz podczas ćwiczeń. | Tak/Nie | xxx |
|  | Możliwość stałego monitoringu postępów w zwiększaniu aktywności fizycznej za pomocą wykresu METS oraz odczyt takich parametrów jak czas, liczbę kroków, odległość [km], całkowity wydatek energetyczny [kcal], podstawową przemiana materii (BMR) [kcal], wydatek energetyczny podczas aktywności fizycznej (AEE) [kcal], METs (wykresy intensywności aktywności fizycznej), 24 godzinne wykresy aktywności. | Tak/Nie | xxx |
|  | pokazuje intensywność wysiłku: METS (wykresy intensywności aktywności fizycznej); | Tak/Nie | xxx |
|  | pokazuje całkowity wydatek energetyczny (spalone kalorie), zarówno podczas aktywności fizycznej, jak i spoczynku; | Tak/Nie | xxx |
|  | Min. trzyosiowy czujnik ruchu | xxx |  |
|  | Pokazuje otrzymywane dane na wyświetlaczu LCD: | Tak/Nie | xxx |
|  | Pamięć min. 7dni | xxx |  |
|  | Możliwość konfigurowania funkcji (wiek, płeć, wzrost, masa ciała, długość kroku i zawartość tkanki tłuszczowej w %) | Tak/Nie | xxx |
|  | Okres gwarancji min. 12 miesięcy | xxx |  |
|  | Współpraca, kontakt z serwisem w języku polskim | Tak/Nie | xxx |
| Nazwa przedmiotu zamówienia |  | Oferowany przedmiot zamówienia (należy podać: producenta i model urządzenia) |  |
| Poz. nr 5 Cyrkiel kabłąkowy |  |  |  |
| Lp. | Wymagane funkcje oraz parametry techniczne przedmiotu zamówienia | Funkcje oferowanego przedmiotu zamówienia | Parametry techniczne oferowanego przedmiotu zamówienia |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Wykorzystywany do pomiarów klatki piersiowej, obręczy barkowej, biodrowej itd. | Tak/Nie | xxx |
|  | Zakres pomiaru min.: 0 – 38cm. Pomiar minalny co max. 1 mm. | xxx |  |
|  | Skala w calach i centymetrach. | Tak/Nie | xxx |
|  | Okres gwarancji min. 12 miesięcy, | xxx |  |

| Nazwa przedmiotu zamówienia |  | Oferowany przedmiot zamówienia (należy podać: producenta i model urządzenia) |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Poz. nr 6 Waga Profesjonalna (niemowlęca) |  |  |  |
| Lp. | Wymagane funkcje oraz parametry techniczne przedmiotu zamówienia | Funkcje oferowanego przedmiotu zamówienia | Parametry techniczne oferowanego przedmiotu zamówienia |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Waga Profesjonalna (niemowlęca) – do pomiaru niemowląt wcześniaków i urodzonych o czasie | Tak/Nie | xxx |
|  | wyświetlacz LCD; | Tak/Nie | xxx |
|  | zakres pomiaru min od 0 do 15kg | xxx |  |
|  | dokładność min 10g; | xxx |  |
|  | Okres gwarancji min. 12 miesięcy, | xxx |  |

| Nazwa przedmiotu zamówienia |  | Oferowany przedmiot zamówienia (należy podać: producenta i model urządzenia) |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Poz. nr 7 Waga elektroniczna ze wzrostomierzem |  |  |  |
| Lp. | Wymagane funkcje oraz parametry techniczne przedmiotu zamówienia | Funkcje oferowanego przedmiotu zamówienia | Parametry techniczne oferowanego przedmiotu zamówienia |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | WAGA KOLUMNOWA Z FUNKCJĄ BMI | Tak/Nie | xxx |
|  | Nośność: nie mniej niż 200 kg | xxx |  |
|  | Zakres ważenia – (1 - 150 kg lub szerszy) (50/100g) | xxx |  |
|  | Minimalna dokładność pomiaru minimum – max 50 g | xxx |  |
|  | Zasilanie: baterie akumulatorki i zasilacz sieciowy | Tak/Nie | xxx |
|  | Funkcja: Hold / BMI / Automatyczne wyłączanie / Rolki transportowe / TARA | Tak/Nie | xxx |
|  | Klasa dokładności nie gorsza niż III | xxx |  |
|  | Gwarancja min. 12 miesiące | xxx |  |

| Nazwa przedmiotu zamówienia |  | Oferowany przedmiot zamówienia (należy podać: producenta i model urządzenia) |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Poz. nr 8 Spirometr z pulsoksymetrem |  |  |  |
| Lp. | Wymagane funkcje oraz parametry techniczne przedmiotu zamówienia | Funkcje oferowanego przedmiotu zamówienia | Parametry techniczne oferowanego przedmiotu zamówienia |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | SPIROMETR Z PULSOKSYMETREM | Tak/Nie | xxx |
|  | Pamięć – min.6000 testów ± 1000 | xxx |  |
|  | pulsoksymetr z zapisem – min.1000h, | xxx |  |
|  | podłączenie USB, bluetooth, bezprzewodowy wewnętrzny modem do dźwiękowego połączenia z telefonem (zastosowanie w telemedycynie), | Tak/Nie | xxx |
|  | dostępny z turbiną jedno- lub wielorazowego użytku, | Tak/Nie | xxx |
|  | zapis nie mniej niż 3 najlepszych prób, | xxx |  |
|  | do 8 wydmuchów na 1 ekranie, | xxx |  |
|  | wewnętrzny czujnik temperatury do konwersji BTPS | Tak/Nie | xxx |
|  | pokaz krzywych FVC, VC z wzorem oddechu oraz MVV w czasie rzeczywistym, | Tak/Nie | xxx |
|  | kolorowy ekran o wysokiej rozdzielczości, | Tak/Nie | xxx |
|  | szybka, cicha drukarka termiczna | Tak/Nie | xxx |
|  | przepływomierz: cyfrowa turbina z dokładnością gwarantowaną w każdych warunkach przeprowadzania badania, | Tak/Nie | xxx |
|  | próba bronchodilatacyjna (PRE-POST) z porównaniem wyników, | Tak/Nie | xxx |
|  | język obsługi urządzenia - polski | Tak/Nie | xxx |
|  | Pulsoksymetr: | Tak/Nie | xxx |
|  | pomiar w krótkim lub długim czasie SpO2 i pulsu, | Tak/Nie | xxx |
|  | kalkulacja min. ODI, NOD, T90%, T89%, T88% i T87%, | xxx |  |
|  | zapis artefaktów, desaturacji podczas snu, | Tak/Nie | xxx |
|  | test chodzenia min. (6MWT) z analizą SpO2 i pulsu, | xxx |  |
|  | zakres SpO2 min. : 0-99%, | xxx |  |
|  | zakres pulsu min.: (30-254) BPM lub szerszy | xxx |  |
|  | Wyposażenie: - turbina jednorazowego użytku z ustnikiem; - czujnik pomiarowy pulsoksymetrii, typu klips dla dorosłych; - torba transportowa; - klips na nos do spirometrii; | Tak/Nie | xxx |
|  | Kompatybilne oprogramowanie | Tak/Nie | xxx |
|  | zasilanie – akumulator ładowany z sieci | Tak/Nie | xxx |
|  | Okres gwarancji min. 12 miesięcy, | xxx |  |
|  | Współpraca, kontakt z serwisem w języku polskim | Tak/Nie | xxx |

| Nazwa przedmiotu zamówienia |  | Oferowany przedmiot zamówienia (należy podać: producenta i model urządzenia) |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Poz. nr 9 CIŚNIENIOMIERZ: |  |  |  |
| Lp. | Wymagane funkcje oraz parametry techniczne przedmiotu zamówienia | Funkcje oferowanego przedmiotu zamówienia | Parametry techniczne oferowanego przedmiotu zamówienia |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | CIŚNIENIOMIERZ: automatyczny | Tak/Nie | xxx |
|  | Wyświetla czas i date; | Tak/Nie | xxx |
|  | możliwość pomiaru przy arytmii; | Tak/Nie | xxx |
|  | pomiar pulsu | Tak/Nie | xxx |
|  | ilość zapamiętanych pomiarów min.10 | xxx |  |
|  | wskaźnik nieregularnego pulsu | Tak/Nie | xxx |
|  | wskaźnik rozładowania baterii | Tak/Nie | xxx |
|  | wskaźnik prawidłowo założonego mankietu | Tak/Nie | xxx |
|  | wskaźnik ruchu | Tak/Nie | xxx |
|  | wyświetlacz LCD; | Tak/Nie | xxx |
|  | automatycznie pompowany; | Tak/Nie | xxx |
|  | Sposób pomiaru: oscylometryczny | Tak/Nie | xxx |
|  | Dokładność pomiaru: minimum 3 mmHg | xxx |  |
|  | Dokładność pomiaru pulsu – nie gorsza niż 5% | xxx |  |
|  | Okres gwarancji - min. 12 miesięcy | xxx |  |
| Nazwa przedmiotu zamówienia |  | Oferowany przedmiot zamówienia (należy podać: producenta i model urządzenia) |  |
| Poz. nr 10 APARAT DO POMIARU TKANKI TŁUSZCZOWEJ |  |  |  |
| Lp. | Wymagane funkcje oraz parametry techniczne przedmiotu zamówienia | Funkcje oferowanego przedmiotu zamówienia | Parametry techniczne oferowanego przedmiotu zamówienia |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | zasada działania urządzenia oparta na pomiarze impedancji elektrycznej ciała metoda BIA | Tak/Nie | xxx |
|  | automatyczne zerowanie i wyłączanie | Tak/Nie | xxx |
|  | zakres pomiaru tkanki tłuszczowej: w przedziale min. 4 - 45% | xxx |  |
|  | minimalna różnica zawartości tkanki tłuszczowej – nie więcej niż 0,1% | xxx |  |
|  | zakres pomiaru wody min. w przedziale: 37,8-66% | xxx |  |
|  | minimalna podawana różnica zawartości wody – nie więcej niż 0,1% | xxx |  |
|  | maksymalna wprowadzana waga – min. 150kg | xxx |  |
|  | minimalna wprowadzana waga – nie więcej niż 2kg | xxx |  |
|  | zasilanie: bateryjne | Tak/Nie | xxx |
|  | pamięć na dane min. 5 pomiarów | xxx |  |
|  | graficzna interpretacja procentowej zawartości tłuszczu i BMI | Tak/Nie | xxx |
|  | Zgodna z zaleceniami dyrektywy UE 93/42/EEC | Tak/Nie | xxx |
|  | Okres gwarancji min. 12 miesięcy, | xxx |  |
|  | Współpraca, kontakt z serwisem w języku polskim | Tak/Nie | xxx |

| Nazwa przedmiotu zamówienia |  | Oferowany przedmiot zamówienia (należy podać: producenta i model urządzenia) |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Poz. nr 11 FAŁDOMIERZ |  |  |  |
| Lp. | Wymagane funkcje oraz parametry techniczne przedmiotu zamówienia | Funkcje oferowanego przedmiotu zamówienia | Parametry techniczne oferowanego przedmiotu zamówienia |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | FAŁDOMIERZ – do pomiaru grubości tkanki tłuszczowej na równych częściach ciała | Tak/Nie | xxx |
|  | Czytelna skala min. co min | Tak/Nie | xxx |
|  | Ergonomiczny kształt | Tak/Nie | xxx |
|  | Gwarancja min. 12 miesięcy | xxx |  |

| Nazwa przedmiotu zamówienia |  | Oferowany przedmiot zamówienia (należy podać: producenta i model urządzenia) |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Poz. nr 12 Negatoskop dwuklatkowy |  |  |  |
| Lp. | Wymagane funkcje oraz parametry techniczne przedmiotu zamówienia | Funkcje oferowanego przedmiotu zamówienia | Parametry techniczne oferowanego przedmiotu zamówienia |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Napięcie zasilania zgodne z natężeniem prądu obowiązującym w Polsce, min 50/60 Hz | xxx |  |
|  | Luminacja ekranu – nie mniej niż 4200 cd/m2 +/-25% | xxx |  |
|  | Regulacja luminacji | Tak/Nie | xxx |
|  | Liczba klatek min. 2 | xxx |  |
|  | Wymiary min. 70 x 40 cm | xxx |  |
|  | Montaż naścienny | Tak/Nie | xxx |
|  | Powinien emitować światło dzienne o temperaturze barwowej 6500°K | xxx |  |
|  | Wpis do Rejestru Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych | Tak/Nie | xxx |
|  | Deklaracja Zgodności CE | Tak/Nie | xxx |
|  | Okres gwarancji min. 12 miesięcy | xxx |  |
|  | Współpraca, kontakt z serwisem w języku polskim | Tak/Nie | xxx |

UWAGA !!

- W rubryce obok nazwy przedmiotu zamówienia podanej przez Zamawiającego, Wykonawca obowiązkowo wpisuje producenta i model oferowanego przedmiotu zamówienia.

- W kolumnie 3 należy przekreślić odpowiedni znacznik TAK lub NIE zostawiając właściwy, odpowiadający prawidłowej odpowiedzi.

- W kolumnie 4 należy wpisać wszystkie parametry oferowanego przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem z kolumny 2.

- Niespełnienie choćby jednego z parametrów lub funkcji wymaganych w opisie (kolumna 2) spowoduje odrzucenie oferty.

----------------------- --------------------------- --------------------------- ------------------------------ -----------------------------

----------------------- --------------------------- --------------------------- ------------------------------ -----------------------------

- Zadanie nr 6: Wielkogabarytowy komputerowy podoskop przeznaczony do diagnostyki niemowląt.

Opis przedmiotu zamówienia  -  oferowany przedmiot zamówienia

| Nazwa przedmiotu zamówienia |  | Oferowany przedmiot zamówienia (należy podać: producenta i model urządzenia) |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Poz. nr 1 Wielkogabarytowy komp. podoskop, przeznaczony do diagnostyki niemowląt z dodatkowymi dwoma kamerami rejestrującymi sekwencje ruchowe oraz odpowiedzi na bodziec ruchowy. |  |  |  |
| Lp. | Wymagane funkcje oraz parametry techniczne przedmiotu zamówienia | Funkcje oferowanego przedmiotu zamówienia | Parametry techniczne oferowanego przedmiotu zamówienia |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Badanie w oparciu o metodę fotogrametryczną podoskopową, pozwalające na obserwacją stref nośnych. Z dużą głębią widoczności. | Tak/Nie | xxx |
|  | Czas pojedynczego pomiaru poniżej 1/20 sekundy | xxx |  |
|  | Możliwość rejestracji sekwencji ruchu (przynajmniej 2-3 pomiary na sekundę). | xxx |  |
|  | Podłączenie do komputera przez port USB | Tak/Nie | xxx |
|  | Oprogramowanie w wersji polskiej kompatybilne z oprogramowaniem laptopa dołączonego do zestawu | Tak/Nie | xxx |
|  | Możliwość jednoczasowej pracy z dodatkową kamerą. | Tak/Nie | xxx |
|  | Wymiary zewnętrzne nie większe niż.: 960x660x800mm; Waga nie więcej niż.: 40kg | xxx |  |
|  | Dokładność odwzorowania obrazu min.+/-3mm/punkt | xxx |  |
|  | Orientacyjny czas przygotowania pacjenta i wykonania badania (możliwość wykonywania badań przesiewowych) poniżej 6 min | xxx |  |
|  | Obserwacja przylegania dzięki kolorowej wizualizacji intensywności. | Tak/Nie | xxx |
|  | Dokładność obliczeń min.: 1 mm; 0.1stopnia | xxx |  |
|  | Oprogramowanie pozwala na wyznaczenie następujących parametrów: - Długość tułowia - Długość boku: lewego; prawego - Szerokość w barkach biodrach - Głowa: szerokość; wysokość - Długość ramienia: lewego; prawego - Długość przedramienia: lewego; prawego - Długość uda: lewego; prawego - Długość podudzia: lewego; prawego - Kąt ramienia: lewego; prawego - Kąt uda: lewego; prawego - Powierzchnia korpusu tułowia ; powierzchnia obrysu głowy - Powierzchnie obszaru przylegania z podziałem względem osi - Eksport danych do arkusza statystycznego - Wyniki podawane w postaci parametrów liczbowych oraz wydruków. - Możliwość wyboru i dostosowania typu wydruku w zależności od własnych oczekiwań. | Tak/Nie | xxx |
|  | Wyposażenie: kabel USB z zasilaczem, instrukcja obsługi, płyta instalacyjna, | Tak/Nie | xxx |
|  | Wydajna drukarka do wydruku danych, | Tak/Nie | xxx |
|  | klucz USB umożliwiający analizę danych bez głównego urządzenia | Tak/Nie | xxx |
|  | Minimum 1 kamera dodatkowe kompatybilna z urządzeniem | xxx |  |
|  | Laptop z pakietem oprogramowania w języku polskim, zawierający: - edytor tekstów - arkusz kalkulacyjny - program do tworzenia prezentacji - szybka wyszukiwarka plików - pełna obsługa architektury 64 – bitowej - rozbudowane narzędzia administracyjne - możliwość tworzenia kont użytkowników - wbudowana ochrona przed oprogramowaniem szpiegującym i innym złośliwym oprogramowaniem - nawiązywanie bezpiecznego połączenia z sieciami firmowymi, - narzędzie do uruchamiania aplikacji niekompatybilnych z bieżącym systemem operacyjnym - współpraca w domenie - rozbudowane opcje automatycznych kopi zapasowych | Tak/Nie | xxx |
|  | Wpis do rejestru wyrobów medycznych. | Tak/Nie | xxx |
|  | Obserwacja rzutu bocznego przez kamerę | Tak/Nie | xxx |
|  | Możliwość definiowania dodatkowych szablonów opracowania | Tak/Nie | xxx |
|  | Model segmentowy i odcinkowy opracowania sylwetki | Tak/Nie | xxx |
|  | Okres gwarancji min. 12 miesięcy, | xxx |  |
|  | Współpraca, kontakt z serwisem w języku polskim | Tak/Nie | xxx |

UWAGA !!

- W rubryce obok nazwy przedmiotu zamówienia podanej przez Zamawiającego, Wykonawca obowiązkowo wpisuje producenta i model oferowanego przedmiotu zamówienia.

- W kolumnie 3 należy przekreślić odpowiedni znacznik TAK lub NIE zostawiając właściwy, odpowiadający prawidłowej odpowiedzi.

- W kolumnie 4 należy wpisać wszystkie parametry oferowanego przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem z kolumny 2.

- Niespełnienie choćby jednego z parametrów lub funkcji wymaganych w opisie (kolumna 2) spowoduje odrzucenie oferty.

----------------------- --------------------------- --------------------------- ------------------------------ -----------------------------

----------------------- --------------------------- --------------------------- ------------------------------ -----------------------------

Zadanie nr 7: Mikroskop fluorescencyjny prosty z oprogramowaniem, mikroskop z kontrastem fazy oraz mikroskop z kontrastem fazy z wbudowaną kamerą cyfrową.

Nazwa przedmiotu zamówienia

Pozycja nr 1 Mikroskop badawczy fluorescencyjny prosty z oprogramowaniem (z systemem akwizycji obrazu) – 1 sztuka

Wymagane funkcje oraz parametry techniczne przedmiotu zamówienia

| Element | Opis |
| --- | --- |
| Optyka | 1) Korygowana do nieskończoności 2) Apochromatyczny tor oświetlenia fluorescencyjnego 3) Długość optyczna obiektywów nie więcej niż 45 mm |
| Statyw | 4) Uchwyt rewolwerowy obiektywów minimum 6 gniazdowy kodowany, z osobnymi gniazdami dla kontrastu Nomarskiego dla każdego obiektywu 5) Uchwyt filtrów fluorescencyjnych min. 6-cio pozycyjny, automatyczny, wymiana filtrów bez narzędzi i wyłączania mikroskopu 6) Możliwość wbudowania w statyw portu bocznego dla kamery cyfrowej zapewniającego inny podział światła niż port w tubusie 7) Współosiowe śruby mikro/makro do ustawiania ostrości 8) Wbudowane w statyw podwójne koło filtrów, z wbudowanymi min. sześcioma filtrami neutralnymi (minimum 12 poziomów transmisji) oraz filtrem wybielającym 9) Wbudowane w statyw porty do połączenia z komputerem: min. RS232 10) Mikroskop kodowany, system zapamiętywania poziomu oświetlenia dla każdego obiektywu |
| Oświetlacz halogenowy | 11) Lampa halogenowa min. 100 W z przysłoną polową |
| Tubus | 12) Tubus binokularowy z regulacją rozstawu źrenic, kąt min. 20 stopni, pole widzenia co najmniej 23 mm, regulacja wysokości w zakresie minimum 40 mm, z portem kamery cyfrowej 100:0 / 0:100 % |
| Okulary | 13) Powiększenie 10x, pole widzenia min. 23 mm 14) Ergonomiczne osłony gumowe 15) Z regulacjami dioptryjnymi +/- 5,5 dioptrii w obydwu okularach lub szerszym |
| Obiektywy | 16) 10x / 0,25, planachromat 17) 20x / 0,50, semiplanapochromat o podwyższonym kontraście 18) 40x / 0,75, semiplanapochromat o podwyższonym kontraście 19) 63x / 1,25, immersyjny semiplanapochromat o podwyższonym kontraście 20) 100x / 1,30, immersyjny semiplanapochromat o podwyższonym kontraście |
| Stolik | 21) Posuw preparatu w osiach X i Y (ukryte prowadnice), wyskalowany 22) Regulowana o max. 15 mm wysokość pokręteł sterujących ruchem preparatu, pokrętła po prawej stronie 23) Regulowana siła obrotu pokręteł w osiach X i Y |
| Kondensor | 24) Kondensor aplanatyczno - achromatyczny, centrowany |
| Fluorescencja | 25) Oświetlacz z palnikiem rtęciowym o mocy min. 100Wat. 26) Automatyczne samoczynne centrowanie palnika rtęciowego (po wymianie oraz po każdorazowym załączeniu zasilania) 27) Przysłony polowa i filtr osłabiający (2% … 100%) 28) Filtry fluorescencyjne dla co najmniej DAPI, FITC, Cy3. Filtry dla FITC i Cy3 o transmisji co najmniej 95% |
| Kamera cyfrowa kolorowa | 29) Rozdzielczość min. 5 mln pikseli 30) Tryb live co najmniej 9 kl./s (2452 x 2056 pikseli) 31) Rozmiar elementu światłoczułego min. 2/3" 32) Obszar obserwacji ("ROI"): Regulowany 33) Digitalizacja min. 8 i 12 bitów / piksel 34) Komplet łączników do mikroskopu 35) Czas integracji: od 1 ms do 4 s lub szerszy 36) W komplecie z kamerą oprogramowanie do akwizycji, obróbki i analizy obrazu. |
| Oprogramowanie | 37) Akwizycja i obróbka obrazów mikroskopowych w oparciu o 64-ro bitowy system operacyjny 38) Interfejs użytkownika przełączany (wersja jasna i ciemna) w celu dopasowania do warunków oświetlenia 39) Interfejs użytkownika płynnie skalowany w celu dopasowania do używanego monitora 40) Wszystkie funkcjonalne elementy wyświetlane w trybie zredukowanym (dla początkujących) lub w trybie pełnym 41) Obsługa mikroskopów automatycznych, kodowanych i manualnych 42) Konfiguracja, zapisywanie i wczytywanie złożonych eksperymentów akwizycji obrazów 43) Nagrywanie sekwencji obrazów / filmów poprzez funkcje START/STOP 44) Tworzenie konfiguracji sprzętowych przy pomocy graficznego diagramu drogi światła w mikroskopie 45) Łączenie sekwencji poleceń w celu tworzenia konfiguracji sprzętowych mikroskopu 46) W pełni automatyczne konfigurowanie eksperymentów akwizycji fluorescencji wielokanałowej (kanały fluorescencyjne + kanał św. przechodzącego) w mikroskopach automatycznych 47) Wybór fluorochromów z bazy danych zawierającej co najmniej 500 barwników (z informacjami długości fal wzbudzenia i emisji) 48) Proponowanie przez oprogramowanie do trzech strategii akwizycji (największa czułość, największa szybkość, najlepszy kompromis pomiędzy czułością i szybkością akwizycji) 49) Sugerowanie źródła wzbudzenia, filtrów fluorescencyjnych, wyświetlanie graficznego obrazu nałożonej charakterystyki filtra na widmo fluorochromu 50) Akwizycja obrazów z kamer monochromatycznych i kolorowych do min. 16 bitów / 3 x 16 bitów 51) Ustawianie parametrów wyświetlania bez ingerowania w wartość pikseli 52) Automatyczne skalowanie (zależnie od typu mikroskopu) 53) Zapisywanie historii akwizycji w pliku obrazowym 54) Pełna integracja ze środowiskiem wielu użytkowników (zapisywanie osobno dla użytkowników danych i ustawień interfejsu) 55) Definiowane przez użytkownika paski poleceń, zapisywanie w pliku ustawień środowiska graficznego i narzędzi 56) Import obrazów co najmniej (BMP, TIF, JPG, GIF, PNG). 57) Eksport obrazów co najmniej (BMP, GIF, JPG, PNG, TIFF, HDP) 58) Eksport filmów co najmniej (AVI, Windows Media video formats) 59) Eksport obrazów i filmów w trybie wsadowym 60) Interaktywne pomiary: długość, powierzchnia, wymiary prostokąta, obwód, wartości szarości, kąt 61) Paski skali 62) Adnotacje tekstowe 63) Obróbka obrazów: kontrast, jasność, gamma, kolorystyka, wygładzanie, wyostrzanie, korekcja geometryczna 64) Przeglądarka obrazów 65) Pomiary na histogramach 66) Pomiary na profilach |
| Stacja robocza | 67) Zestaw komputerowy powinien być w pełni kompatybilny z wszystkimi elementami mikroskopu i oprogramowania, gwarantujący bezpieczne i pełne wykorzystanie jego możliwości, wraz z oprogramowaniem pozwalającym na kompletne sterowanie urządzeniem z poziomu komputera. System operacyjny współpracujący z urządzeniem i oprogramowaniem. |
| Wyposażenie | 68) Zestaw ochronny antystatyczny (pokrowiec, osłony gumowe na okulary oraz źródło światła) 69) Komplet narzędzi 70) Żarówka halogenowa 71) Olejek immersyjny |
| Autoryzowany serwis, wykonujący usługi w zakresie napraw, konserwacji i kalibracji |  |
| Czas reakcji serwisowej max. 72 godz. |  |
| Czas naprawy max. 21 dni, w przypadku dłuższego czasu naprawy zapewnienie sprzętu zastępczego |  |
| Dostawę do siedziby Zamawiającego pokrywa Wykonawca |  |
| Gwarancja na sprzęt min. 24 miesięcy. |  |

Nazwa przedmiotu zamówienia

Pozycja nr 2  Odwrócony mikroskop cyfrowy do obserwacji w świetle przechodzącym, w jasnym polu i kontraście fazowym – 1 sztuka

Wymagane funkcje oraz parametry techniczne przedmiotu zamówienia

| Element | Opis |
| --- | --- |
| Optyka | 1) Korygowana do nieskończoności 2) Długość optyczna obiektywów 45 mm lub mniej |
| Statyw | 3) Podstawa wykonana w całości z metalu, z uchwytem do przenoszenia 4) Uchwyt rewolwerowy obiektywów minimum 4 gniazdowy 5) Współosiowe śruby mikro/makro do ustawiania ostrości, regulacja siły bez używania narzędzi, z jednej strony śruba mikrometryczna płaska 6) Możliwość wbudowania oświetlacza diodowego w miejsce oświetlacza halogenowego |
| Oświetlacz | 8) Halogenowy o mocy min. 30 W 9) Automatyczny wyłącznik w przypadku dłuższego nie używania mikroskopu 10) Wymiana żarówki bez podnoszenia czy przesuwania mikroskopu, żarówka może być wymontowana tylko przy pomocy specjalistycznych narzędzi |
| Tubus | 11) Tubus binokularowy z regulacją rozstawu źrenic w zakresie co najmniej 48 ... 75 mm, z dwustopniową możliwością dostosowania do wzrostu obserwatora 12) Port kamery |
| Okulary | 13) Szerokopolowe, pole widzenia min. 20 mm, z możliwością domontowania dodatkowych podziałek albo krzyża 14) Z regulacjami dioptryjnymi w zakresie co najmniej +/- 5,5 dioptrii w obydwu okularach |
| Obiektywy | 15) Klasy planachromat (z korekcją aberracji chromatycznej i planatycznej) 16) 4x/N.A. 0,10 Ph 0 (z kontrastem fazowym) 17) 10x/N.A. 0,25 Ph 1 (z kontrastem fazowym) 18) 20x/N.A. 0,3 Ph 1 (z kontrastem fazowym) 19) 40x/N.A. 0,5 Ph 2 (z kontrastem fazowym) |
| Stolik | 20) Wymiary co najmniej 200x230mm 21) Prowadnica XY, zakres ruchu co najmniej 108 x 72 mm Uchwyty do: 22) min. do mikropłytek, butelek i szalek Petriego d=95 mm 23) co najmniej do szalek Petriego d=88 mm, 65 mm, 54 mm, 36 mm 24) do szkiełek 76x26 mm 25) do komór hodowlanych |
| Kondensor | 26) Kondensor z regulowaną przysłoną aperturową, N.A. 0,4; odległość robocza 55 mm lub większa, kondensor odsuwany do obserwacji dużych naczyń hodowlanych |
| Kamera cyfrowa | 27) Rozdzielczość: co najmniej 5 mln pikseli 28) Rozmiar elementu światłoczułego min. 1/2,5" 29) Digitalizacja min. 3 x 8 bitów / piksel 30) Interface min. USB 2.0, DVI-D RJ45 31) Gniazdo karty SD/SDHC 32) Łącznik optyczny: C-Mount 33) Komplet łączników do mikroskopu |
| Wyposażenie | 34) Pokrowiec antystatyczny 35) Komplet narzędzi |
| Autoryzowany serwis, wykonujący usługi w zakresie napraw, konserwacji i kalibracji |  |
| Czas reakcji serwisowej max. 72 godz. |  |
| Czas naprawy max. 21 dni, w przypadku dłuższego czasu naprawy zapewnienie sprzętu zastępczego |  |
| Dostawę do siedziby Zamawiającego pokrywa Wykonawca |  |
| Gwarancja na sprzęt min. 24 miesięcy. |  |

Nazwa przedmiotu zamówienia

Pozycja nr 3 Odwrócony mikroskop cyfrowy do obserwacji w świetle przechodzącym, w jasnym polu i kontraście fazowym, z wbudowaną kamerą cyfrową – 1 sztuka

Wymagane funkcje oraz parametry techniczne przedmiotu zamówienia

| Element | Opis |
| --- | --- |
| Optyka | 1) Korygowana do nieskończoności 2) Długość optyczna obiektywów 45 mm lub mniej |
| Statyw | 3) Podstawa wykonana w całości z metalu, z uchwytem do przenoszenia 4) Uchwyt rewolwerowy obiektywów minimum 4 gniazdowy 5) Współosiowe śruby mikro/makro do ustawiania ostrości, regulacja siły bez używania narzędzi, z jednej strony śruba mikrometryczna płaska 6) Możliwość wbudowania oświetlacza diodowego w miejsce oświetlacza halogenowego 8) Porty zewnętrzne wbudowane w statyw mikroskopu co najmniej: USB 2.0, HDMI, RJ45, gniazdo kart SD |
| Oświetlacz | 9) Halogenowy o mocy min. 30 W 10) Automatyczny wyłącznik w przypadku dłuższego nie używania mikroskopu 11) Wymiana żarówki bez podnoszenia czy przesuwania mikroskopu, żarówka może być wymontowana tylko przy pomocy specjalistycznych narzędzi |
| Obiektywy | 12) Klasy planachromat (z korekcją aberracji chromatycznej i planatycznej) 13) 4x/N.A. 0,10 14) 10x/N.A. 0,25 Ph 1 (z kontrastem fazowym) 15) 20x/N.A. 0,3 Ph 1 (z kontrastem fazowym) 16) 40x/N.A. 0,5 Ph 1 (z kontrastem fazowym) |
| Stolik | 17) Wymiary co najmniej 200x230mm 18) Prowadnica XY, zakres ruchu co najmniej 108 x 72 mm Uchwyty do: 19) do mikropłytek, butelek i szalek Petriego d=95 mm 20) do szalek Petriego d=88 mm, 65 mm, 54 mm, 36 mm 21) do szkiełek 76x26 mm 22) do komór hodowlanych |
| Kondensor | 23) Kondensor z regulowaną przysłoną aperturową, N.A. 0,3; odległość robocza 72 mm lub większa, kondensor odsuwany do obserwacji dużych naczyń hodowlanych |
| Kamera cyfrowa | 24) Wbudowana na stałe w statyw kamera cyfrowa 25) Przyciski do sterowania kamerą cyfrową na statywie mikroskopu 26) Rozdzielczość: co najmniej 5 mln pikseli 27) Rozmiar elementu światłoczułego min. 1/2,5" 28) Digitalizacja co najmniej: 3 x 8 bitów / piksel |
| Wyposażenie | 29) Pokrowiec antystatyczny 30) Komplet narzędzi 31) Pilot do sterowania akwizycją obrazu 32) Tablet sterujący kamerą cyfrową, połączony z mikroskopem bezprzewodowo, przekątna ekranu dotykowego min. 9,7 cala, pamięć RAM min. 32 GB 33) Oprogramowanie do sterowania akwizycją zdjęć |
| Autoryzowany serwis, wykonujący usługi w zakresie napraw, konserwacji i kalibracji |  |
| Czas reakcji serwisowej max. 72 godz. |  |
| Czas naprawy max. 21 dni, w przypadku dłuższego czasu naprawy zapewnienie sprzętu zastępczego |  |
| Dostawę do siedziby Zamawiającego pokrywa Wykonawca |  |
| Gwarancja na sprzęt min. 24 miesięcy. |  |

----------------------- --------------------------- --------------------------- ------------------------------ -----------------------------

----------------------- --------------------------- --------------------------- ------------------------------ -----------------------------

Zadanie nr 8: Oprogramowanie umożliwiające obliczanie wartości energetycznej, odżywczej

diet oraz kosztów przygotowanych jadłospisów.

Specyfikacja- Warunki, które zostały podane są warunkami granicznymi.

| Nazwa sprzętu | Ilość | Parametry techniczne |
| --- | --- | --- |
| Oprogramowanie umożliwiające obliczanie wartości energetycznej, odżywczej diet oraz kosztów przygotowanych jadłospisów. | 1 | 1.Oprogramowanie specjalistyczne do obliczania: - wartości odżywczej jadłospisu, - planowania żywienia, - oceny sposobu żywienia, - planowanie jadłospisów i tworzenie diet w oparciu o najnowsze normy żywienia obowiązujące w Polsce (zgodne ze znowelizowanymi Normami Żywienia Człowieka wg. Instytutu Żywności i Żywienia (IŻŻ) w Warszawie z 2012 r oraz aktualne tabele wartości odżywczych, - obliczania wartości( kosztów) planowanych diet, - wprowadzanie własnych norm żywienia, - uzupełnianie bazy danych o nowe produkty, - w jadłospisach podane są miary domowe do produktów z bazy IŻŻ, - Program ma możliwość współpracy z komputerową bazą danych Instytutu Żywności i Żywienia w Warszawie (np. Tabele wartości odżywczej Produktów Potraw). - Wieczysta licencja na oprogramowanie. - Możliwość współpracy i dołączona baza danych z Instytutu Żywności i Żywienia w Warszawie (Tabele Wartości Odżywczej Produktów). |

Załącznik 2. Wymogi  dotyczące przedmiotu zamówienia

Wymogiem jest, aby:

- Wykonawca zaoferował urządzenie, o parametrach CO NAJMNIEJ takich, jakie są przedstawione w specyfikacji. Niespełnienie tego warunku spowoduje odrzucenie oferty.

- Szczególnie istotne jest :

- Dołączenie  informacji , iż oferowany powyżej wyspecyfikowany przedmiot zakupu (program)  umożliwia korzystanie z bazy danych zgodnych  z najnowszymi  Normami Żywienia Człowieka wg Instytutu Żywności i Żywienia w Warszawie.

- Dołączenie informacji, iż oferowany wyspecyfikowany przedmiot  zakupu umożliwia obliczanie wartości energetycznej, odżywczej diet oraz kosztów przygotowanych jadłospisów.

3.Zamawiający zastrzega sobie prawo weryfikacji deklarowanych parametrów z użyciem wszelkich dostępnych źródeł.

----------------------- --------------------------- --------------------------- ------------------------------ -----------------------------

----------------------- --------------------------- --------------------------- ------------------------------ -----------------------------

Zadanie nr 9: Specjalistyczne oprogramowanie do obliczeń w dietetyce.

Specyfikacja- Warunki, które zostały podane są warunkami granicznymi.

| Nazwa sprzętu | Ilość | Parametry techniczne |
| --- | --- | --- |
| Specjalistyczne oprogramowanie do obliczeń w dietetyce. | 1 | - Oprogramowanie specjalistyczne służące do innowacyjnych badań w dietetyce oraz doskonalenia umiejętności zawodowych Dietetyka. Program powinien umożliwić: - wyliczanie wartości odżywczej i skład spożywanej diety - planowanie jadłospisów i tworzenie diet w oparciu o najnowsze normy żywienia obowiązujące w Polsce 2012 r. - nieodpłatne korzystanie z bazy danych zgodnych ze znowelizowanymi Normami Żywienia Człowieka wg Instytutu Żywności i żywienia w Warszawie z 2012 r (zawierające nowe poziomy norm EAR, RDA, AI, UL oraz uwzględniające masę ciała i poziom aktywności fizycznej, ustalenie wartości procentowej realizacji normy całej diety lub poszczególnych posiłków). - ocenę składu odżywczego produktów wg tabel wartości odżywczych Instytutu Żywności i Żywienia w Warszawie - tworzenie diet w wybranych jednostkach chorobowych np. celiakia w wybranych grupach wiekowych np. noworodek oraz inne np. sportowiec (możliwość wyboru następujących produktów: bezglutenowych , odżywki dla dzieci, wody, napoje energetyzujące i izotoniczne), - dostęp do suplementów diet i aktualnie zarejestrowanych preparatów, - eksportowanie danych dotyczących indywidualnego spożyciu do arkusza kalkulacyjnego, - przeprowadzanie obliczeń statystycznych z uwzględnieniem nowych sposobów wyliczenia realizacji norm (metodą prawdopodobieństwa i punktów odcięcia). - obliczanie spożycia grup produktów oraz grup produktów i potraw na min. 5 poziomach. 2. Wieczysta licencja na oprogramowanie. 3. Możliwość bezpłatnego uaktualniania bazy danych - Norm Żywienia wg Instytutu Żywności i Żywienia w Warszawie. |

Załącznik 2. Wymogi  dotyczące zamawianych przedmiotów

Wymogiem jest, aby:

- Wykonawca zaoferował urządzenie, o parametrach CO NAJMNIEJ takich, jakie są przedstawione w specyfikacji. Niespełnienie tego warunku spowoduje odrzucenie oferty.

- Szczególnie istotne jest :

- Dołączenie  informacji , iż oferowany powyżej wyspecyfikowany przedmiot zakupu (program)  umożliwia nieodpłatne korzystanie z bazy danych zgodnych  ze najnowszymi  Normami Żywienia Człowieka wg Instytutu Żywności i Żywienia w Warszawie  (zawierające nowe poziomy norm EAR, RDA, AI, UL  oraz  uwzględniające masę ciała i poziom aktywności fizycznej,  ustalenie wartości procentowej realizacji normy całej diety lub poszczególnych posiłków). Program jest kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

- Dołączenie informacji , iż oferowany powyżej wyspecyfikowany przedmiot zakupu (program)  umożliwia przeprowadzanie  obliczeń statystycznych z uwzględnieniem nowych sposobów wyliczenia realizacji norm (metodą prawdopodobieństwa i punktów odcięcia).

- Zamawiający zastrzega sobie prawo weryfikacji deklarowanych parametrów z użyciem wszelkich dostępnych źródeł.

----------------------- --------------------------- --------------------------- ------------------------------ -----------------------------

----------------------- --------------------------- --------------------------- ------------------------------ -----------------------------

Zadanie nr 10: Aparaty do mierzenia ciśnienia, wagi lekarskie ze wzrostomierzem, mobilne łóżka szpitalne wielopozycyjne, stetoskopy lekarskie.

1.	Aparat do mierzenia ciśnienia (ciśnieniomierz)

Manualny zegarowy ciśnieniomierz krwi jest urządzeniem służącym do pośredniego pomiaru ciśnienia krwi na ramieniu, manometry tego typu wykorzystują mechanizm aneroidowy, zamieniający wartość ciśnienia w mankiecie osoby diagnozowanej na odpowiednie ustawienie wskazówki mechanizmu manometru, skalowanego na tarczy w mm słupa rtęci. Metoda pomiaru osłuchowa.

Skład zestawu; manometr skalowany od 0 do min. 300 mm Hg, rękaw (rękawy; dla otyłego, standardowy, dziecko) zaopatrzony w pompkę z możliwością upuszczania powietrza za pomocą ręcznego przyciskanego zaworu (nie pokrętła), wytrzymałość membrany min. 600 mm Hg, maksymalny błąd pomiarowy +/- 3 mm Hg,  komplet  mankietów, stetoskop do osłuchiwania fali tętna.

2.	Waga lekarska ze wzrostomierzem

Dane techniczne

- Obciążenie maksymalne: min.150 kg

- Dokładność odczytu: min. 20/50 g

- Zakres tary: min. -150 kg

- Temperatura pracy: 0° - +40 °C lub w szerszym zakresie

- Sygnał wyjściowy: RS 232

- Zasilanie: 230V AC, 50Hz / 11V AC i akumulatorowe

- Czas pracy na akumulatorach: min. 30 godzin

- Wyświetlacz: LCD (z podświetleniem)

- Zakres pomiaru wzrostu: 100-200 cm lub szerszy

3.	Mobilne łóżko szpitalne wielopozycyjne

Łóżko szpitalne, leże czterosegmentowe, Wysokość leża, kąt odchylenia oparcia pleców oraz uda sterowane elektrycznie za pomocą pilota przewodowego, pozycja Trendeleburg i anty Trendelenburg, barierki boczne opuszczane, uchwyty na statywy infuzyjne, komplet z ze zmywalnym materacem.

Metalowa konstrukcja łóżka lakierowana proszkowo. Podstawa łóżka łatwa w utrzymaniu czystości, wyposażona w kółka z możliwością nożnego hamulca. Podstawa łóżka pantografowa podpierająca leże w minimum 8 punktach, gwarantująca stabilność leża. Wymiary zewnętrzne łóżka: Długość całkowita: 2150 mm, (± 30 mm) Szerokość całkowita wraz z zamontowanymi barierkami wynosi max 990 mm (wymiar leża min. 870x2000).

Elementy wyposażenia łóżka: - do każdego łóżka materac dopasowany do ramy leża wykonany z pianki poliuretanowej w pokrowcu paroprzepuszczalnym, nieprzenikliwy dla cieczy. Materac z możliwością wymiany pokrowca, pokrowiec z zamkiem błyskawicznym obszyty w literę „L” z okapnikiem, grubość minimum 12 cm, odporny na dezynfekcję. Pokrowiec materaca lub tkanina z której jest wykonany winien posiadać Opinię laboratoryjną potwierdzająca właściwości nieprzepuszczalności drobnoustrojów wydaną przez uprawniony do tego podmiot. - do każdego łóżka wieszak do kroplówek oraz ramka do karty gorączkowej z tworzywa, z klipsem metalowym, pionowa, do każdego łóżka uchwyt uniwersalny chromowany

4.	Stetoskop lekarski duplex

Dwustronna głowica dostępna w dwóch typach: chromowany mosiądz  aluminiowa, specjalna membrana Ø min. 48 mm zapewniająca odsłuch, lejek Ø min. 36 mm, długość całkowita: 77 – 80cm cm, w komplecie dostarczane są: para dodatkowych oliwek i zapasowa membrana.

----------------------- --------------------------- --------------------------- ------------------------------ -----------------------------

----------------------- --------------------------- --------------------------- ------------------------------ -----------------------------

Zadanie nr 11: Specjalistyczne mobilne łóżko szpitalne, trenażer do badania fizykalnego, trenażer badania fizykalnego dziecka, trenażery dostępu donaczyniowego.

- Specjalistyczne mobilne łóżko szpitalne

Łóżko wielopozycyjne, pilot sterowania, elektryczna regulacja wysokości, elektryczna regulacja segmentu oparcia , regulacja pozycji Trendeleburg i antyTrendelenburg, barierki boczne opuszczane, akumulator, uchwyty na statywy infuzyjne, komplet z ze zmywalnym materacem.

Metalowa konstrukcja łóżka lakierowana proszkowo. Podstawa łóżka pozbawiona kabli oraz układów sterujących funkcjami łóżka, łatwa w utrzymaniu czystości. Podstawa łóżka pantografowa podpierająca leże w minimum 8 punktach, gwarantująca stabilność leża. Wolna przestrzeń pomiędzy podłożem, a całym podwoziem wynosząca nie mniej niż 140 mm umożliwiająca łatwy przejazd przez progi oraz wjazd do dźwigów osobowych. Wymiary zewnętrzne łóżka: Długość całkowita: 2150 mm, (± 30 mm) Szerokość całkowita wraz z zamontowanymi barierkami wynosi max 990 mm (wymiar leża min. 870x2000). Leże łóżka czterosegmentowe z czego min. 3 segmenty ruchome Zasilanie elektryczne 220/230 V . Rama leża wyposażona w gniazdo wyrównania potencjału. Łóżko przebadane pod kątem bezpieczeństwa elektrycznego

Elektryczne regulacje: segment oparcia pleców 0-75° (± 5°) segment uda 0-45° (± 5°),kąt przechyłu Trendlelenburga 0-20° (± 2°),kąt przechyłu anty-Trendlenburga 0-20° (± 2°),regulacja segmentu podudzia – ręczna mechanizmem zapadkowym. Elektryczna regulacja wysokości w zakresie:380 do 820 mm lub szerszym. Łóżko sterowane przewodowym pilotem z podświetlanymi klawiszami umożliwiającymi łatwe sterowanie łóżkiem w nocy. Pilot z możliwością blokady funkcji przez personel medyczny. Na wysokości biodra pacjenta łóżko wyposażone w stację dokującą pilota z możliwością zmiany stron jej zamontowania

Łóżko wyposażone w panel sterujący umieszczony pod leżem. Panel wyposażony w podwójne zabezpieczenie przed przypadkowym uruchomieniem funkcji elektrycznych z możliwością blokowania pilota z optycznym wskaźnikiem naładowania akumulatora oraz podłączenia do sieci. Dodatkowo panel umożliwia uruchomienie pozycji anty-szokowej. Segment oparcia pleców z możliwością mechanicznego szybkiego poziomowania (CPR) – dźwignia umieszczona pod leżem, oznaczona kolorem czerwonym. Autokontur segmentu oparcia pleców. Autoregresja segmentu oparcia pleców zapobiegająca przed zsuwaniem pacjenta100 mm (± 10 mm), Leże wypełnione płytami z polipropylenu odpornego na działanie wysokiej temperatury, środków dezynfekujących oraz działanie UV. Płyty odejmowane bez użycia narzędzi. Akumulator wbudowany w układ elektryczny łóżka podtrzymujący sterowanie łóżka przy braku zasilania sieciowego

Szczyty łóżka wypełnione płytą tworzywową (HPL) o grubości 10 mm (± 2 mm), odejmowane bez użycia narzędzi, umożliwiające łatwy dostęp do pacjenta zarówno od strony nóg jak i głowy z możliwością wykorzystania płyty jako deska reanimacyjna. Łóżko wyposażone w opuszczane aluminiowe barierki boczne, zabezpieczające pacjenta na całej długości bez wolnej przestrzeni pomiędzy szczytem a barierką (zintegrowane ze szczytem łóżka). Elastyczne listwy odbojowe umieszczone na barierkach na całej ich długości chroniące łóżko przed uderzeniami. Barierki spełniające normę bezpieczeństwa: EN 60601-2-52

Wysuwana półka do odkładania pościeli, nie wystająca poza obrys ramy łóżka Możliwość zamontowania po dwóch stronach łóżka uchwytów na worki urologiczne. W narożnikach leża 4 krążki odbojowe a od strony głowy krążki dwuosiowe chroniące ściany i łóżko podczas zmiany położenia w pozycji wertykalnej i horyzontalnej. Łóżko wyposażone w elastyczne uchwyty trzymające materac przy min. dwóch segmentach leża, dostosowujące się do szerokości materaca, zapobiegające powstawaniu urazów kończy. Podstawa łóżka jezdna wyposażona w antystatyczne koła o średnicy min. 150 mm, z centralną blokadą kół oraz blokadą kierunkową.

Bezpieczne obciążenie min. 250 kg potwierdzone przez niezależny podmiot. Możliwość montażu ramy wyciągowej, wieszaka kroplówki oraz wysięgnika z uchwytem do ręki Możliwość wyboru kolorów wypełnień szczytów min. 10 kolorów oraz kolorów ramy łóżka min. 2 kolory.

Elementy wyposażenia łóżek: - do każdego łóżka materac dopasowany do ramy leża wykonany z pianki poliuretanowej w pokrowcu paroprzepuszczalnym, nieprzenikliwy dla cieczy. Materac z możliwością wymiany pokrowca, pokrowiec z zamkiem błyskawicznym obszyty w literę „L” z okapnikiem, grubość minimum 12 cm, odporny na dezynfekcję. Pokrowiec materaca lub tkanina z której jest wykonany winien posiadać Opinię laboratoryjną potwierdzająca właściwości nieprzepuszczalności drobnoustrojów wydaną przez uprawniony do tego podmiot. - do każdego łóżka wieszak do kroplówek oraz ramka do karty gorączkowej z tworzywa, z klipsem metalowym, pionowa, do każdego łóżka uchwyt uniwersalny chromowany

- Trenażer do badania fizykalnego

Symulator przypominający ludzki korpus osoby dorosłej, powleczony materiałem przypominającym skórę, przeznaczony  do treningu osłuchiwania różnych odgłosów generowanych przez serce i płuca przypominających odgłosy fizjologiczne i patologiczne serca i płuc człowieka. Możliwość wybrania wariantu pracy organów drogą zdalnego sterowania z odległości min. 3 m. Możliwość badania pacjenta metodą palpacyjną lub przy pomocy fonendoskopu. Możliwość zaprogramowania symulatora za pomocą zdalnie sterowanego kontrolera. Zestaw powinien być wyposażony w  opakowanie transportowe.

12 odgłosów pracy serca:

Normalny; niedomykalność zastawek aorty; zwężenie tętnicy płucnej; zwężenie ujścia lewego dolnego; holosystoliczny; środkowa faza skurczu; ton galop III; ton galop IV; skurcz; wada przedsionka przegrody; prawy uporczywy dukt tętniczy; ubytek w przegrodzie i

16 odgłosów pracy płuc :

Normalny tchawiczny; normalny pęcherzykowy; świsty; świt monofoniczny; trzeszczenie; ochrypłe rzężenie; rzężenie; świst krtaniowy; amforyczny; oskrzelowo – pęcherzykowy; oskrzelowy; obrzęk płuc; niemowlęcy; tarcie; „kozi bek”; oskrzelowy odgłos mowy

- Trenażer badania fizykalnego dziecka

Symulator 4-6 letniego dziecka przypominający ludzki korpus powleczony materiałem imitującym skórę,  posiadający  wbudowane głośniki do osłuchiwania odgłosów serca i płuc za pomocą fonendoskopu lekarskiego. Symulator powinien mieć możliwość programowania może być obsługiwany za pomocą myszki komputerowej i monitora lub przez specjalny panel kontrolny. Gniazdo wyjściowe (jack) na głośnik zewnętrzny umożliwia emisję osłuchiwanych odgłosów większej grupie osób. Symulator nie wymaga instalacji na komputerze oprogramowania. Możliwość podłączenia  (USB) i monitora aby można było odtworzyć wybrane odgłosy z osłuchiwania.

- Trenażer dostępu donaczyniowego

Symulator przypominający tors dorosłego człowieka powleczony materiałem przypominającym skórę przeznaczony do pielęgnacji i obsługi długotrwałych dostępów donaczyniowych:

- Port naczyniowy,

- Centralny cewnik żylny (CVC)

- Kaniulacja naczyń centralnych przez naczynia obwodowe (PICC)

Zaawansowany model powinien posiadać    zamontowany dwuświatłowy cewnik PICC, w obszarze którego znajduje się jama do wprowadzenia obwodowego portu. Prawa strona symulatora powinna być  wyposażona w chirurgicznie umieszczony centralny cewnik żylny (CVC). Jak również powinien stwarzać   możliwość  podłączenia cewnika do żyły szyjnej zewnętrznej i żyły podobojczykowej przez przygotowane porty.

Lewa strona symulatora powinna posiadać  wszczepiony port. Dzięki wykorzystaniu płatów tkankowych będących na wyposażeniu, można ćwiczyć na lewej stronie symulatora trudniejsze przypadki podłączania cewnika. W skład zestawu powinno wchodzić: zbiornik na sztuczną krew, puder i  instrukcja obsługi.

----------------------- --------------------------- --------------------------- ------------------------------ -----------------------------

----------------------- --------------------------- --------------------------- ------------------------------ -----------------------------

Zadanie nr 12: Narzędzia badawcze - kwestionariusze standaryzowane.

Narzędzia badawcze - kwestionariusze standaryzowane.

- System narzędzi badawczych standaryzowanych, mobilnych, współpracujących z przenośnymi nośnikami specjalistycznego oprogramowania medycznego do analizy danych. W skład systemu wchodzą wybrane kwestionariusze standaryzowane, dokumentacja obejmująca zasady stosowania, klucze do interpretacji, oprogramowanie instalacyjne (na 6 stanowisk roboczych) dotyczące możliwości analizy i korelacji wybranych zachowań kontroli zdrowia z poszczególnymi komponentami składowymi ciała, kompatybilne nośniki danych z możliwością ich modyfikacji wraz ze specjalistycznym narzędziem badawczym (analizatorem) rezystencji i reaktancji pozwalającym na pomiar i szacunkową ocenę wybranych parametrów badanej populacji w ramach aktualnie realizowanych projektów badawczych w pracowni badań w opiece środowiskowej. Całość systemu przeznaczona na 6 stanowisk roboczych, wzajemnie kompatybilnych.

----------------------- --------------------------- --------------------------- ------------------------------ -----------------------------

----------------------- --------------------------- --------------------------- ------------------------------ -----------------------------

Zadanie nr 13: System do przeprowadzania badań nad pielęgnacją chorych.

System do przeprowadzania badan nad pielęgnacją  chorych

- manekin przeznaczony do treningu czynności pielęgnacyjnych i opiekuńczych

- realistyczne odwzorowanie elementów anatomicznych człowieka, połączenia stawów powinny pozwalać na wykonywanie naturalnych ruchów rąk, nóg i w miejscach połączeń stawowych

- możliwość treningu ubierania oraz bandażowania

- możliwość wykonania procedur:

- podawania/zakraplania lekarstw do oka, ucha i nosa, tamponowania nosa

- pielęgnacji jamy ustnej i protez zębowych

- wprowadzania zgłębnika i odsysania dróg oddechowych

- wprowadzania, zabezpieczania a także pielęgnacji rurki tracheotomijnej

- pielęgnacji tracheotomii i odsysania

- podawania tlenu

- płukania żołądka i odżywiania przez zgłębnik

- wprowadzania / usuwania zgłębnika nosowo-jelitowego i przełykowego oraz ich pielęgnacji

- powinien posiadać wymienne narządy płciowe

- możliwość  wykonywania wstrzyknięć  domięśniowych  w     mięsień  naramienny,  grzbietowo-pośladkowy i inne

SZKOLENIA, GWARANCJA i SERWIS POGWARANCYJNY:

Szkolenia w miejscu instalacji. Pełna gwarancja na wszystkie oferowane urządzenia wchodzące w skład oferowanych sprzętów min. 24 miesiące. Autoryzowany serwis gwarancyjny i wykonywanie serwisu urządzenia. Serwis pogwarancyjny, odpłatny, przez okres min. 10 lat. Min. 10 - letni okres gwarantowania dostępności części zamiennych oraz materiałów zużywalnych na cały zestaw.  Czas reakcji serwisowej max. 72 godz. Czas naprawy max. 21 dni, w przypadku dłuższego czasu naprawy zapewnienie sprzętu zastępczego.

----------------------- --------------------------- --------------------------- ------------------------------ -----------------------------

----------------------- --------------------------- --------------------------- ------------------------------ -----------------------------