# ZP/UR/27/2016							Załącznik nr 1.1 do siwz

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Producent:  ……………………………………………………………

Nazwa zestawu / typ: ……………………………………………..

| Lp. | Parametry wymagane | ## Tak/Nie | ## Opis parametrów oferowanych Wypełnia Wykonawca |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | ## 3 | ## 4 |
|  | Siła wirowania rcf nie mniejsza niż 3000 x g | tak |  |
|  | Możliwość regulacji prędkości rpm w zakresie nie mniejszym niż 100-4400, ze skokiem nie większym niż 100rpm za pomocą wielofunkcyjnego pokrętła | tak |  |
|  | Pobór mocy maksymalnie 380W | tak |  |
|  | Czas osiągnięcia prędkości maksymalnej nie dłuższy niż 25 sekund | tak |  |
|  | Czas zatrzymania rotora nie dłuższy niż 25 sekund | tak |  |
|  | Możliwość instalacji co najmniej 6 rotorów | tak |  |
|  | Możliwość wirowana co najmniej 4 probówek 90ml lub 30 probówek 15ml | tak |  |
|  | Możliwość ustawienia czasu w zakresie nie mniejszym niż 0-99min za pomocą wielofunkcyjnego pokrętła | tak |  |
|  | Możliwość regulacji temperatury co najmniej od -9 oC do +40 oC | tak |  |
|  | Oddzielny przycisk funkcji szybkiego wirowania | tak |  |
|  | Możliwość wprowadzenia i zapamiętania co najmniej dwóch programów wirowania | tak |  |
|  | Wirówka musi posiadać certyfikat CE oraz wpis do rejestru Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych | tak |  |
|  | Gwarancja co najmniej 24 miesiące | tak |  |
|  | Nie wymaga podłączenia do innych mediów oprócz zasilania 230V/50-60Hz | tak |  |
|  | Funkcja szybkiego, wstępnego ochładzania komory wirowania | tak |  |
|  | Możliwość ustawiania zarówno wartości rpm jak i rcf oraz szybkiego konwertowania tych wartości między sobą | tak |  |
|  | Możliwość wirowania bez ograniczenia czasowego | tak |  |
|  | Automatyczne otwieranie pokrywy po zakończeniu wirowania | tak |  |
|  | Utrzymywanie temperatury komory w trybie „standby” do momentu otwarcia pokrywy | tak |  |
|  | Funkcja automatycznego wyłączenia po co najmniej 8 godzinach bezczynności | tak |  |
|  | Dren odprowadzający wilgoć oraz skropliny z komory | tak |  |
|  | Funkcja bezpiecznego hamowania, chroniąca wrażliwe próbki i zapobiegająca mieszaniu się rozdzielonych warstw | tak |  |
|  | Dren odprowadzający wilgoć oraz skropliny z komory | tak |  |
|  | Funkcja automatycznego zatrzymania wirowania w przypadku niewyważenia rotora | tak |  |
|  | Wirówka wyposażona w rotor wychylny wyposażony w 4 okrągłe pojemniki o pojemności 100ml. Maksymalna prędkość wirowania nie mniejsza niż 3 000 x g (4 400rpm) w zestawie z adapterami umożliwiającymi wirowanie probówek o średnicy 13 i 16mm | tak |  |