ZP/UR/85/2015     							        Załącznik nr 1.1 do siwz

Opis przedmiotu zamówienia  -  oferowany przedmiot zamówienia

| Nazwa przedmiotu zamówienia |  | Oferowany przedmiot zamówienia (podać np. typ, model, nr katalogowy producenta oraz producenta) |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Dygestoria-2 szt. W tym: -jedna sztuka dygestorium z wentylatorem wymaganym w pozycji 12 opisu przedmiotu zamówienia - jedna sztuka bez wentylatora (zamawiający posiada zamontowany wentylator na dachu) |  |  |  |
| Lp. | Wymagane funkcje oraz parametry techniczne przedmiotu zamówienia | Funkcje oferowanego przedmiotu zamówienia | Parametry oferowanego przedmiotu zamówienia |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Dygestorium jednokomorowe | TAK / NIE | XXXX |
| 2. | Dygestorium kwasoodporne | TAK / NIE | XXXX |
| 3. | Wymiary zewnętrzne dygestorium: Szerokość 1200 mm lub mniej Głębokość 900 mm (10) Wysokość 2100 – 2400 mm | XXXX |  |
| 4. | Blat wykonany z materiału kwasoodpornego | TAK / NIE | XXXX |
| 5. | Ściana wewnętrzna komory wykonana z materiału kwasoodpornego | TAK / NIE | XXXX |
| 7. | Szyby wykonane ze szkła hartowanego | TAK / NIE | XXXX |
| 8. | Okna na przeciwwagach, umożliwiające ręczną regulację położenia stacjonarnego | TAK / NIE | XXXX |
| 9. | Szafka stacjonarna pod blatem podłączona do wywiewu dygestorium | TAK / NIE | XXXX |
| 10. | Co najmniej jedno doprowadzenie wody i odprowadzenie ścieku (wylewka) z zaworami na panelu przednim | XXXX |  |
| 11. | Doprowadzenie gazu palnego z zaworem na panelu przednim | TAK / NIE | XXXX |
| 12. | Wentylator dachowy z instalacją (długość kanału wentylacyjnego 5-7 m, średnica 25 cm, lub mniejsza)- wymagany do jednej sztuki dygestorium. | TAK / NIE | XXXX |
| 13. | Instalacja dygestorium wraz z wentylatorem | TAK / NIE | XXXX |
| 14. | 2 gniazda el. 230 V 16A klasy IP-54 (hermetyczne) do instalacji z zerowaniem 230V, 50Hz | TAK / NIE | XXXX |
| 15. | Lampa oświetleniowa klasy IP-65 montowana poza komorą dygestorium | TAK / NIE | XXXX |
| 16. | Gwarancja minimum 24 miesiące | XXXX |  |

UWAGA !!

- W rubryce obok nazwy przedmiotu zamówienia podanej przez Zamawiającego, Wykonawca obowiązkowo wpisuje typ, model, nr katalogowy producenta oraz producenta oferowanego przedmiotu zamówienia.

- W kolumnie 3 należy przekreślić odpowiedni znacznik TAK lub NIE zostawiając właściwy, odpowiadający prawidłowej odpowiedzi.

- W kolumnie 4 należy wpisać wszystkie parametry oferowanego przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem z kolumny 2.

- Niespełnienie choćby jednego z parametrów lub funkcji wymaganych w opisie (kolumna 2) spowoduje odrzucenie oferty.

- Zamawiający prosi o dołączenie do oferty np. prospektów, folderów, katalogów oferowanych przedmiotów.

Kryterium –czujnik przepływu powietrza.

| Czujnik przepływu powietrza dla obu sztuk dygestorium (*stanowi kryterium oceny ofert) | TAK/NIE | XXXX |
| --- | --- | --- |

W przypadku zaznaczenia odpowiedzi negatywnej oferta otrzyma 0 punktów w tym kryterium. Jeśli wykonawca nie zaznaczy żadnej odpowiedzi ani TAK lub NIE oferta również otrzyma O punktów.

Cena-  80%

Czujnik przepływu powietrza - 20 %

................................................................................

podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy