ZP/UR/89/2015                                                                                                                   Zał. nr 1a do siwz

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

ZADANIE NR 1:

Opis przedmiotu zamówienia  -  oferowany przedmiot zamówienia

| Nazwa przedmiotu zamówienia |  |  | Oferowany przedmiot zamówienia (podać np. typ, model, nr katalogowy producenta oraz producenta) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Poz. nr 1 System monitorowania parametrów środowiska w pomieszczeniach czystych |  |  |  |  |
| Lp. | Wymagane funkcje oraz parametry techniczne przedmiotu zamówienia |  | Funkcje oferowanego przedmiotu zamówienia | Parametry oferowanego przedmiotu zamówienia |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |
| 1 | Licznik cząsteczek stałych w powietrzu do monitorowania czystych pomieszczeń. - Urządzenie może być stosowane jako przenośne lub stacjonarne - Min 6 kanałów pomiarowych, w tym konieczne dla cząsteczek 0,5μm i 5,0μm - Min. Prędkość przepływu 28.0 l/min.± 5% - Ilość zapamiętanych programów min. 3000 - Brak możliwości ingerowania w dane pomiarowe. - Sposoby komunikacji z urządzeniem minimum USB i sieciowa (Ethernet) - Posiada możliwość zdalnego sterowania minimum: przez przeglądarkę internetową, zapisywanie w czasie rzeczywistym do dedykowanego programu, zapisywanie na USB - Sposoby generowania raportów minimum: raporty USB, wydruki pomiarów, raporty certyfikacji dla ISO i EC GMP, uśrednianie - Wyświetlacz kolorowy min 5,0’ - Wbudowana drukarka termiczna - Zewnętrzna sonda do pomiaru temperatury i wilgotności - Wykonana walidacja i dołączona dokumentacja walidacyjna zawierająca formularze IQ/QQ |  | XXX |  |
| 2. | Ręczny licznik cząstek w powietrzu - Min. 3 kanały pomiarowe w tym konieczne dla cząsteczek 0,5μm i 5,0μm - Szybkość poboru próbki min. 2.8l/min. - Pamięć min. 10000 pomiarów - Gniazdo do komunikacji z komputerem. - Możliwość podłączenia zewnętrznej drukarki. - Opcje pomiarowe minimum: powtarzane, pojedyncze, ciągłe, przeliczane, według standardu ISO - Opcje raportów minimum: powtarzane, pojedyncze lub ciągłe, przeliczane oraz ISO - Komunikaty alarmowe minimum: przekroczona koncentracja, przekroczone limity alarmowe, zasilanie lasera, słaba bateria - Brak możliwości edytowania wyników - Dołączona dokumentacja walidacyjna zawierająca formularze IQ/QQ |  | XXX |  |
| 3. | Oprogramowanie do monitorowania liczby cząstek, warunków otoczenia i przebiegu procesu w pomieszczeniach czystych. - Oprogramowanie umożliwiające zbieranie, wyświetlanie, analizowanie, zachowywanie i raportowanie danych pobranych z systemu monitoringu. - Alarm w czasie rzeczywistym o zaistniałym problemie z funkcją powiadamiania min. wysyłanie wiadomości SMS - Określanie krótkotrwałych i długotrwałych trendów - Konfiguracja sprzętowa w trakcie pracy systemu - Możliwość wielkoformatowego zapisywania danych - Możliwość przeglądania danych, wszystkich rejestrowanych parametrów, w czasie rzeczywistym - Do oprogramowania można wprowadzić mapę pomieszczenia z naniesionymi urządzeniami monitorującymi. - Generowania wykresów w czasie rzeczywistym lub zachowanych danych - Wykresy można generować dla wybranych cząstek i punktów pomiarowych, wartości sytuacji ostrzegawczych i alarmowych, stanu urządzeń. - Wielokrotne wykresy można wyświetlać na ekranie jednocześnie, można je także zachować do późniejszej analizy. - Dziennik zdarzeń rejestrujący wszelkie sytuacje alarmowe, błędy komunikacji, stan urządzenia, zmiany konfiguracyjne czy działania operatorów. - Operator ma możliwość przeglądania wydarzeń i umieszczania komentarza do nich. - Generator zadań pozwala zaplanowanie zadań, które będą wykonywane automatycznie. - Oprogramowanie umożliwia komunikacje poprzez protokół TCP/IP - Licencja: min. 1 klient, min. 1 baza danych min. 2 punkty próbkowania. |  | XXX |  |
| 4. | Komputer przenośny typu laptop: - Procesor uzyskujący w teście PassMark - CPU Mark wynik min. 2450 pkt. (wynik zaproponowanego procesora musi znajdować się na stronie http://www.cpubenchmark.net w terminie pomiędzy dniem zamieszczenia ogłoszenia na stronie UR a terminem złożenia oferty). Wymagane potwierdzenie osiągniętego wyniku – dopuszcza się wydruk ze strony internetowej. - Pamięć RAM min. 4GB - Dysk twardy min. 1TB - Przekątna ekranu min. 15,6’ - Zainstalowany system operacyjny umożliwiający pracę zaoferowanego oprogramowania do monitorowania liczby cząstek, warunków otoczenia i przebiegu procesu w pomieszczeniach czystych (pkt. 3 SIWZ) |  | XXX |  |
| 5. | Gwarancja min. 24 miesięcy od daty protokolarnego odbioru systemu w miejscu instalacji u Zamawiającego. (*stanowi kryterium oceny ofert) |  | XXX |  |
| 6. | Dostawca zapewnia wsparcie aplikacyjne |  | Tak/Nie |  |
| 7. | Czas reakcji serwisowej max. 72 godz. |  | XXX |  |
| 8. | Czas naprawy max. 21 dni, w przypadku dłuższego czasu naprawy zapewnienie sprzętu zastępczego |  | XXX |  |
| 9. | Bezpłatne szkolenie, dostawa i instalacja w siedzibie Zamawiającego. |  | Tak/Nie |  |

UWAGA !!

- W rubryce obok nazwy przedmiotu zamówienia podanej przez Zamawiającego, Wykonawca obowiązkowo wpisuje typ, model, nr katalogowy producenta praz producenta oferowanego przedmiotu zamówienia.

- W kolumnie 3 należy przekreślić odpowiedni znacznik TAK lub NIE zostawiając właściwy, odpowiadający prawidłowej odpowiedzi.

- W kolumnie 4 należy wpisać wszystkie parametry oferowanego przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem z kolumny 2.

- Niespełnienie choćby jednego z parametrów lub funkcji wymaganych w opisie (kolumna 2) spowoduje odrzucenie oferty.

- Zamawiający prosi o dołączenie do oferty np. prospektów, folderów, katalogów oferowanych przedmiotów.

Opis kryteriów wyboru oferty.

Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie (w %):

A. Cena brutto oferty :		70 %

B. Gwarancja (w miesiącach): 	20 %

C. Termin realizacji:		10 %

Minimalny czas gwarancji: 24 miesięcy. Oferty z okresem gwarancji krótszym od wymaganego zostaną odrzucone. Oferty uzyskują maksymalną ilość punktów w kryterium „gwarancja”, gdy oferowany czas gwarancji wynosi 36 miesięcy lub więcej.

Maksymalny termin realizacji może wynosić 14 dni. Oferty z terminem realizacji powyżej 14 dni zostaną odrzucone.

ZADANIE NR 2:

Opis przedmiotu zamówienia  -  oferowany przedmiot zamówienia

| Nazwa przedmiotu zamówienia |  | Oferowany przedmiot zamówienia (podać np. typ, model, nr katalogowy producenta oraz producenta) |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Zamrażarka niskotemperaturowa, 1 szt. |  |  |  |
| Lp. | Wymagane funkcje oraz parametry techniczne przedmiotu zamówienia | Funkcje oferowanego przedmiotu zamówienia | Parametry oferowanego przedmiotu zamówienia |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Zamrażarka niskotemperaturowa w wykonaniu szafowym | Tak/Nie | xxx |
| 2. | Min. pojemność użytkowa 500 litrów | xxx |  |
| 3. | Maksymalna zewnętrzna szerokość zamrażarki 85cm (razem z klamką i zawiasami, Zamawiający nie dopuszcza podawania wymiaru bez ww. elementów) a głębokość zewnętrzna zamrażarki nie większa niż 90cm– wymagane z powodu ustawienia pomiędzy meblami laboratoryjnymi. | xxx |  |
| 4. | Maksymalna waga urządzenia nie większa niż 300 kg. | xxx |  |
| 5. | Izolacja zamrażarki wykonana w technologii próżniowej | Tak/Nie | xxx |
| 6. | Maks. 1 zewnętrzne i min. dwoje wewnętrznych drzwi | xxx |  |
| 7. | Drzwi wewnętrzne izolowane z mechanicznym zatrzaskiem uszczelniającym oraz z możliwością demontażu bez użycia narzędzi celem ułatwienia procedur konserwacyjnych oraz dekontaminacji i dezynfekcji. | Tak/Nie | xxx |
| 8 | Zakres nastawiania temperatury od -50°C do -85°C lub szerszym | xxx |  |
| 9 | Dokładność regulacji temperatury ±1°C lub dokładniejszy | xxx |  |
| 10 | Minimum 3 półki w komorze z możliwością regulacji ich wysokości | xxx |  |
| 11 | Sterownik mikroprocesorowy | Tak/Nie | xxx |
| 12 | Panel sterowania ze zintegrowanym wyświetlaczem typu LED lub LCD | Tak/Nie | xxx |
| 13 | Sterownik wyposażony w alarmy minimum - o niekontrolowanym wzroście lub spadku temperatury w zamrażarce, - niedomknięciu drzwi, - zaniku zasilania, - zanieczyszczeniu filtra skraplacza, - rozładowaniu baterii podtrzymującej układ alarmowy, - alarm zdalny NO/NC. | xxx |  |
| 14 | Możliwość regulacji progów alarmów zbyt wysokiej i zbyt niskiej temperatury w zakresie od 5-20°C°(lub szerszym) od zaprogramowanej temperatury pracy. | xxx |  |
| 15 | Wbudowany system diagnostyczny z wyświetlaniem kodów błędów minimum - sygnalizacja zbyt niskiego napięcia w sieci, - przeciążenia układu chłodzenia, - nieprawidłowej temperatury otoczenia, - informacja o usterkach czujników temperatury, - informacja o konieczności wymiany zużytych komponentów). | Tak/Nie | xxx |
| 16 | Funkcja blokady klawiatury przed nieautoryzowaną zmianą parametrów. | Tak/Nie | xxx |
| 17 | Funkcja wyciszania alarmu dźwiękowego dedykowanym przyciskiem na panelu sterowania. | Tak/Nie | xxx |
| 18 | Funkcja blokady wyciszenia alarmu dźwiękowego | Tak/Nie | xxx |
| 19 | Funkcja regulacji czasu wznowienia pracy po zaniku napięcia dla ochrony przed przeciążeniem instalacji elektrycznej. | Tak/Nie | xxx |
| 20 | Możliwość kalibracji czujnika temperatury z poziomu panelu sterowania. | Tak/Nie | xxx |
| 21. | Min. 4 samonastawne kółka transportowe do łatwego przemieszczania urządzenia. | xxx |  |
| 22 | Drzwi zewnętrzne zamrażarki zamykane na klucz. | Tak/Nie | xxx |
| 23. | Układ chłodzenia kaskadowy, dwu-kompresorowy | Tak/Nie | xxx |
| 24 | Poziom głośności pracy urządzenia 50dB+/-5% | xxx |  |
| 25. | Zamrażarka wyposażona w stelaże - min. 12 sztuk oraz kriogeniczne pudełka kartonowe z kratką wewnętrzną 9x9 - min. 240 sztuk | xxx |  |
| 26. | Zamrażarka wyposażona w wolnostojący system awaryjnego podtrzymywania temperatury typu backup z funkcją zliczania pozostałego w butli CO2 | Tak/Nie | xxx |
| 27. | Możliwość doposażenia zamrażarki w rejestrator temperatury z powiadamianiem na telefon komórkowy o stanach awaryjnych | Tak/Nie | xxx |
| 28. | Zamrażarka spełnia wymogi produktu medycznego i posiada rejestrację w Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych (zamrażarka przeznaczona do przechowywania materiału biologicznego stosowanego w procedurach terapeutycznych). | Tak/Nie | xxx |
| 29. | Nominalny pobór mocy nie większy niż 1100W | xxx |  |
| 30. | Gwarancja min. 12 miesięcy od daty protokolarnego odbioru urządzenia w miejscu instalacji u Zamawiającego. (*stanowi kryterium oceny ofert) | xxx |  |
| 31. | Dostawca zapewnia wsparcie aplikacyjne | Tak/Nie | xxx |
| 32 | Czas reakcji serwisowej max. 72 godz. | xxx |  |
| 33 | Czas naprawy max. 21 dni, w przypadku dłuższego czasu naprawy zapewnienie sprzętu zastępczego | xxx |  |
| 34 | Bezpłatne szkolenie, dostawa i instalacja w siedzibie Zamawiającego. | Tak/Nie | xxx |

UWAGA !!

- W rubryce obok nazwy przedmiotu zamówienia podanej przez Zamawiającego, Wykonawca obowiązkowo wpisuje typ, model, nr katalogowy producenta praz producenta oferowanego przedmiotu zamówienia.

- W kolumnie 3 należy przekreślić odpowiedni znacznik TAK lub NIE zostawiając właściwy, odpowiadający prawidłowej odpowiedzi.

- W kolumnie 4 należy wpisać wszystkie parametry oferowanego przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem z kolumny 2.

- Niespełnienie choćby jednego z parametrów lub funkcji wymaganych w opisie (kolumna 2) spowoduje odrzucenie oferty.

- Zamawiający prosi o dołączenie do oferty np. prospektów, folderów, katalogów oferowanych przedmiotów.

Opis kryteriów wyboru oferty.

Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie (w %):

A. Cena brutto oferty :		60 %

B. Gwarancja (w miesiącach): 	20 %

C. Termin realizacji:		20 %

Minimalny czas gwarancji: 12 miesięcy. Oferty z okresem gwarancji krótszym od wymaganego zostaną odrzucone. Oferty uzyskują maksymalną ilość punktów w kryterium „gwarancja”, gdy oferowany czas gwarancji wynosi 36 miesięcy lub więcej.

Maksymalny termin realizacji może wynosić 14 dni. Oferty z terminem realizacji powyżej 14 dni zostaną odrzucone.