Znak sprawy: ZP/UR/227/2020	                  Załącznik nr 4.1 do Siwz

Opis przedmiotu zamówienia

Zadanie nr 1: „Dostawa symulatora karetki”

Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż, dostawa, montaż, instalacja symulatora karetki dla projektu: WCSM - edukacja medyczna z wykorzystaniem Centrum Symulacji Medycznej – program rozwojowy Wydziału Medycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego.

W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do przeszkolenia wskazanych przez Zamawiającego osób z pełnego zakresu obsługi dostarczonego wyposażenia.

Przed podpisaniem umowy Wykonawca zobowiązany będzie podać Zamawiającemu adres/adresy punktu serwisowego oraz dokładny adres, numer telefonu i numer fax.

Okres gwarancji – minimum 24 miesiące licząc od dnia podpisania protokołu odbioru potwierdzającego prawidłową realizację przedmiotu zamówienia.

UWAGA!   Miejsce montażu symulatora karetki znajduje się pod poziomem gruntu, dostępne przez otworzy drzwiowe i okienne- wymiary największego otworu (drzwi) to: 200 x 90 cm.

Zamawiający umożliwi przeprowadzenie wizji lokalnej pomieszczeń.

Szczegółowe parametry minimalne:

| Symulator karetki - 1 sztuka Nazwa i typ …………………………………………................................................................ Producent i kraj pochodzenia……………………………………………………………………………… Rok produkcji ………………………… |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Opis parametru | Parametr wymagany | Parametry oferowane |
| 1 | Typu „KONTENER" częściowo przeszklony o masie własnej (bez wyposażenia medycznego i osób) max. 1500 kg wykonany z materiałów używanych do budowy ambulansów drogowych, spełniający wymagania w zakresie przedziału medycznego ambulansu typu „C” wg normy PN EN 1789:A2 2015 lub równoważne; wymiary zewnętrzne nie większe, niż: wys. x szer. x dł. : 2600mm x 2100 mm x 3100 mm | TAK |  |
| 2 | Drzwi tylne przeszklone, otwierane na boki, kąt otwarcia min. 180 stopni, wyposażone w ograniczniki i blokady położenia skrzydeł | TAK |  |
| 3 | Drzwi boczne prawe przesuwane w kierunku drzwi tylnych z dodatkowym wewnętrznym uchwytem, przy prawych drzwiach do przedziału medycznego stopień zewnętrzny | TAK |  |
| 4 | Stopień tylny antypoślizgowy stanowiący zderzak tylny ochronny | TAK |  |
| 5 | Kolor nadwozia biały zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 18.10.2010 r. w sprawie oznaczenia systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne oraz wymagań w zakresie umundurowania członków zespołów ratownictwa medycznego | TAK |  |
| 6 | Przystosowany do: symulacji działań ratunkowych min. trzyosobowego zespołu ratowniczego: min. 2 osób personelu medycznego w pozycji siedzącej oraz min. 1 osoby w pozycji leżącej na noszach | TAK |  |
| 7 | Drzwi boczne lewe przesuwane w kierunku drzwi tylnych umożliwiające dostęp do schowka (tj. podświetlonego, odizolowanego od przedziału medycznego i dostępnego z zewnątrz symulatora ambulansu) o wymiarach umożliwiających montaż w nim co najmniej: deski ortopedycznej dla dorosłych, noszy podbierakowych , 2 butli tlenowych z reduktorami, krzesełka kardiologicznego | TAK |  |
| 8 | Izolacja termiczna ścian | TAK |  |
| 9 | Izolacja akustyczna ścian | TAK |  |
| 10 | Wysokość zamocowania kontenera musi zapewnić funkcjonalność symulatora ambulansu tak, aby odzwierciedlać warunki rzeczywiste pracy i umożliwić wjazd/ wyjazd noszami jednej osobie obsługującej nosze | TAK |  |
| 11 | Mechaniczna wentylacja nawiewno-wywiewna zapewniająca min. 20-krotną wymianę powietrza na godzinę | TAK |  |
| 12 | Instalacja 230 V wewnątrz kontenera z zabezpieczeniem przeciwporażeniowym różnicowo-prądowym kontenera do zasilana aparatury medycznej, co najmniej 3 gniazda elektryczne w przedziale medycznym | TAK |  |
| 13 | Instalacja 12 V do zasilania aparatury medycznej wewnątrz kontenera, co najmniej 5 gniazd w przedziale medycznym, zabezpieczone przed zabrudzeniem, wyposażone we wtyki | TAK |  |
| 14 | Zasilanie zewn. 230 V z zabezpieczeniem przeciwporażeniowym różnicowoprądowym | TAK |  |
| 15 | Na bokach min. 2 niebieskie lampy typu LED, zamontowane na wysokości min 40 cm od dolnej krawędzi kontenera | TAK |  |
| 16 | W tylnej części pojazdu min. 4 lampy typu LED koloru niebieskiego. (min. 2 od strony krawędzi górnej i min. 2 od strony krawędzi dolnej kontenera) | TAK |  |
| 17 | Pas odblaskowy barwy niebieskiej dookoła pojazdu na wysokości linii podziału nadwozia, pas mikro pryzmatyczny barwy czerwonej pod niebieskim | TAK |  |
| 18 | Oznakowanie symbolem ratownictwa medycznego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 18.10.2010 r. w sprawie oznaczenia systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne oraz wymagań w zakresie umundurowania członków zespołów ratownictwa medycznego | TAK |  |
| 19 | Logotyp/nazwa Zamawiającego (Zamawiający przekaże wzór po podpisaniu umowy z wybranym Wykonawcą) | TAK |  |
| 20 | Pas odblaskowy zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 18.10.2010 r. w sprawie oznaczenia systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne oraz wymagań w zakresie umundurowania członków zespołów ratownictwa medycznego | TAK |  |
| 21 | Światło rozproszone (energooszczędne oświetlenie LED) umieszczone po obu stronach górnej części przedziału medycznego o barwie ciepłej białej min. 2700 K | TAK |  |
| 22 | Oświetlenie punktowe (regulowane punkty świetlne LED nad noszami w suficie) o barwie ciepłej białej min. 2700 K | TAK |  |
| 23 | Włączenie /wyłączenie oświetlenia (min. jednej lampy) po otwarciu /zamknięciu drzwi przedziału medycznego | TAK |  |
| 24 | Dodatkowe oświetlenie punktowe LED zainstalowane nad blatem roboczym o barwie ciepłej białej min. 2700 K | TAK |  |
| 25 | Oświetlenie nocne LED – transportowe z oddzielnym włącznikiem | TAK |  |
| 26 | Na ścianach bocznych zestawy szafek i półek wykonanych z tworzywa sztucznego, zabezpieczonych przed niekontrolowanym wypadnięciem umieszczonych tam przedmiotów (w zabudowie meblowej należy uwzględnić zamykany na zamek szyfrowy schowek oraz szafkę z wyjmowanymi przezroczystymi pojemnikami), zamykane i podświetlone półki górne na prawej i lewej ścianie, zamykane przeźroczystymi drzwiczkami bez montowania szufladek w górnym ciągu szafek. | TAK |  |
| 27 | Na ścianie działowej zespół szafek z miejscem do zamocowania plecaka ratowniczego lub torby medycznej z blatem roboczym wykończonym blachą nierdzewną | TAK |  |
| 28 | Min. 4 uchwyty do kroplówek mocowane w suficie | Podać ile sztuk |  |
| 29 | Podstawa noszy głównych umożliwiająca łatwe wprowadzanie noszy i dostęp do pacjenta z 3 stron | Podać producenta i model podstawy |  |
| 30 | Na ścianie lewej - panele montażowe do sprzętu medycznego wykonane z blachy, regulowane | TAK |  |
| 31 | Panel sterujący: - Min. informujący o temperaturze w przedziale medycznym oraz na zewnątrz pojazdu - Min. funkcją zegara (aktualny czas) i kalendarza (dzień, data) - Min. informujący o temperaturze wewnątrz termoboxu - Min. sterujący oświetleniem przedziału medycznego - Min. sterujący systemem wentylacji przedziału medycznego - Min. zarządzający system ogrzewania przedziału medycznego i klimatyzacji przedziału medycznego (symulacja- podświetlenie przycisków) | TAK |  |
| 32 | Centralna instalacja tlenowa: - Min. 2 punkty poboru typu AGA na ścianie z wtykami do podłączeń zewnętrznych - Min. punkt poboru na suficie typu AGA z wtykiem do podłączeń zewnętrznych - Min. dwie butle tlenowe o pojemności 10 l z reduktorami z manometrami, - Min. możliwość zasilania instalacji wewnętrznej sprężonym powietrzem z butli zamontowanych w ambulansie oraz podłączenia instalacji zewnętrznej sprężonego powietrza | TAK |  |
| 33 | Oświetlenie specjalne: zewnętrzne LED z dwóch stron pojazdu (tył i bok prawy) ze światłem rozproszonym do oświetlenia miejsca akcji, po min. 2 z każdej strony z możliwością włączania/wyłączania z przedziału medycznego (przy prawych i tylnych drzwiach). | TAK |  |
| 34 | Sygnalizacja świetlna: oświetlenie w LED w kolorze niebieskim | TAK |  |
| 35 | Łączność radiowa: radiostacja przystosowana do symulowania zgłoszeń drogą radiową połączona ze sterownią przewodowo | TAK |  |
| 36 | Wszystkie miejsca siedzące w przedziale medycznym wyposażone w bezwładnościowe pasy bezpieczeństwa i zagłówki | TAK |  |
| 37 | Min. urządzenie do wybijania szyb | TAK |  |
| 38 | Min. gaśnica ABC 5kg w przedziale medycznym | TAK |  |
| 39 | Kosz na śmieci i odpady niebezpieczne - co najmniej 1 szt. | TAK |  |
| 40 | Min. nóż do przecięcia pasów bezpieczeństwa | TAK |  |
| 41 | Min. wymiary przedziału medycznego: - Długość 300 cm - Szerokość 200 cm - Wysokość 200 cm | Podać wymiary |  |
| 42 | Na prawej ścianie min. jedno miejsce siedzące obrotowe wyposażone w bezwładnościowe, trzypunktowe pasy bezpieczeństwa i zagłówki, ze składanymi do pionu siedziskami i regulowanym kątem oparcia fotela | TAK |  |
| 43 | Fotel u wezgłowia noszy, usytuowany tyłem do kierunku jazdy, ze składanym do pionu siedziskiem z pasem trzypunktowym bezwładnościowym | TAK |  |
| 44 | Wzmocniona podłoga umożliwiająca mocowanie podstawy pod nosze główne | TAK |  |
| 45 | Podłoga o powierzchni przeciwpoślizgowej, łatwo zmywalnej, połączonej szczelnie z zabudową ścian | TAK |  |
| 46 | Ściany boczne, sufit z tworzywa sztucznego, łatwo zmywalne, w kolorze białym | TAK |  |
| 47 | Ampularium opis w poz. 79 | TAK |  |
| 48 | Miejsce mocowania defibrylatora, miejsce ma mocowanie monitora min. 19 cali | TAK |  |
| 49 | Miejsce mocowania respiratora transportowego | TAK |  |
| 50 | Miejsce mocowania pompy infuzyjnej | TAK |  |
| 51 | Ogrzewacz płynów infuzyjnych ze wskaźnikiem uruchomienia urządzenia o pojemności min. 3 litry z termoregulatorem zabezpieczającym płyny przed przegrzaniem | TAK |  |
| 52 | Uchwyty ścienne i sufitowe dla personelu | TAK |  |
| 53 | Sprzęt fabrycznie nowy, nie używany, nie powypadkowy, zbudowany z nowych elementów- nie z demontażu z podwozi ambulansów | TAK |  |
| 54 | Nosze główne, minimum: - Nosze główne reanimacyjne rozłączne - Transporter - Statyw na płyny infuzyjne - Komplet pasów – szelkowe i poprzeczne - Anatomiczna poduszka - Anatomiczny materac - Mocowanie noszy - Wykonane z materiału odpornego na korozję. - Przystosowanie do prowadzenia reanimacji. - Nosze potrójnie łamane z możliwością ustawienia pozycji przeciwwstrząsowej i pozycji zmniejszającej napięcie mięśni brzucha. - Płynna regulacja nachylenia oparcia pod plecami do min 75˚. - Rama noszy pod głową pacjenta umożliwiająca odgięcie głowy do tyłu i ułożenie na wznak. - Komplet pasów zabezpieczających – pasy szelkowe i pasy poprzeczne mocowane bezpośrednio do ramy noszy. - Możliwość wprowadzenia noszy na transporter przodem i tyłem do kierunku jazdy. - Cienki niesprężynujący materac anatomiczny z tworzywa sztucznego umożliwiający ustawienie wszystkich dostępnych pozycji transportowych, o powierzchni antypoślizgowej, nie absorbujący krwi i płynów, odporny na środki dezynfekujące, poduszka anatomiczna. - Teleskopowo składany statyw na płyny infuzyjne. - Składane poręcze boczne. - Wysuwane rączki do przenoszenia z tyłu i przodu noszy. - Trwałe oznakowanie graficzne elementów związanych z obsługą noszy. - Odblaskowe oznaczenia. - Waga 20-25 kg (podać wagę). - Obciążenie dopuszczalne do 250 kg (podać obciążenie). - Nosze zgodne z normą PN EN 1865 lub równoważne. Charakterystyka transportera: - Wykonany z materiału odpornego na korozję. - System bezpiecznej obsługi – niezależne składanie goleni przednich i tylnych i podtrzymaniu ciężaru całego zestawu jedną parą goleni przy wprowadzaniu i wyprowadzaniu noszy z/do ambulansu pozwalający na bezpieczne wprowadzenie/możliwość wyprowadzenie noszy przez jedną osobę. - Szybki i łatwy system połączenia z noszami. - Regulacja wysokości na min 5 poziomach. - Trwałe oznakowanie graficzne elementów związanych z obsługą transportera. - Wyposażony w 4 koła obrotowe w zakresie 360 stopni, ułatwiające prowadzenie noszy na wszystkich rodzajach podłoża. - 2 koła wyposażone w hamulce. - System blokowania kół – koła skrętne lub zablokowane w pozycji do jazdy na wprost. - Możliwość ustawienia pozycji drenażowych Trendelenburga i Fowlera. - Możliwość prowadzenia noszy bokiem przez jedną osobę z dowolnej strony noszy. - Obciążenie dopuszczalne transportera powyżej 230 kg. - Waga transportera 20-28 kg zgodna z wymogami normy PN EN 1865 lub równoważne. Mocowanie transportera do lawety zgodne z wymogami normy PN-EN 1789 lub równoważne. | TAK/Podać producenta, model |  |
| 55 | System do unieruchomienia dziecka na noszach minimum : - składający się ze specjalnego splotu pasów z szybko-złączem - system min. 4 pasów zabezpieczających o regulowanej długości, czteropunktowy zamek łączący pasy - przeznaczony do transportu niemowląt i dzieci - zapewniający optymalne bezpieczeństwo podczas transportu przy użyciu standardowych noszy, możliwy do zastosowania na fotelu - zapewnia szybkie mocowanie do noszy lub fotela oraz szybki dostęp do pacjenta - opakowanie transportowe | TAK/Podać producenta, model |  |
| 56 | Nosze podbierakowe minimum: - wykonane z łatwego w czyszczeniu i odpornego na płyny wysokiej jakości aluminium - wielostopniowa regulacja długości noszy umożliwiająca dopasowanie ich do wymiarów pacjenta - konstrukcja zamków spinających łopaty wykluczająca możliwość przypadkowego ich rozpięcia oraz umożliwiająca ich spięcie nawet pod pewnym kątem - Min. trzy pasy zabezpieczające o regulowanej długości mocowane do ramy noszy - Min. 8 ergonomicznych uchwytów zdystansowanych od podłoża znajdujących się na obwodzie noszy służących do przenoszenia - możliwość złożenia noszy na pół celem łatwiejszego transportu - udźwig min. 150 kg - waga max. 10 kg - regulacja długości w zakresie co najmniej – 167 cm – 202 cm długość po złożeniu na pół - max. 140 cm - szerokość – max. 50 cm | TAK/Podać producenta, model |  |
| 57 | Deska ortopedyczna - długość: min. 180-185 cm Szerokość: min. 45 cm - nośność: przynajmniej 200 kg - waga: do 10kg - wyposażona w duże uchwyty (możliwość pracy w grubych rękawicach) - wykonane z wysoce odpornego tworzywa sztucznego – sztywny polietylen, zmywalne, przepuszczalne dla promieni X w 100%. - konstrukcja: szeroka powierzchnia dla pacjenta wzmocniona specjalnym wypełnieniem gąbkowym. - deska pozbawiona takich elementów jak wgłębienia czy zatrzaski, które mogłyby kumulować zanieczyszczenia. - zabezpieczone krawędzie przystosowane do założenia unieruchomienia głowy. - hermetycznie pełne krawędzie, ergonomiczne wzmocnione narożniki. Zestaw z min 4. pasami kodowanymi kolorami z zapięciem karabińczykowym i stabilizatorem głowy | TAK/Podać producenta, model |  |
| 58 | Materac próżniowy dziecięcy: pokryty materiałem zmywalnym PCV z uchwytami, - pompka nożna do odsysania powietrza, - torba do spakowania. - długość 190-210 cm, - szerokość: min 80 cm, - wymiar po spakowaniu max. 79x40x37 cm. | TAK/Podać producenta, model |  |
| 59 | Materac próżniowy wypełniony granulatem: - z systemem pikowanych komór wewnętrznych uniemożliwiających przesuwanie się granulatu pod ciężarem pacjenta - Konstrukcja oparta o niezależne komory uniemożliwiająca załamywanie się usztywnionego materaca podczas podnoszenia chorego - Całkowicie przenikalny dla promieni X - Dodatkowa odpinana podłoga wyposażona w min. 12 uchwytów umożliwiających transport - Materac z minimum 4 uchwytami na krótszych bokach - Min. 4 pasy poprzeczne min. wymiary 80 cm x 232cm - pompka do materaca | TAK/Podać producenta, model/ |  |
| 60 | Krzesełko kardiologiczne : - wykonane z aluminium lub kompozytów, - konstrukcja umożliwiająca rozłożenie ciężaru pacjenta i prosty transport - 4 kółka w tym 2 z hamulcami - wysuwane teleskopowo rączki przednie - składane rączki tylne - wymiary po złożeniu nie przekraczające 101 cm x 55 cm x 29 cm - System płozowy umożliwiający bezpieczne sprowadzanie siedzącego na krzesełku pacjenta po schodach przez jednego ratownika, - udźwig – min. 160 kg | TAK/Podać producenta, model |  |
| 61 | Nosze płachtowe do transportu pacjentów: - wykonane z łatwo zmywalnego i dezynfekowanego materiału w kolorze czerwonym - na brzegach wzmocnienia wykonane z taśmy - min. 8 uchwytów do przenoszenia - kieszeń na nogi stabilizująca pacjenta - rozmiar min. 200 cm x 80 cm - udźwig – przynajmniej 150 kg - waga do 2,0 kg - zgodne z normą PN EN 1865 lub równoważne. | TAK/Podać producenta, model |  |
| 62 | Deska pediatryczna : - Pełna stabilizacji kręgosłupa u dzieci 2-10 lat podczas ewakuacji i transportu - odporna na urazy mechaniczne oraz niskie i wysokie temperatury - przezierna dla promieni rtg - co najmniej 10 wbudowanych uchwytów do wygodnego trzymania i przenoszenia - wyposażona w uniwersalny system pediatrycznego unieruchomienia głowy składający się z podkładki, dwóch klocków do stabilizacji bocznej oraz dwóch pasków mocujących głowę w osi na wysokości czoła i żuchwy. Wykonany jest z miękkiego winylowego, niebieskiego materiału, łatwego w czyszczeniu i dezynfekcji. Stabilizator przepuszcza promienie rtg, nie zawiera metalowych elementów. - pediatryczny stabilizator głowy pozwala na łatwe ustabilizowanie kręgosłupa szyjnego zarówno na desce ortopedycznej pediatrycznej, jak i standardowej dla dorosłych. - oparcie potylicy mocowane do deski za pomocą czterech pasków, co pozwala na szybkie przełożenie stabilizatora. - uniwersalny system pasów pajęczynowych do unieruchomienia pediatrycznego - pasy kodowane kolorami. Nie zawierają metalowych elementów - przepuszczalne dla promieni rtg. - Komplet składa się z deski pediatrycznej, stabilizatora pediatrycznego oraz pasów pediatrycznych pajęczynowych. Wymiary max. deski: 130cm x 50cm x 8cm; - waga do 4,5 kg; - ładowność do 100 kg - pokrowiec transportowy na deskę | TAK/Podać producenta, model |  |
| 63 | Kamizelka unieruchamiająca kręgosłup - przeznaczona do bezpiecznego wyciągania poszkodowanych z rozbitych samochodów i trudno dostępnych miejsc o ograniczonej przestrzeni - unieruchomienie głowy, szyi, tułowia oraz kręgosłupa na całej jego długości - regulowane pasy mocujące piersiowe (3szt.) umożliwiające jej zastosowanie u dzieci i u kobiet ciężarnych - wykonana z wytrzymałego materiału odpornego na przetarcia - materiał zmywalny – tworzywo sztuczne- odporny na środki dezynfekcyjne - min. 3 uchwyty transportowe - min. 2 pasy biodrowe; - przezierna dla promieni rtg - poduszka wypełniająca anatomiczne krzywizny ciała - pokrowiec - waga do 3,0 kg - udźwig co najmniej 200 kg - min. 2 pasy stabilizujące głowę | TAK/Podać producenta, model |  |
| 64 | Uprząż pediatryczna umożliwiająca transport dzieci do 8 roku życia - dostosowana do każdego typu noszy głównych z możliwością mocowania do noszy z systemem 5-ciu pasów z metalowymi klamrami - pełna przenikliwość dla promieni rtg - dostosowana dla pacjentów max. 130cm | TAK/Podać producenta, model |  |
| 65 | Pas do stabilizacji miednicy: - możliwy do regulacji przez jedną osobę - materiał bez wewnętrznych szwów - umożliwia dostęp do pachwiny i cewki moczowej w przypadku konieczności cewnikowania dróg moczowych pacjenta bądź zakładania dostępu do żyły udowej lub tętnicy. - pas w rozmiarze uniwersalnym do stosowania zarówno u dzieci, jak i osób dorosłych. | TAK/Podać producenta, model |  |
| 66 | Zestaw szyn Kramera w torbie transportowej co najmniej 14 sztuk - w komplecie co najmniej 14 szyn (sztuk) - torba do transportu szyn - uchwyty umożliwiające transport szyn w ręku i na ramieniu - szyny Kramera o różnych wymiarach w zdejmowalnym powleczeniu każdej szyny z miękkim tworzywem nieprzepuszczalnym dla płynów , wydzielin i wydalin - rozmiary min: 1500x120 x2szt ; 1200x120; 1000x100; 900x120 x2szt ; 800x120; 800x100; 700x70 x 2 szt.; 600x70 x 2 szt. ; 250x50 x2szt | TAK/Podać producenta, model |  |
| 67 | Kołnierz ortopedyczny uniwersalny regulowany – czterostopniowa regulacja podbródka dla osób dorosłych - 3 szt. | TAK/Podać producenta, model |  |
| 68 | Kołnierz ortopedyczny dla dzieci - 3 szt.: - sztywny, z możliwością sprawdzenia tętna na tętnicach szyjnych - unieruchomienie szyi w neutralnej, bezpiecznej pozycji - regulacja podbródka w 3 punktach - uniwersalne podparcie potylicy - łatwy dostęp do tchawicy i żył szyjnych - wykonany z materiału zabezpieczającego wchłanianie krwi i wody - przezierny dla promieni rtg. | TAK/Podać producenta, model |  |
| 69 | Ssak ręczny: - mechaniczny - możliwość podłączenia do rurki intubacyjnej - pojemnik na treść wyposażony w filtr | TAK/Podać producenta, model |  |
| 70 | Butla tlenowa aluminiowa o pojemności min. 2,7 dm 3 - z zaworem standardowym DIN - waga: do 4,0 kg - torba tlenowa | TAK/Podać producenta, model |  |
| 71 | Reduktor medyczny: - z przepływomierzem nastawnym od 0-25 l/min oraz złączem AGA do podłączenia respiratora. - umożliwia mocowanie do butli aluminiowej - manometr ciśnienia wejściowego - filtr chroniący przed zanieczyszczeniami oraz zawór bezpieczeństwa, zamykający przepływ w przypadku niekontrolowanego wzrostu ciśnienia wyjściowego. - dostosowany jest do pracy w karetkach pogotowia - złącze na wejściu G 3/4”, opcjonalnie złącze pin index - wartość nastawionego przepływu widoczna w dwóch miejscach z boku i z przodu - zabezpieczony gumowa osłona, obrotowy o 360 st. - spełnia wymogi dla zestawu PSP R-1, R-2 I. - Specyfikacja techniczna : ciśnienie wejściowe: 200 bar ; ciśnienie wyjściowe: 4,5 bar ; gwint wejściowy: G 3/4`` Przepływ: 0-2-3-4-5-6-9-12-15-25 l/min Wejścia: regulowane (króciec stożkowy), bez regulacji (złącze AGA) | TAK/Podać producenta, model |  |
| 72 | Silikonowy resuscytator dla dorosłych: - o pojemności wydechowej maksymalnej 1600 ml - pojemność rezerwuaru tlenu do 2600ml. - maska twarzowa o rozmiarze 5, przezroczysta - worek samorozprężalny wielokrotnego użytku, sterylizacja możliwa w autoklawie. - możliwość dołączenia zastawki PEEP | TAK/Podać producenta, model |  |
| 73 | Resuscytator dziecięcy: - o pojemności wydechowej maksymalnej 500 ml - pojemność rezerwuaru tlenu do 2600ml - maska twarzowa o rozmiarze 3, przezroczysta - worek samorozprężalny wielokrotnego użytku, sterylizacja możliwa w autoklawie - możliwość dołączenia zastawki PEEP | TAK/Podać producenta, model |  |
| 74 | Resuscytator niemowlęcy: - o pojemności wydechowej maksymalnej 240 ml - pojemność rezerwuaru tlenu do 600ml - Maska twarzowa o rozmiarze 0, 1,2, przezroczyste - Worek samorozprężalny wielokrotnego użytku, sterylizacja możliwa w autoklawie - Możliwość dołączenia zastawki PEEP | TAK/Podać producenta, model |  |
| 75 | Ssak elektryczny 1 zestaw: ssak elektryczny posiadający funkcję autotestu, sprawdzający wszystkie krytyczne dla jego prawidłowego działania parametry: kontrola drożności, efektywność zwiększania podciśnienia, maksymalne osiągalne podciśnienie, szczelność – wszystko to w czasie krótszym niż 30 sekund. przy podciśnieniu 500+ mmHg poziom hałasu poniżej 56dB. sterowanie za pośrednictwem jednego dużego i wygodnego pokrętła. Zrozumiały i łatwy w obsłudze panel kontrolny przekazujący dane o najważniejszych parametrach pracy. Zmienne podciśnienie - pozwalające na wybór jednej z 5 najczęściej używanych wartości siły ssania odpowiedniej dla danej sytuacji i stanu pacjenta. Wysoka wydajność - maksymalny przepływ na poziomie 25l/min przy podciśnieniu 500+ mmHg. Diodowy panel kontrolny dobrze widoczny zarówno w dzień jak i w nocy. Trwały i wytrzymały – specjalnie zaprojektowana bryzgoszczelna, odporna na wstrząsy i uderzenia obudowa chroni zbiornik na treści podczas pracy. Możliwość wymiany akumulatora w warunkach pozaszpitalnych bez używania narzędzi. Elastyczny - wbudowany zasilacz prądu stałego i zmiennego umożliwia ładowanie akumulatora i zasilanie aparatu z wielu źródeł, również za pośrednictwem uchwytu ściennego. możliwość używany nawet podczas ulewnego deszczu bez ryzyka awarii. Wygodne i duże pokrętło, dzięki któremu ssak może być obsługiwany nawet w grubych rękawicach. Praktyczne miejsce na zwinięcie cewnika. Zestaw o zawartości: ssak przewody zasilające prądem stałym i zmiennym zbiornik na treści cewnik przewód podciśnienia akumulator instrukcja obsługi | TAK/Podać producenta, model |  |
| 76 | Ciśnieniomierz z mankietem dla dorosłych i dzieci: - klasyczny ciśnieniomierz ręczny z manometrem - pomiar w zakresie co najmniej 0 – 300 mmHg - mankiet dla dorosłych – standard - spust powietrza regulowany zaworem ręcznym - 3 mankiety dziecięce : długość mankietów 23,33,35 cm - mankiet dla dorosłych duży z 2 wężykami | TAK/Podać producenta, model |  |
| 77 | Ciśnieniomierz zegarowy okrągły lub kwadratowy o średnicy co najmniej 145 mm: - koszyk - zestaw 3 mankietów dorosły, dorosły XL, pediatryczny, łączniki do mankietów - uchwyt do szyny - zakres pomiarowy co najmniej od 0 do 300 mm Hg, z podziałką co 2 mm - skala pomiarowa wykonana w odpowiednio kontrastowej kolorystyce zapewnia możliwość łatwego odczytu nawet z odległości kilku metrów | TAK/Podać producenta, model |  |
| 78 | Plecak medyczny przeznaczony dla zespołów ratownictwa medycznego: - Standardowy plecak pierwszej pomocy dla ratownictwa medycznego z dwiema dużymi kieszeniami z przodu kompatybilnymi z POS oraz kieszeniami bocznymi. - Przemyślane w najmniejszych szczegółach! - Brzegi rzepu wszyte pod materiał - Analogicznie do wykończenia taśm odblaskowych, rzepy w korpusie oraz przykrywie są wszyte pod materiał. W taki sposób nie ma brudnych rantów przy rzepie. - Demontowana środkowa ścianka - Standardowa środkowa ścianka (infuzja/intubacja) może zostać w całości zdemontowana lub zastąpiona inny modelem. - Wymienne szelki - Szelki z możliwością odczepienia i wymiany - Zdejmowany, wyściełany tył - Tylna wyściółka z możliwością zdjęcia i obrócenia - Wymienne, gumowe szlufki - Gumowe szlufki w korpusie można wyciągane i wymienne. - Torebki wewnętrzne po bokach - W korpusie trzy przymocowane na stałe torebki z przezroczystą ścianką na małe przedmioty, jak np. pulsoksymetr i rękawiczki. - wyposażony w jedną lub więcej kieszeni, które mogą pomieścić moduł XL. - produkt skonstruowany z myślą o użytku codziennym. - Górna kieszeń z przodu ze zdejmowanym paskiem blokującym - torebka oferuje miejsce na moduł XL lub dwie torebki wewnętrzne FT. - Dolna kieszeń z przodu - Dolna kieszeń z przodu również pasująca do POS, wyposażona w szlufki do przechowywania np. kroplówek. - Kieszeń na dokumenty - Małe kieszonki boczne - miejsce na ciśnieniomierz, stetoskop i pudełko z igłami do strzykawki. - Duża kieszonka boczna - Miejsce w dużej kieszonce bocznej regulowane za pomocą ścianki grodzącej. Do przechowywania bandaży lub podobnych przedmiotów. - Dane techniczne - Waga do 4,4 kg - Wymiary maksymalne 60 x 60 x 35 cm - Pojemność minimalna: 81 l | TAK/Podać producenta, model |  |
| 79 | Plecak reanimacyjny: Czerwony materiał nieprzemakalny PLAN Wymiary max. : 70x50x30cm, Pojemność: min. 60L wytrzymały i trwały materiał, łatwy do czyszczenia. podział modułów. Wnętrze wyposażone w demontowane ścianki działowe, schowki/kieszenie i 4 modularne torby/saszetki. 2 przednie i 3 boczne kieszenie zapinane na zamki. Wyściełane materiałem oddychającym plecy torby oraz paski do noszenia żółte odblaski na kieszeni głównej i bocznej 2 uchwyty do przenoszenia 1 u góry i 1 z boku plecaka | TAK/Podać producenta, model |  |
| 80 | Pulsoksymetr palcowy: - Min. 15h pamięci - Min. wyświetlacz LED - Waga: Max 320 g z bateriami alkalicznymi - Zakres saturacji: 0 - 100% SpO2 dokładność ± 2 cyfry w zakresie 70 – 100% - Długości fal pomiarowych: 660 nm (czerwona) i 910 nm (podczerwona) | TAK/Podać producenta, model |  |
| 81 | Przyłbica ochronna na twarz – 3 sztuki |  |  |
| 82 | Termometr bezdotykowy | TAK/Podać producenta, model |  |
| 83 | Urządzenie do oznaczenia poziomu glukozy we krwi przy pomocy testu paskowego (glukometr) z zestawem pasków: - Próbka krwi 0,8 µl - Zakres pomiaru: 10 mg/dl-600 mg/dl - Czas pomiaru max. 5 s. - Alarmy: Test paskowy zanieczyszczony lub zużyty - Niewystarczającej ilości krwi - Zasilanie bateryjne, czas pracy min. 3000 pomiarów - Ekran LCD oraz obsługa za pomocą przycisków - Pamięć co najmniej 200 pomiarów - Automatyczne wyłączanie po określonym czasie od ostatnio wykonanej czynności - Etui ochronne - Paski do glukometru, roztwory kontrolne- jeden zestaw | TAK/Podać producenta, model |  |
| 84 | Latarka czołowa 4 sztuki wraz z bateriami | TAK |  |
| 85 | Zestaw laryngoskopów plastikowych, bez opakowania dla dorosłych i dzieci | TAK/Podać producenta, model |  |
| 86 | Laryngoskop światłowodowy pediatryczny LED - zestaw składający się z rękojeści pediatrycznej z kompletem łyżek typu Miller w rozmiarze 00, 0, 1, 2 - etui ochronne (twarde). - Rękojeść światłowodowa typu LED, pediatryczna, zielony standard zamka, wykonana ze stali nierdzewnej, karbowana powierzchniowo, zasilanie bateria. - Łyżka światłowodowa wielorazowa typu Miller, zielony standard zamka, rozmiar 00, długość 65 mm - Łyżka światłowodowa wielorazowa typu Miller, zielony standard zamka, rozmiar 0, długość 75 mm - Łyżka światłowodowa wielorazowa typu Miller, zielony standard zamka, rozmiar 1, długość 100 mm - Łyżka światłowodowa wielorazowa typu Miller, zielony standard zamka, rozmiar 2, długość 155 | TAK/Podać producenta, model |  |
| 87 | Pompa strzykawkowa - Stacja dokująca karetkowa dla pompy strzykawkowej | TAK/Podać producenta, model |  |
| 88 | Mankiet do szybkich przetoczeń - infuzji ciśnieniowej, szybkich wlewów i irygacji - wielorazowy - transparentna siatka przednia pojemność Min 400 ml zapewniająca pełną widoczność pojemnika z płynem - konstrukcja kieszeniowa z zawieszką - pojemnik z płynem wymieniany szybko i łatwo - manometr zabezpieczony ciśnieniowo - precyzyjny zakres ciśnienia zakres co najmniej 0-300 mmHg - ręczny inflator (gruszka) wydajność zapewniająca szybką inflację z zaworem ciśnieniowym do kontroli ciśnienia - pęcherz i pokrowiec wymienialne - pojemność min. 1000 ml | TAK/Podać producenta, model |  |
| 89 | Respirator transportowy: - Zasilanie i sterowanie pracą respiratora wyłącznie pneumatyczne - z przenośnego lub stacjonarnego źródła tlenu - Temperatura pracy w zakresie min. -10 °C do +50°C - Klasa odporności na wnikanie ciał stałych / cieczy min. IP54 - Maksymalna waga modułu respiratora ≤2,5 kg - Możliwość pracy w środowisku rezonansu magnetycznego (MRI) o indukcji min. 3 Tesla - Tryb wentylacji IPPV/ CMV - Funkcja automatycznej blokady cyklu wentylacji IPPV/ CMV przy oddechu spontanicznym pacjenta - z zapewnieniem minimalnej wentylacji minutowej - Objętość oddechowa blokująca cykl wentylacji IPPV/ CMV nie mniejsza niż 425 ml (przy częstości oddechowej 12 odd./min.) - Tryb wentylacji biernej 100% tlenem - oddech „na żądanie” (integralna funkcja respiratora) z przepływem zależnym od podciśnienia w układzie oddechowym, przepływ maksymalny > 120 l/min. - Tryb CPAP – przepływ regulowany w zakresie min. 1-35 l/min. - Zintegrowana zastawka PEEP, zakres regulacji co najmniej 0-20 cmH2O - Zintegrowany przepływomierz, zakres regulacji przepływu min. 1-35 l/min. - Minimum 2 poziomy stężenia tlenu w mieszaninie oddechowej w trybie IPPV/ CMV, 100 i max 50% (podać wartość znamionową stężenia O2 deklarowaną w materiałach technicznych producenta) - Niezależna płynna regulacja częstości oddechowej/ objętości oddechowej - Zakres regulacji parametrów wentylacji umożliwiający wentylację zastępczą dorosłych i dzieci: - -częstość oddechowa min. 8-40 cykli/min - -objętość oddechowa min. 70-1500 ml - Czułość wyzwalania trybu „na żądanie” poniżej 3 cmH2O - Zastawka ciśnieniowa bezpieczeństwa regulowana w zakresie min. 20-60 cmH2O - Manometr ciśnienia w układzie pacjenta - Moduł alarmowy (dopuszcza się zasilanie elektryczne modułu), alarm optyczny i dźwiękowy: - - wysokiego ciśnienia szczytowego w układzie pacjenta - -niskiego ciśnienia, rozłączenia obwodu oddechowego - Wskaźnik niskiego ciśnienia gazu zasilającego - Przenośny zestaw tlenowy: - -torba transportowa z kieszeniami i uchwytami do mocowania drobnego sprzętu medycznego, umożliwiająca transport zestawu w ręku, na ramieniu i na plecach, zaczepy umożliwiające zawieszenia torby na ramie łóżka/ noszy - -butla tlenowa aluminiowa 2,7 l O2 z głowicą DIN ¾‘, pojemność 400 l O2 przy ciśnieniu 150 atm, możliwość napełniania do 200 atm - -reduktor tlenowy z gniazdem AGA O2 i przepływomierzem obrotowym 0-25 l/min, ciśnienie robocze 200atm, przepływ z gniazda AGA powyżej 120l/min., manometr w osłonie zabezpieczającej przed uszkodzeniem - Obwody oddechowe jednorazowego użytku, min. 20 szt. w zestawie - Dopuszczenie do obrotu i stosowania zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych – załączyć do oferty - Autoryzowany serwis gwarancyjny – załączyć autoryzację producenta - Okres gwarancji min. 24 miesiące - Instrukcja obsługi w języku polskim - Autoryzowany serwis gwarancyjny | TAK/Podać producenta, model |  |
| 90 | Kapnometr: - pomiar ETCO2 w strumieniu głównym - możliwość podłączenia do rurki intubacyjnej, worka resuscytacyjnego, przewodu pacjenta - temperatura pracy i pomiar w zakresie co najmniej -5° do + 50°C (zgodnie z wymaganiami PN EN 1789) - rozmiar max. 60x40x40 mm - ciężar 60 g (+/- 2 g) - wyświetlacz numeryczny LED - pomiar EtCO2 w zakresie co najmniej od 0 do 99 mmHg (skokowo co 1 mmHg) pozwalający na precyzyjną kontrolę zawartości CO2 w wydychanym powietrzu - możliwość programowania alarmów przekroczenia progów wysokiego i niskiego poziomu EtCO2 z dokładnością do 1 mmHg - dodatkowy orientacyjny wykres słupkowy wysycenia EtCO2 - pomiar ilości oddechów/minutę pozwalający na kontrolę częstości oddechów podczas prowadzenia Resuscytacji Krążeniowo Oddechowej - odporność na uderzenia z wysokości 1 m (zgodnie z wymaganiami normy PN EN 1789) lub równoważne. - zasilanie: 2 alkaliczne baterie LR03 (AAA) - certyfikat zgodności z dyrektywą 93/43 EEC lub równoważne. - możliwość transportu w ambulansie - zgodność z normą EN-1789 lub równoważne. | TAK/Podać producenta, model |  |
| 91 | Pojedyncze złącze oddechowe jednorazowego użytku do kapnometru - 10 szt. - odpowiednio zaprojektowany kształt złączki eliminuje możliwość niewłaściwego złączki w kapnometrze - Złączka przeznaczona dla osób dorosłych i dzieci powyżej 1 roku życia. | TAK/Podać producenta, model |  |
| 92 | Defibrylator kliniczny Aparat przenośny z torbą transportową, testerem wyładowań i certyfikowanym uchwytem karetkowym Zasilanie akumulatorowe z akumulatorów bez efektu pamięci Możliwość ładowania zapasowych akumulatorów za pomocą za ładowarki zewnętrznej 12V – 230V . Czas pracy urządzenia na jednym akumulatorze – min. 180 minut monitorowania lub min. 200 defibrylacji x 200J Ciężar samego defibrylatora ze wszystkimi opcjami, z rolką papieru i akumulatorami bez akcesoriów i torby max. 9 kg Codzienny auto test poprawności działania urządzenia bez udziału użytkownika, bez konieczności włączania urządzenia. Potwierdzenie poprawności działania z datą, godziną, numerem aparatu umieszczone na wydruku Norma IP min. 44 Defibrylacja synchroniczna i asynchroniczna Defibrylacja w trybie ręcznym i AED Metronom reanimacyjny z możliwością ustawień rytmu częstości uciśnięć dla pacjentów zaintubowanych i nie zaintubowanych, oraz dla dorosłych i dzieci. Dwufazowa fala defibrylacji w zakresie energii minimum od 2 do 360 J Dostępne poziomy energii zewnętrznej – minimum 22. Automatyczna regulacja parametrów defibrylacji z uwzględnieniem impedancji ciała pacjenta Defibrylacja przez łyżki defibrylacyjne zewnętrzne, elektrody naklejane, na wyposażeniu nakładki dziecięce/neonatologiczne Łyżki twarde z regulacją energii defibrylacji, wyposażone w przycisk umożliwiający drukowanie na żądanie. Mocowanie łyżek twardych bezpośrednio w obudowie urządzenia spełniające normę PN-EN 1789 lub równoważne. Pełna obsługa defibrylatora z łyżek defibrylacyjnych zewnętrznych (wybór energii, defibrylacja, wydruk start/stop na żądanie), także przy zainstalowanych nakładkach pediatrycznych/neonatologicznych Stymulacja przezskórna w trybie sztywnym i na żądanie Częstość stymulacji min. 40-170 impulsów/minutę Regulacja prądu stymulacji min. 0-170 mA Odczyt 3 i 12 odprowadzeń EKG Automatyczna interpretacja i diagnoza 12-odprowadzeniowego badania EKG uwzględniająca wiek i płeć pacjenta Alarmy częstości akcji serca Zakres pomiaru tętna od 20-250 u/min Zakres wzmocnienia sygnału EKG min. od 0,5 do 4cm/Mv, minimum 7 poziomów wzmocnienia. Prezentacja zapisu EKG – minimum 3 kanały na ekranie Ekran kolorowy o przekątnej minimum 8”. Wydruk EKG na papierze o szerokości 100 mm. Wydruku trendów czasowych mierzonych parametrów oraz pomiarów uniesienia odcinka ST na każdym odprowadzeniu EKG Moduł pomiaru SpO2 w zakresie 50-100% z czujnikiem typu klips. Moduł ciśnienia nieinwazyjnego NIBP z mankietem dla dorosłych. Moduł EtCO2 z zakresem pomiaru min. od 0 do 99 mmHg, z automatyczną kalibracja bez udziału użytkownika. | TAK/Podać producenta, model |  |
| 94 | Możliwość montażu do 3 kamer i mikrofonu systemu AV do nagrywania zajęć- przygotowanie kanałów kablowych do późniejszego przeciągnięcia kabli zasilających i sieciowych oraz AV | TAK |  |
| 95 | Kask ochronny - 3 sztuki | TAK |  |
| 96 | Zestaw położniczy jednorazowy – 1 sztuka | TAK |  |
| 97 | Zestaw TRIAGE – 1 sztuka | TAK |  |
| 98 | Hydrożel - RESPONDER - średni zestaw przeciwoparzeniowy w torbie | TAK |  |
| 99 | Kaftan – 1 sztuka | TAK |  |
| 100 | Krótkofalówka – 2 sztuki | TAK |  |
| 101 | Torba na opatrunki Torba z dwiema wyodrębnionymi, regulowanymi przegrodami na drobny sprzęt i materiały medyczne i kieszenią z siatki zasuwanej na suwak. Na zewnątrz torby kieszonka z przezroczystej folii,- Torba z 2 uchwytami do ręki, pas nośny regulowany, odpinany z naramiennikiem. Spód torby zabezpieczony gumowymi stopkami typu „jeż”. Miejsce na zestaw opatrunków, maseczkę do sztucznego oddychania, szyny do unieruchomienia złamań oraz drobne akcesoria. Torba wyposażona w uchwyt do trzymania na ramieniu oraz 2 uchwyty do noszenia torby w ręce. Torba cała opiankowana bardzo grubą pianką. | TAK |  |
| 102 | Torba apteczka 12 L Torba 2 komorowa, Z wieloma różnorodnymi kieszonkami i przegródkami na materiały medyczne. Torba wyposażona w uchwyty do trzymania w dłoni oraz pasek do noszenia jej na ramieniu. Torba cała opiankowana bardzo grubą pianką. Taśmy odblaskowe - poprawiające widoczność ratownika, pracującego w ciemności. Wytrzymałe suwaki -metalowe suwaki min 10mm dla pewnego i płynnego otwierania torby. | TAK |  |