# zał. nr 2 do zapytania ofertowego

Opis przedmiotu zamówienia

SPECYFIKACJA URZĄDZENIA DO  POMIARU AKTYWNOŚCI WODY

Zakres pomiarowy (faktyczny): 0,03...1,00 aw

Stabilizacja temperatury w komorze pomiarowej w zakresie: 0 ... 60 st. C +/- 0,2 st. K

Komora termostatująca próbkę przed właściwym pomiarem, obok komory pomiarowej

Sensor: na bazie technologii NOVALYTE, elektrolityczny

Dokładność: +/- 0,003 aw / 0,2 st. C przy 25 st. C

Powtarzalność: +/- 0,001 aw

Podziałka: 0,0001 aw / 0,1 st. C

Kalibracja: 11-sto punktowa (0,04, 0,06, 0,11, 0,33, 0,53, 0,58, 0,75, 0,84, 0,90, 0,97, 1,00)

Przekaz danych: RS-232 lub USB

Funkcja: Audit Trail wg. 21CFR11

Funkcja: elektroniczna identyfikacja soli kalibracyjnych (chip)

Wyświetlacz dotykowy, 7 cali

Sole kalibracyjne, wielokrotnego użytku w zestawie. Termin przydatności soli kalibracyjnych ok. 5 lat

Zasilanie: 90V ... 260 V, 50/60 Hz Waga: 10 kg Wymiary: 260 x 423 x 186 cm (sz. x gł. x wys.)

Ponadto:

Urządzenie bez wymogu czyszczenia sensora lub komory

Brak zniekształcenia wyników w obecności substancji lotnych