Znak sprawy: ZAK/2019/09/00245

Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa fabrycznie nowego półautomatycznego destylatora do oznaczania azotu w glebie i roślinie wraz z biuretą automatyczną oraz zestawem próbówek destylacyjnych,

o następujących parametrach minimalnych:

- Półautomatyczny destylator do oznaczania azotu w glebie i roślinie

Cechy

- Automatyczne wykonywanie całej procedury (destylacja, rozcieńczanie próbki, dodawanie ługu, opróżnianie probówki) niewymagające nadzoru operatora;

- Aktywny system kontroli bezpieczeństwa chroniący operatora: m.in. czujnik zamknięcia drzwi bezpieczeństwa, czujnik wykrywający obecności probówki, poziomu wody i nadciśnienia w generatorze pary;

- Sygnalizacja braku odczynników;

- Precyzyjne dozowanie odczynników zwiększające dokładność oznaczenia;

- Dokładna kontrola temperatury destylatu dzięki czujnikowi temperatury destylatu co zapobiegająca stratom amoniaku przy zmniejszonym przepływie wody chłodzącej;

- Opatentowany system dozowania pary w układzie równoważącym (SAfE - Steam Addition
for Equilibration) pozwalający bezpiecznie destylować próbki zestalone;

- Automatyczna kontrola przepływu wody chłodzącej, ograniczająca jej zużycie;

- Precyzyjne pompy mieszkowe do dozowania odczynników;

- Głowica zwrotna i naczynie do opróżniania probówek wykonane z tworzywa odpornego
na działanie ługu;

- Oprogramowanie i instrukcja obsługi w języku polskim.

Parametry techniczne

| Zakres pomiarowy: | 0,1-200 mg N |
| --- | --- |
| Powtarzalność: | 1% względne SD (łącznie z etapem mineralizacji) |
| Odzysk: | > 99,5% przy zawartości azotu 1 - 200 mg |
| Opróżnianie probówki: | 200 ml poniżej 10 sekund |
| Czas destylacji: | 3,5 min. przy 30 mg N (6,5 min. przy 200 mg N) |
| Wydajność destylacji: | ok. 40 ml/min. |
| Definiowanie objętości odczynników: | 0-150 ml w krokach co 10ml |
| Opóźnienie: | 0-1800s |
| SafE (patent): | 0-15s |

- Biureta automatyczna:

Cechy

Biureta butelkowa automatyczna, pojemność 50 ml, posiadająca system pomiarowy, który spełnia wymagania stawiane szklanym biuretom klasy A.  zawierająca w zestawie 3 butle 2,5L ze szkła ciemnego (szkło borokrzemowe powlekane)  i  barwne okienka inspekcyjne chroniące przed światłem.

Parametry techniczne

- Biureta niewymagająca podłączenia do prądu w czasie pracy;

- Możliwość używania w laboratorium oraz w terenie;

- Płynne, delikatne działanie;

- Możliwe miareczkowanie kropla po kropli;

- Lekkie i stabilna konstrukcja;

- Możliwość przełączania pomiędzy trybami napełniania i miareczkowania;

- Wbudowany zawór zwrotny;

- Prosta kalibracja, zapamiętanie następnego terminu kalibracji;

- Wybór  ilości  miejsc  po  przecinku na wyświetlaczu;

- Teleskopowa rurka zasysająca 170-330 mm, rurka zwrotna;

- Dokładność: <= +/ - 0,06%;

- Powtarzalność: <=0,02%.

- Zestaw probówek destylacyjnych

- wymiary 42 x 300 mm,

- wykonane ze szkła borokrzemowego,

- zestaw zawiera  20 szt.